5 pirkimo dalis. Pacientų transportavimo vežimėlis

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Pacientų transportavimo vežimėlis-2 vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis (šio punkto reikalavimų atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). | Pacientų transportavimui, apžiūrai ir procedūroms pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse bei neilgalaikiam (iki paros) gulėjimui, t. y. naudojimui vietoj funkcinės lovos. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2 | Važiuoklė | 1. Su keturiais pagrindiniais (kampiniais), ne mažesnio kaip 200 mm skersmens ratukais; pakeliamas/nuleidžiamas centrinis (įmontuotas važiuoklės centre) fiksuotos sukimosi krypties ratukas, užtikrinantis vežimėlio manevringumą bei išilginio judesio stabilumą. 2. Su centrinio valdymo stabdžių sistema. 3. Stabdžių valdymo svirtys įrengtos abiejuose vežimėlio galuose - galvūgalyje ir kojūgalyje. 4. Važiuoklės rėmas uždengtas plastikiniu gaubtu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3 | Čiužinio platforma | 1. Ne mažiau kaip 2 sekcijų, su reguliuojamo pakėlimo kampo nugaros sekcija. 2. Išmatavimai (ilgis x plotis) ne mažesni kaip 1900 x 600 mm. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4 | Čiužinio platformos aukščio ir Trendelenburgo bei anti-Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | 1. Čiužinio platformos aukštis ir Trendelenburgo bei anti-Trendelenburgo pozicijos reguliuojamos hidraulinių kolonų pagalba. 2. Čiužinio platformos aukščio reguliavimo ir Trendelenburgo bei anti-Trendelenburgo pozicijų keitimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5 | Čiužinio platformos aukščio reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 580 mm iki 880 mm | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6 | Maksimalūs čiužinio platformos pavertimo į Trendelenburgo/ anti-Trendelenburgo pozicijas kampai | Ne mažesni kaip +12°/- 12° | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7 | Maksimalus nugaros sekcijos pakėlimo kampas | Ne mažesnis kaip 70° | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 8 | Rankenos vežimėliui stumti/traukti | Įrengtos abiejuose galuose, t. y. galvūgalyje ir kojūgalyje. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 9 | Vežimėlio kampinės apsaugos | Apsauginiai „bamperiai“ įrengti visuose keturiuose vežimėlio kampuose | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 10 | Apsauginiai šoniniai rėmai | 1. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose vežimėlio šonuose. 2. Apsauginis rėmas užima ne mažiau kaip 2/3 čiužinio platformos ilgio ir yra vienos sekcijos (ne kelių atskirai pakeliamų/nuleidžiamų sekcijų). 3. Apsauginis rėmas nuleidžiamas/pakeliamas suskleidžiant/išskleidžiant grotelinę rėmo konstrukciją (ne viso nesuskleisto apsauginio rėmo poslinkio aukštyn/žemyn būdu). 4. Suskleisto apsauginio rėmo viršus nusileidžia iki čiužinio viršutinio paviršiaus lygio arba žemiau | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 11 | Komplekte su vežimėliu pateikiamas čiužinys (1 vnt | 1. Su vežimėliu komplektuojamo čiužinio ilgis ir plotis atitinka čiužinio platformą (šio reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). 2. Čiužinio storis ne mažesnis kaip 7 cm; 3. Čiužinio užvalkalas plaunamas, nepralaidus vandeniui, laidus orui. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 12 | Vežimėlio infuzinis stovas (1 vnt.) | Tvirtinamas prie vežimėlio, reguliuojamo aukščio, turintis kabliuką (-us) infuzuojamo skysčio talpos (-ų) pakabinimui. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 13 | Vežimėlio saugus darbinis apkrovimas (gamintojo deklaruojama maksimali leidžiama apkrova) | Ne mažiau kaip 250 kg | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 14 | Vežimėlio išoriniai matmenys (ilgis x plotis) | Ne didesni kaip 2100 x 850 mm | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 15 | Vežimėlio paviršių paruošimas | Paviršiai turi užtikrinanti lengvą valymą bei atsparumą korozijai, mechaniniam ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 16 | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

__________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

PASIŪLYMO FORMA

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

PASIŪLYMAS

DĖL V PIRKIMO DALIES „PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIO PIRKIMO“

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI

- Lentelė pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi

| Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies dydis Eur arba procentais, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų paskutinę pateikimo termino dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antras skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,143 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,539 iki šimtųjų bus 3,54.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Prekės gamintojas, modelis | Kiekis Vnt. | Vnt. kaina, Eur (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra kaina, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pacientų transportavimo vežimėlis |  | 2 |  |  |  |
|  | Bendra 5 dalies pasiūlymo suma, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PVM suma |  |  |
|  | Bendra 5 dalies pasiūlymo suma, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina (žodžiais) su PVM yra: ..............................................................................................eurų.

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis laukelių, kuriuose yra nurodomas PVM, nepildo ir nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka: ______________________________________________

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

V. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Dokumentas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymo forma |  |  |
|  | EBVPD |  |  |
|  | Užpildyta ir pasirašyta techninė specifikacija |  |  |
|  | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama) |  |  |
|  | Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti (jei teikiama) |  |  |
|  | Subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime (jei teikiama) |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei bus teikiami) |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir kiti techninėje specifikacijoje reikalaujami pateikti dokumentai |  |  |
|  | Kita (nurodyti) .................................. |  |  |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas prekes pristatyti, jas sumontuoti bei apmokyti vartotojus dirbti su  prekėmis per šiose konkurso sąlygose nurodytą terminą;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |