10 P. O. D. ELEKTROTERAPIJOS APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroterapijos aparatas (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |  |
| 1.1 | Nepriklausomų kanalų skaičius | ≥ 2 |  |  |
| 1.2 | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus, ne mažesnė kaip 7'' įstrižainė |  |  |
| 2 | Generuojamos žemo ir vidutinio dažnio terapinės elektros srovės | Būtina |  |  |
| 2.1 | Interferencinė srovė (IF), naudojant moduliuotos amplitudės signalus | Moduliacijos dažnis pastovus arba tolygiai kintantis intervale ne siauresniame kaip 1-200 Hz, Nešančio dažnio pasirinkimas ne blogiau kaip 2 – 10 kHz |  |  |
| 2.2 | Galvaninė srovė (G) | Galima rinktis tarp pastovios srovės ir su pertraukimais. Intensyvumas pasirenkamas ne siauresniame intervale nei nuo 0 iki 79 mA |  |  |
| 2.3 | Raumenų elektrostimuliacija (EMS) | Moduliacijos dažnis ne siauresnis kaip 1 - 200 Hz |  |  |
| 2.4 | Rusiška srovė | Moduliacijos dažnis 2,5 kHz, Maksimalios amplitudės impulso trukmė ne blogiau kaip 0-30 sek. |  |  |
| 2.5 | Didelio voltažo srovė (HV) | Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 10 – 120 Hz |  |  |
| 2.6 | TENS srovė | Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 1 – 250 Hz |  |  |
| 2.7 | Mikro srovė (MCR) | Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 0,1 – 1000 Hz |  |  |
| 2.8 | Monofazinė trikampė | Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 20 – 250 Hz |  |  |
| 2.9 | Diadinaminė srovė | Ne mažiau 6 tipų Dažnis 50 arba 100 Hz |  |  |
| 2.10 | Traebert srovė | Dažnis 142 ±1 Hz |  |  |
| 2.11 | Diagnostinės srovės I/T kreivei ir akomodacijos koeficiento (AQ) skaičiavimas | Būtina |  |  |
| 2.12 | Pastovios srovės (CC) ir pastovios įtampos (CV) režimai | Būtina |  |  |
| 2.13 | Pikinė srovės amplitudė | 600 mA ± 15% |  |  |
| 3. | Gydymo programų pasirinkimas su galimybė jas modifikuoti | ≥ 25 programų |  |  |
| 4. | Tipinių patologijų pasirinkimas: | ≥ 20 patologijų |  |  |
| 5. | Gydomos kūno vietos pasirinkimas grafiniame vaizde | Būtinas |  |  |
| 6. | Nuosekliai vykdomų terapijos sekų kūrimas | Būtinas, ≥ 2 terapijos sekoje |  |  |
| 7. | Procedūros laikmatis | Ne siauresniame intervale kaip 1 – 60 min |  |  |
| 8. | Įsimenamų vartotojo programų skaičius | ≥120 |  |  |
| 9. | Turi būti šie priedai: | - Elektrodų kabelis – 2 vnt. - Guminiai elektrodai – 4 vnt. - Elektrodų kempinėlės – 4 vnt. |  | Įrodančių dokumentų nereikalaujama |
| 10. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  | Įrodančių dokumentų nereikalaujama |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti pažymėta CE ženklu su identifikavimo numeriu.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti nurodytostechninės specifikacijos lentelėje).

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

netaikoma garantijai