2 P. O. D. ULTRAGARSO APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultragarsinių tyrimų aparatas su priedais (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |  |  |
| 1. | Sistemos struktūra | - Pilnai skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; - Sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 310 dB; - Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 10 colių arba didesnė; - Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; - > 21 colių įstrižainės vaizdo monitorius; - Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; - Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. |  |  |
| 2. | Ultragarsinių tyrimų tipai | - Pilvo organų tyrimai; - Ginekologiniai tyrimai; - Paviršinių struktūrų tyrimai; - Kraujagyslių tyrimai; - Širdies tyrimai. |  |  |
| 3. | Skenavimo režimai | - B režimas; - Audinių harmonikų vaizdavimas; - M režimas; - Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; - Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; - Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; - Nuolatinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; - Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas veikiantis su linijiniu davikliu; - Tripleksinis režimas, veikiantis spektrinio doplerio režime. |  |  |
| 4. | Maksimalus vaizduojamas gylis | > 40 cm |  |  |
| 5. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | ≥ (1 – 15) MHz |  |  |
| 6. | Jungtys davikliams | > 4 aktyvios |  |  |
| 7. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui |  |  |
| 8. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | - Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; - Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. |  |  |
| 9. | Pacientų duomenų archyvas | - Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; - Įrašymas į USB atmintines; - DICOM standarto palaikomos funkcijos: Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, Query/Retrieve. |  |  |
| 10. | Programinė įranga vaizdų analizei ultragarso prietaise: | Standartinių širdies morfometrinių, funkcinių ir hemodinaminių parametrų skaičiavimų paketas reikalingas širdies būklei įvertinti |  |  |
| 11. | Komplektacija: |  |  |  |
| 11.1 | Linijinis daviklis | - Paviršiaus ilgis 44 +/- 6 mm - Elementų skaičius > 190 - Dažnio diapazonas > (5,0 - 15,0) MHz |  |  |
| 11.2 | Konveksinis daviklis | - Apžiūros kampas > 70o - Elementų skaičius > 160 - Dažnio diapazonas > (1,0 - 6,0) MHz |  |  |
| 11.3 | Sektorinis daviklis | - Apžiūros kampas > 120o - Elementų skaičius > 60 - Dažnio diapazonas > (1,0 - 5,0) MHz |  |  |
| 11.4 | Transvaginalinis daviklis | - Apžiūros kampas > 160o - Elementų skaičius > 120 - Dažnio diapazonas > (3,0 - 10,0) MHz |  |  |
| 11.5 | Vaizdo spausdintuvas | Nespalvotas |  |  |
| 11.6 | Modulis tyrimo sinchronizavimui su paciento EKG | Būtina kartu pateikti EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektą |  | Nereikia įrodančių dokumentų |
| 12. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | ~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas. |  |  |
| 13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  | Nereikia įrodančių dokumentų |
| 14. | CE ženklas ir sertifikatas | Būtina |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

2. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne seniau nei 2024 metais.

3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti nurodytos techninės specifikacijos lentelėje).

4. Personalo mokymai:

4.1. Mokymai ≥ 5 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos

Netaikoma komplektacijos 11.6 punktui ir garantijai