3 P. O. D. AUDIOKABINOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Audiologinė kabina (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |  |
|  | Paskirtis | Skirta paciento izoliacijai nuo aplinkos triukšmo audiometrinio tyrimo metu. |  |  |
|  | Konstrukcija | Modulinė |  |  |
|  | Išorinė ir vidinė apdaila turi būti pagaminta iš itin atsparios ir nedegios medžiagos | Būtina |  |  |
|  | Vidinis apmušalas turi būti visiškai plaunamas | Būtina |  |  |
|  | Kabinos grindų danga | Plaunama, antistatinė, nedegi danga |  |  |
|  | Ventiliacijos sistema | Būtina |  |  |
|  | Triukšmo izoliacija | Prie 125 Hz: 15±1dB; Prie 250 Hz: 25±1dB; Prie 500 Hz: 31±1dB; Prie 1000: 38±1dB; Prie 2000: 35±1dB; Prie 3150: 37±1dB; Prie 4000: 40±1dB; Prie 6300: 44±1dB; Prie 8000: 41±1dB; |  |  |
|  | Durys | Turi atsidaryti iš vidaus |  |  |
|  | Langas | Langas pagamintas iš dvigubo stiklo, užtikrinantis gerą paciento matomumą |  |  |
|  | Lango išmatavimai (plotis x aukštis) | ne mažiau kaip 50 x 70 cm |  |  |
|  | Kabinos išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | Ilgis 135±5cm, plotis 135±5cm, aukštis 230±30cm. |  |  |
|  | LED Kabinos apšvietimas | Būtina |  |  |
|  | Lentynėle audiometrui | Būtina |  |  |
|  | Maitinimo įtampa | 86-265V, 50-60Hz |  |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Įranga turi būti paženklinta CE ženklu.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti nurodytos techninės specifikacijos lentelėje).

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

netaikoma garantijai