4 P. O. D. AUDIOMETRO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audiometras (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |  |  |
| 1. | Diagnostinis audiometras | 1 vnt. |  |  |
| 2. | Testai | - gryno tono audiometrija, - automatinis klausos slenksčių nustatymas (modifikuotas Hughson-Westlake metodas) - kalbinė audiometrija, - ABLB, - SISI, - Difference Limen for Intensity (DLI), - Stenger |  |  |
| 3. | Testų dažniai orinio laidumo audiometrijai (Hz) | 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 |  |  |
| 4. | Testų dažniai kaulinio laidumo audiometrijai (Hz) | 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 |  |  |
| 5. | Maskavimas | - Baltasis triukšmas; - Kalbinis triukšmas; - siaurajuostis triukšmas |  |  |
| 6. | Žingsniai | Ne didesnis negu 5 dB matavimo paklaida ne didesnė kaip ±5 dB |  |  |
| 7. | Signalų padavimas | - Grynasis tonas - Trelinis tonas (Warble tone) - Mikrofono įvestis tiesioginei kalbinei audiometrijai - Vidinė įvestis kalbinei audiometrijai |  |  |
| 8. | Į prietaisą įmontuotas terminis spausdintuvas | Būtina |  |  |
| 9. | USB Jungtis | Būtina |  |  |
| 10. | Spalvotas ekranas | Ne mažiau 4 colių |  |  |
| 11. | Audiometro išmatavimai (plotis x gylis x aukštis) | 30±5cm x 40±5cm x 12±5cm |  |  |
| 12. | Svoris | Ne daugiau kaip 3 kg |  |  |
| 13. | Komplektacija: | - Orinės ausinės; - Kaulinės ausinės; - Monitorinės ausinės su mikrofonu; - Paciento atsako jungiklis; - Popierius spausdintuvui - USB kabelis Prietaiso apsauga nuo dulkių |  |  |
| 14. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti paženklinta CE ženklu.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti nurodytostechninės specifikacijos lentelėje).

netaikoma garantijai