6 P. O. D. STANDAUS ENDOSKOPO Į NOSĮ SU NEŠIOJAMU ŠVIESOS ŠALTINIU  (2 kompl.) TECHNINĖ SPECIFIKACIJ A

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma reikšmė. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiama techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumento „pavadinimas“ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standus endoskopas į nosį (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |  |
| 2. | Skersmuo | 4,0 ± 0,3 mm |  |  |
| 3. | Darbinis ilgis | 180mm ± 10mm |  |  |
| 4. | Matymo kampas | 70° ± 5° |  |  |
| 5. | Nešiojamas LED šviesos šaltinis | Būtina |  |  |
| 6. | Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | ne mažesnis kaip 90 |  |  |
| 7. | Šviesos intensyvumas | ne mažiau kaip 200 klx |  |  |
| 8. | Baterijos veikimo laikas | Baterijos veikimo laikas dirbant vidutiniu intensyvumu ne mažiau 6 val., arba maksimaliu intensyvumu ne mažiau 3 val. |  |  |
| 9. | Reguliuojamas šviesos ryškumas | Būtina |  |  |
| 10. | Akumuliatorių pakrovimo blokas | Būtina |  |  |
| 11. | Pakraunami akumuliatoriai | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| 12. | Šviesos šaltinis gali būti mirkomas dezinfekcinėse priemonėse | Būtina |  |  |
| 13. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti paženklinta CE ženklu.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti nurodytos techninės specifikacijos lentelėje).

netaikoma garantijai