7 P. O. D. OPTINIO KOHERENTINIO TOMOGRAFO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optinis kohenretinis tomografas (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |  |  |
|  | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. Optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. Spalvota akių dugno fotografija, arba skenuojančio lazerinio oftalmoskopo atvaizdas; 3. OKT angiografija. |  |  |
|  | OKT tipas | Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (angl. spectral domain OCT) (arba lygiavertis) |  |  |
|  | OKT skenavimo greitis | ≥ 80000 A skenų per sekundę |  |  |
|  | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis | ≥ 840 nm |  |  |
|  | OKT skenavimo ašinė (į akies gylį) optinė rezoliucija | ≤ 15 µm |  |  |
|  | OKT skenavimo ilgis ir gylis | - Z ašies atžvilgiu ≥ 1,9 mm; - X ašies atžvilgiu ≥ 9 mm; - Y ašies atžvilgiu ≥ 9 mm. |  |  |
|  | OKT angiografijos optinio disko didžiausias skenavimo plotas | Ne mažiau kaip (6 x 6) mm2 |  |  |
|  | OKT skenavimo šablonai ir analizės raportai | 1. 3D tūrinis skenavimas; 2. Linijinis skenavimas; 3. Radialinis skenavimas; 4. Persikryžiuojančių linijų skenavimas; 5. Platus 3D skenavimas, apimantis makulą ir diską; 6. Makulos storio ataskaita, palyginimas su normatyvine duomenų baze; 7. Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio apie optinį diską nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze |  |  |
|  | Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas | ≥ 5 sluoksnių |  |  |
|  | OKT matavimai | - OKT angiografijos kraujagyslių tankio; - OKT Angiografijos FAZ ploto matavimas; - Ganglinių lastelių kiekio matavimas. |  |  |
|  | Akies dugno vizualizavimas | Ne mažiau 30° apžvalgos kampu |  |  |
|  | Programinė įranga | Skirta pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM. |  |  |
|  | Prietaiso maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |  |
|  | Kartu su OKT komplektuojami priedai: |  |  |  |
| 15. | OKT prietaiso staliukas | Specialus motorizuotas stalas OKT prietaisui, kompiuteriui ir monitoriui pastatyti. |  |  |
| 16. | Kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui | - Stacionarus kompiuteris, užtikrinantis pilną prietaiso funkcionalumą. Kompiuteris gali būti ir kartu su integruotu monitoriumi; - Kartu su kompiuteriu turi būti pateikta: - Monitorius (jei siūlomas kompiuteris yra stacionarus); - Klaviatūra ir pelė; - Spalvotas lazerinis spausdintuvas. |  |  |
| 17. | Garantinis aptarnavimas | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai. |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti nurodytostechninės specifikacijos lentelėje).

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

- Įranga turi būti pažymėta CE ženklu.

netaikoma garantijai