406PR01-12 





1 PRIEDAS
TECHNINĖS SĄLYGOS SKYSČIŲ DOZATORIŲ KALIBRAVIMO SVARSTYKLĖMS
Prekių (paslaugų ar darbų) techninės sąlygos, nurodant kriterijus: 
1. Paskirtis: vieno kanalo ir daugiakanalių, iki 12 kanalų, rankinių skysčių dozatorių kalibravimui;

2. Atskiri adapteriai vieno kanalo ir daugiakanalio skysčių dozatoriaus kalibravimui;
3. Atliekant daugiakanalio skysčio dozatoriaus kalibravimą, kiekvienas kanalas pasveriamas automatiškai;

4. Padalos vertė d = 1 µg;  
5. Pakartojamumas (s) ne daugiau 6 µg; 
6. Tikslumo OIML klasė I;
7. Su programinė įranga užtikrinančia atitiktį standarto ISO 8655-6:2022 reikalavimams ir kalibravimo rezultatų duomenų baze;
8. Su atliktu kalibravimu toje srityje akredituotoje kalibravimo laboratorijoje. Kalibravimo metu gauta išplėstinė neapibrėžtis U (k=2) turi būti ne daugiau kaip 0,012 mg, diapazone (0,5 µl ≤ V < 20 µl);
9. Ne mažiau 3 vartotojų prisijungimas su slaptažodžiu;

10. Lietimui jautrus ekranas;
11. Matavimo stabilizavimosi laikas ne daugiau 10 sekundžių;

12. Ryšio sąsajos: USB, Ethernet, Wi-Fi;
13. Darbo su svarstyklėmis kalba: lietuvių arba anglų;

14. Su vidiniu automatiniu reguliavimu;
15. Svarstyklių tikrinimas / kalibravimas atliekamas su svarsčiais;

16. Automatinis svarstyklių padėties lyginimas;

17. Su siurbliu ir antgaliais skirtais rezervuaro (-ų) ištuštinimui;
18. Garsinis arba vizualus įspėjimas apie užpildytus rezervuarus;
19. Svarstyklių uždangalas;
20. Vibracijos indikacija darbo metu;

21. Su „CE“ ženklu;
22. Aplinkos sąlygos: temperatūra (15 – 25) ° C, oro drėgnumas iki 80 (;
23. Tinklo įtampa: 220-240 V, 50 Hz;

24. Įranga privalo būti nauja ir nenaudota;

25. Pateikiamos instrukcijos anglų ir lietuvių kalba;
26. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesių;

27. Įrangos instaliavimą vykdo pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas; 
28. Bendrovės personalo apmokymas naudotis svarstyklėmis ir programine įranga.
1
1 (2)


