Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMu ANALIZATORumi ATLIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vertinamas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Siūloma panaudai įranga turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomi reagentai ir turi atitikti techninius privalomus reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje. Jei siūlomi reagentai yra kito gamintojo, turi būti pateikta analizatoriaus gamintojo tyrimo aplikacija, patvirtinanti, jog siūlomas reagentas tinkamas siūlomam analizatoriui.

| 1. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS SKIRTAM ATLIKTI BENDRĄJĮ KRAUJO TYRIMĄ (SU 3 RŪŠIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJA) SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMU ANALIZATORIUMI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objekto dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |
| Tiriamosios analitės: WBC, GRA (#, %), LYM (#, %), MON (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | Pagal bendrą visų tyrimų skaičių |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirmosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pirmosios pirkimo dalies hematologinio analizatoriaus 3 rūšių leukocitų diferenciacija būtinieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| Analizatoriaus duomenys | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai. Analizatorius ne senesnis kaip 5 metai. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus tipas | Automatinis bendro kraujo (hematologinis) analizatorius. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus paskirtis | Skirtas atlikti bendrąjį kraujo tyrimą (BKT) ir leukocitus (WBC) turi tiesiogiai matuodamas diferencijuoti į 3 grupes: granuliocitus (GRA), limfocitus (LYM) ir monocitus (MON). | Įrašo tiekėjas |
| Matuojami parametrai | Bendrajame kraujo tyrime (BKT) turi būti šios smulkesnės analitės: WBC, GRA (# ir %), LYM (# ir %), MON (# ir %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV | Įrašo tiekėjas |
| Histogramos | Analizatorius ekrane turi pateikti tris histogramas: WBC, RBC, PLT | Įrašo tiekėjas |
| Bandinių ėmimo metodas | Analizatoriuje tyrimai turi būti atliekami iš pirminių mėgintuvėlių (standartinių vakuuminių kraujo paėmimo mėgintuvėlių su neatkimštais kamšteliais). Analizatoriuje turi būti vidinė kraujo mėginių siurbimo adata, kuri praduria neatkimštų mėgintuvėlių kamštelius per jų guminę dalį. Analizatorius turi turėti ir į išorę išlendančią rankinio režimo kraujo mėginių siurbimo adatą, kad būtų galima pateikti analizatoriui tiriamąjį mėginį tiesiai iš atkimšto mėgintuvėlio. | Įrašo tiekėjas |
| Kokybės kontrolė | Būtina 2-3 lygių kokybės kontrolė. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriuje turi būti įdiegtas automatizuotas statistinis kokybės kontrolės rezultatų apdorojimas Levely-Jennings kreivių pagalba. | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus valdymas | Analizatorius turi būti kartu su prie jo prijungtu (arba analizatoriaus viduje integruotu) kompiuteriu, kuriame įdiegta visa analizatoriui valdyti reikalinga programinė įranga. Kompiuteris turi būti su monitoriumi (arba analizatoriuje integruotu ekranu), klaviatūra (arba jautriu liečiamu valdymo ekranu) ir tyrimų rezultatų spausdintuvu (išoriniu arba integruotu analizatoriaus viduje) ir su brūkšninių kodų skaitytuvu. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus prijungimas prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS). | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| Spausdintas rezultato pateikimas | BKT rezultatas turi būti pateikiamas ir išspausdinamas su visomis jau nurodytomis analitėmis, taip pat su RBC, PLT, WBC histogramomis. | Įrašo tiekėjas |
| Įranga paženklinta CE ženklu | Būtina | Įrašo tiekėjas |

PASTABOS:

1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti  (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Prie numatyto tyrimų skaičiaus papildomai pridėti kokybės kontrolės tyrimų skaičių 36 mėn. Pateikti  reikalingą reagentų,kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant  kokybės kontrolę) kiekį tyrimų skaičiui per 36 mėn.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiagrečiu ženklu.

4.Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui sliūlomiems analizatoriams. Pateikti gamintojo patvirtinimą.

5.Visos analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis.

6. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateikta lentele Nr. 1. eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).

| 2. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS ATLIKTI BENDRĄJĮ ŠLAPIMO TYRIMĄ ir tirti albumino bei kreatinino santykį SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMU ANALIZATORIUMI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objek-to dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas |
| Tiriamosios analitės: BIL, UBG, KET, GLU, PRO, BLD, pH, NIT, LEU, SG,KREAT,ALB,,VIT.C, albumino ir kreatinino santykį [visi parametrai turi būti vienoje juostelėje] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | Pagal bendrą visų tyrimų skaičių |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra antrosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Antrosios pirkimo dalies šlapimo analizatoriaus būtinieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| Analizatoriaus duomenys | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai. Analizatorius ne senesnis kaip 3 metai. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus paskirtis | Skirtas atlikti bendrąjį šlapimo tyrimą. | Įrašo tiekėjas |
| Analizės principas | Sausos chemijos tyrimo juostelių nuskaitymas (Atspindžio fotometrija arba lygiavertis). | Įrašo tiekėjas |
| Matuojami parametrai | BIL, UBG, KET, GLU, PRO, BLD, pH, NIT, LEU, SG, KREAT, ALB, VIT C, taip pat apskaičiuotas albumino-kreatinino santykis (visi parametrai turi būti vienoje juostelėje) | Įrašo tiekėjas |
| Panaudotų testo juostelių atliekų konteineris (talpa). | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Kokybės kontrolė | Būtina. Turi būti dviejų lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus valdymas | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas. Integruotu terminiu spausdintuvu, rezultatai atspausdinami automatiškai ir su išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus prijungimas prie laboratorijos informacines sistemos (LIS). | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. | Įrašo tiekėjas |

PASTABOS:

1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti  (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Prie numatyto tyrimų skaičiaus papildomai pridėti kokybės kontrolės tyrimų skaičių 36 mėn. Pateikti  reikalingą reagentų,kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant  kokybės kontrolę) kiekį tyrimų skaičiui per 36 mėn.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiagrečiu ženklu.

4.Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui sliūlomiems analizatoriams. Pateikti gamintojo patvirtinimą.

5.Visos analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis.

6. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateikta lentele Nr. 2. eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).

| 3. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS SKIRTAM TIRTI ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREITĮ (ENG) su tiekėjo PANAUDAI SUTEIKIAMU ANALIZATORIUMI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objek-to dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurody-tam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas |
| Tiriamoji analitė: ENG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | Pagal bendrą visų tyrimų skaičių |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra trečiosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Trečiosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| Analizatorius | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas. | Įrašo tiekėjas |
| Paskirtis | Atlikti eritrocitų nusėdimo greitį | Įrašo tiekėjas |
| Tyrimo laikas | Tyrimas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 30 minučių. | Įrašo tiekėjas |
| Kokybės kontrolė | Būtina 2 lygių kokybės kontrolė. | Įrašo tiekėjas |
| Įranga paženklinta CE ženklu | Būtina | Įrašo tiekėjas |

PASTABOS:

1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti  (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Prie numatyto tyrimų skaičiaus papildomai pridėti kokybės kontrolės tyrimų skaičių 36 mėn. Pateikti  reikalingą reagentų,kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant  kokybės kontrolę) kiekį tyrimų skaičiui per 36 mėn.

3. Reagentai ir papildomod medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiagrečiu ženklu.

4.Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui sliūlomiems analizatoriams. Pateikti gamintojo patvirtinimą.

5.Visos analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis.

6. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateikta lentele Nr. 3. eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).

| 4. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS TIRTI GLIUKOZĘ IR LAKTatUS KRAUJO SERUME, PLAZMOJE IR KAPILIARINIAME KRAUJYJE su tiekėjo panaudai suteikiamu analizatoriumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objek-to dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas |
| Tiriamoji analitė: Gliukozė.Gliukozooksidacinis metodas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos reikalingos priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | (Pagal bendrą visų tyrimų skaičių) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiriamoji analitė: Laktatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra ketvirtosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ketvirtosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| Analizatorius | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas. | Įrašo tiekėjas |
| Paskirtis | Analizatorius turi būti skirtas kiekybiškai tirti gliukozę kraujo serume, plazmoje ir kapiliariniame kraujyje. | Įrašo tiekėjas |
| Analizės metodas | Gliukozooksidacija | Įrašo tiekėjas |
| Matavimo principas | fermentinis/amperometrinis. | Įrašo tiekėjas |
| Matuojami parametrai | Gliukozė ir laktatai | Įrašo tiekėjas |
| Aptikimo ribos | Gliukozės aptikimo ribos mėginyje: 0,6-50 mmol/l. Laktato aptikimo ribos-0,5-30 mmol/l. | Įrašo tiekėjas |
| Tikslumas | CV ≤ 1,5% (matuojant 12 mmol/l koncentraciją) | Įrašo tiekėjas |
| Tyrimui reikalingas mėginio kiekis | 10-20 μl | Įrašo tiekėjas |
| Kokybės kontrolė | Būtina 2 lygių kokybės kontrolė. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus prijungimas prie laboratorijos informacinę sistemą (LIS). | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| Įranga paženklinta CE ženklu | Būtina | Įrašo tiekėjas |

PASTABOS:

1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti  (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Prie numatyto tyrimų skaičiaus papildomai pridėti kokybės kontrolės tyrimų skaičių 36 mėn. Pateikti  reikalingą reagentų,kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant  kokybės kontrolę) kiekį tyrimų skaičiui per 36 mėn.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiagrečiu ženklu.

4.Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui sliūlomiems analizatoriams. Pateikti gamintojo patvirtinimą.

5.Visos analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis.

6. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateikta lentele Nr. 4. eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).

| 5. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ABO SISTEMOS KRAUJO GRUPEI IR RH(D) FAKTORIUI NUSTATYTI,ANTIKŪNŲ PAIEŠKAI PIEŠ RH D NEIGIAMOS NĖŠČIOSIOS KRAUJYJE,KRAUJO SUDERINAMUMO MĖGINIO RECIPIENTUI STULPELINĖS AGLIUTINACIJOS TECHNOLOGIJOS METODU, NAUDOJANT CENTRIFUGĄ SU TERMOSTATU„Ortho Bio Vue Workstatation“ (ARBA LYGIAVERČIĄ), SKIRTĄ CENTRIFUGUOTI STULPINĖS AGLIUTINACIJOS PLOKŠTELES ir inkubuoti termostate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objekto dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurody-tam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas |
| Tyrimas: ABO sistemos kraujo grupės ir Rh(D) faktoriaus nustatymas stulpelinės agliutinacijos technologijos metodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodyta ar lygiaverčia centrifuga (įrašyti tiks-lius pavadinimus) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimas: Antikūnų prieš Rh(D) paieška Rh(D) neigiamos nėščiosios kraujyje stulpelinės agliutinacijos technologijos metodu (tiesioginis Kumbsas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodyta ar lygiaverčia centrifuga (įrašyti tiks-lius pavadinimus) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimas: Kraujo suderinamumo mėginys recipientui stulpelinės agliutinacijos technologijos metodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodyta ar lygiaverčia centrifuga (įrašyti tikslius pavadinimus) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimas Antikūnų nustatymas,naudoant 2 standartinius eritrocitus stulpelinės agliutinacijos technologijos metodu (netiosioginis Kumbsas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodyta ar lygiaverčia centrifuga (įrašyti tiks-lius pavadinimus) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimas Kambario temperatūros mėginys stulpelinės agliutinacijos technologijos metodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodyta ar lygiaverčia centrifuga (įrašyti tiks-lius pavadinimus) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodyta ar lygiaverčia centrifuga (įrašyti tikslius pavadinimus) | Pagal bendrą visų tyrimų skaičių |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra penktosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Penktosios pirkimo dalies lygiavertės centrifuga su termostatu būtinieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| Centrifuga su termostatu arba centrifuga ir termostatas (gali būti kartu ir atskirai) | Centrifuga su termostatu arba centrifuga ir termostatas ne senesni kaip 5 metai. Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas. | Įrašo tiekėjas |
| Standartinė programa | Inkubavimas - 15 min. 37 laipsnių temperatūroje, centrifiguoti ne daugiau nei 10 min. | Įrašo tiekėjas |
| Talpa | Centrifuga su termostatu arba centrifuga ir termostatas turi talpinti ne mažiau 6 stulpinės agliutinacijos plokštelės. | Įrašo tiekėjas |
| Triukšmas | Turi veikti tyliai | Įrašo tiekėjas |
| Garsinis signalas pasibaigus procedūrai | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Centrifuga su termostatu arba centrifuga ir termostatas sistema turi būti visiškai pritaikyta centrifuguoti kartu siūlomoms stulpinės agliutinacijos plokštelėms ir jas inkubuoti. | Būtina. Pateikti, tai įrodančius dokumentus. | Įrašo tiekėjas |
| Įranga paženklinta CE ženklu | Būtina | Įrašo tiekėjas |

PASTABOS: Siūlomos kortelės bei reagentai turi būti pritaikyti darbui su įstaigos turima/naudojama centrifuga su termostatu (Centrifugos su termostato modelis: Ortho Bio Vue Workstation) arba turi siūlyti lygiaverčius korteles bei reagentus kartu centrifuga su termostatu arba centrifuga ir termostatas (gali būti kartu ir atskirai). Būtina, pateikti, tai įrodančius dokumentus.

Visos centrifugos su termostatu, siūlomų reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Sistema turi būti geros techninės būklės, būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas. Lentelės Nr. 5. eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).

| 6. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ABO SISTEMOS KRAUJO GRUPEI IR RH(D) FAKTO-RIUI NUSTATYTI HEMAGLIUTINACIJOS ANT PLOKŠTUMOS METODU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objek-to dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurody-tam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas |
| Tyrimas: ABO sistemos kraujo grupės ir Rh(D) faktoriaus nustatymas hemagliutinacijos ant plokštumos metodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti (įrašy-ti tikslius pavadinimus) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti (įrašy-ti tikslius pavadinimus) | Pagal bendrą visų tyrimų skaičių |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra šeštosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Šeštosios pirkimo dalies būtinieji reikalavimai

Visi siūlomi reagentai ir darbo priemonės turi būti kokybiški, skysto pavidalo, ilgo galiojimo, išpilstyti į 5-10 ml tūrio buteliukus. Visos siūlomų reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Reagentams ir darbo priemonėms būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas. Lentelės Nr. 6. eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).

| 7. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS VIENKARTINIAMS RANKINIAMS TESTAMS ATLIKTI: TESTAS APTIKTI CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH, TOKSINĄ A, TOKSINĄ B ANTIGENUS IŠMATOSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objek-to dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurody-tam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas |
| Tyrimas: Greitasis testas kokybiškai aptikti Clostridium difficile GDH, toksino A, toksino B antigenus išmatų mėginiuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | .................... Reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų ty-rimui atlikti, rinkinio pa-vadinimas (įrašyti tikslų pavadinimą) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra septintosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Septintosios pirkimo dalies vienkartinių rankinių testų būtinieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| Principas | chromatografinis imunologinis tyrimas. | Įrašo tiekėjas |
| Greitasis testas skirtas | Aptikti tris Clostridium difficile GDH, toksino A, toksino B antigenus trijose skirtingose juostelėse vienoje kasetėje (išmatų mėginiuose). | Įrašo tiekėjas |
| Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų. | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Rezultatai gaunami per 10 min. | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Testų galiojimo laikas ne mažiau kaip 9 mėn., laikymas: kambario temperatūroje. | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Instrukcija lietuvių ir anglų kalba | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| CE sertifikatas | Būtina. | Įrašo tiekėjas |

| 8. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS VIENKARTINIAMS RANKINIAMS TESTAMS ATLIKTI: TESTAS SLAPTAM KRAUJAVIMUI IŠ ŽARNYNO NUSTATYTI IŠMATOSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objek-to dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurody-tam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas |
| Tyrimas: FOB greitasis testas slaptam kraujavimui iš žarnyno nustatyti išmatų mėginiuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | .................... Reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų ty-rimui atlikti, rinkinio pa-vadinimas (įrašyti tikslų pavadinimą) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra aštuntosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Aštuntosios pirkimo dalies vienkartinių rankinių testų būtinieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| Principas | vieno žingsnio greitos diagnostikos chromatografinis imuno tyrimas, paremtas dviguba antikūno daugiasluoksne technika. | Įrašo tiekėjas |
| Rinkinys | Užsandarintos pakuotės su testo kasete;buteliukai mėginių paėmimui su ekstrakcijos buferiu. | Įrašo tiekėjas |
| Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų. | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Rezultatai gaunami per 5 min. | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Testų galiojimo laikas ne mažiau kaip 9 mėn., laikymas: kambario temperatūroje. | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Instrukcija lietuvių ir anglų kalba | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| CE sertifikatas | Būtina. | Įrašo tiekėjas |

| 9. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS VIENKARTINIAMS RANKINIAMS TESTAMS ATLIKTI: NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ TESTAS ŠLAPIME 10 MEDŽIAGŲ NUSTATYTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objek-to dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurody-tam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas |
| Tyrimas: Testas 10 narkotinių ir psichotropinių medžiagų –amfetaminui, barbituratams,benzodiazepinui, kokainui, marichuanai, metadonui, metamfetaminui, metilenedioksimetamfetaminui, opiatui, tricikliniams antidepresantams, šlapime nustatyti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | .................... Reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų ty-rimui atlikti, rinkinio pa-vadinimas (įrašyti tikslų pavadinimą) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra devintosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Devintosios pirkimo dalies vienkartinių rankinių testų būtinieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| Narkotinių ir psichotropinių medžiagų testas | -10 tiramųjų medžiagų šlapime vienoje kasetėje. Amfetaminui, barbituratams,benzodiazepinui, kokainui, marichuanai, metadonui, metamfetaminui, metilenedioksimetamfetaminui, opiatui, tricikliniams antidepresantams | Įrašo tiekėjas |
| Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų. | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Rezultatai gaunami per 5 min. | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Testų galiojimo laikas ne mažiau kaip 9 mėn., laikymas: kambario temperatūroje. | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Instrukcija lietuvių ir anglų kalba | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| CE sertifikatas | Būtina. | Įrašo tiekėjas |

| 10. DAŽAI IR KITOS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objek-to dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gaminto-jo pavadi-nimas |
| Dažai ir kitos priemonės.Turi būti skirti medicinos laboratorijoms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | .................... Greito dažymo rinkinys leukogramoms Papenheimo metodu.Rinkinio sudėtyje visi reikalingi komponentai.pageidaujama pakuotė 3x100ml. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | .................... Metileno mėlio dažai.modifikuotas pagal Loffler spiritinis tirpalas.Pageidaujama pakuotė 100 ml | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | .................... Imersinis aliejus [mikroskopijai] | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | .................... Modifikuoti Gramo dažai be fenolio.Bakteriologinių tepinėlių dažymui.Rinkinio sudėtyje turi būti visi komponentai | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | (Pagal bendrą visų tyrimų skaičių) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra dešimtosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |