## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
FUNKCINĖ LOVA SU ŠONINIU PAVERTIMU IR INTEGRUOTU KINTAMO SLĖGIO ČIUŽINIU
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1.1. | Elekrtinė funkcinė lova: gamintojas, modelis | 2 |  | vnt
1.1.1. | Lovos šoninio pavertimo reguliavimas: atliekamas čiužinio platforma arba čiužiniu.
1.1.2. | Šoninis čiužinio platformos pavertimas (lateralinis): maksimalus pavertimas ne mažiau +15°/-15°
1.1.3. | Maitinimo šaltiniai: 1. Elektros tinklas. 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo).
1.1.4. | Lovos aukščio reguliavimo ribos: ne siauresnės už 450 – 750 mm
1.1.5. | Nugaros sekcijos pasikėlimo kampas: ne mažiau 60º
1.1.6. | Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas: ne mažiau 25º
1.1.7. | Blauzdų sekcijos pasikėlimo kampas: ne mažiau 25º
1.1.8. | Trendelenburgo/antiTrende-lenburgo padėties reguliavimo diapazonas: ne siauresnis kaip +10°/-10°
1.1.9. | Lovos prailginimas: ne mažiau 20 cm į kojūgalio pusę.
1.1.10. | Multifunkcinis lovos funkcijų valdymo skydelis:1. Sumontuotas abiejuose lovos galvūgalio arba kojūgalio dalies apsauginiuose šonuose.2. Parametrai rodomi ekrane – nustatymai atvaizduojami skaitine išraiška.3. Automatinės funkcijos (nustatomos vieno mygtuko paspaudimu):a) Paciento mobilizacijos pozicija.b) Kardiologinės pagalbos pozicija.c) Skubaus gaivinimo pozicija.4. Galima keisi šias lovos funkcijas:a) Nugaros sekcijos kampą.b) Šlaunų sekcijos kampą.c) Blauzdų sekcijos kampą.d) Čiužinio platformos aukštį.e) Šoninį pavertimas- jeigu lova pavertimą keičia platformos pagalba.f) Trendelenburgas g)Antitrendelenburgas 5. Svarstyklių valdymas integruotas skydelyje: a) Ekrane rodoma: Paciento svoris, svarstyklių stabilizavimo piktograma, svorio vienetai.6. Ekrane rodomi informaciniai pranešimai apie lovos būklę.
1.1.11. | Apsauginiai šoniniai rėmai:1. Pagaminti iš plastiko. 2. Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių.
1.1.12. | Lovos galai: 1. Plastikiniai.2. Išimami.
1.1.13. | Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia): ne mažiau 245 kg
1.1.14. | Lovos važiuoklė:1. Su ratais, kurių diametras ≥150 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema
1.1.15. | Išoriniai matmenys, ilgis x plotis: ≤ (2300 x 1100) mm
1.1.16. | Svarstyklės: 1.Integruotos į lovą. 2. Valdoma multifunkciniu pultu integruotu apsauginiuose lovos šonuose arba kojūgalyje. 3. Būtina galimybė išsaugoti paciento svorį į vidinę lovos atmintį.
1.1.17. | Paciento išlipimo iš lovos aliarmas: 1. Būtina garsinė aliarmo indikacija.
1.1.18. | Personalo valdymo pultas (kabinamas kojūgalyje arba sumontuotas lovos šonuose):1. Su lovos valdymo funkcijų užrakinimo galimybe 2. Baterijos įkrovimo indikatorius.3. Pultu galima valdyti šias funkcijas:a) Čiužinio platformos aukštį.b) Nugaros sekcijos kampą.c) Šlaunų sekcijos kampą. d) Blauzdų sekcijos kampą. e) Trendelenburgas/Antitrendelenburgas. f) Lateralinį poavertimą (jeigu yra čiužinio platformos pavertimo galimybė) 4. Pulte integruotos vienu mygtuku nustatomos užprogramuotos padėtys.
1.1.19. | Rankinis lovos funkcijų valdymo pultelis: būtina. Pakabinamas arba integruotas vidiniame lovos šone
1.1.20. | Lašinių (infuzinių) stovas: būtina
1.1.21. | Kartu su lova komplektuojamas antipragulinis čiužinys: tiekėjas gali rintis vieną iš dviejų čiužinio modelio variantų.
1.1.22. | Antipragulinis čiužinys Modelis Nr.1: integruotas į funkcinę lovą. Punktuose 1.1.23 - 1.1.34 pateikti reikalavimai pirmąjam čiužinio modeliui.
1.1.23. | Čiužinio sandara (neblogesnė už nurodytą): 1. Užvalkalas.2. Papildomas patogumo sluoksnis. 3. Oro celės. 4. Porolono sluoksnis. Pėdų dalis.
1.1.24. | Paskirtis: Atraminis paviršius pacientui, paskirstant slėgį, siekiant valdyti slėgį į kūno paviršių ir koreguoti mikroklimatą.
1.1.25. | Tvirtinimas: Prie čiužinio platformos tvirtinamas diržais.
1.1.26. | Skubaus gaivinimo atveju greito oro išleidimo vietos (rankinis variantas): 1. Abejose čiužinio pusėse.Oro išleidimo (CPR metu) iš čiužinio greitis: ne lėčiau kaip per 50s.
1.1.27. | Mikroklimato valdymas: Būtina
1.1.28. | Saugi čiužinio apkrova (numatyta gamintojo): ne mažiau 250 kg.
1.1.29. | Išmatavimai: 210-220 cm x 85-90 cm
1.1.30. | Aukštis: Ne mažiau 20 cm bet ne daugiau 25 cm.
1.1.31. | Pripūtimo greitis (po sandėliavimo): ne ilgiau 15 min.
1.1.32. | Veikimo rėžimai:1. Mikroklimato rėžimas.2. Automatinis čiužinio optimizavimas pacientui esant lovoje. Maksimalaus pripūtimo rėžimas
1.1.33. | Maksimalaus pripūtimo rėžimo automatinis išsijungimas: Būtinas. Išsijungia po ne daugiau 30 min.
1.1.34. | Užvalkalas: Kvėpuojantis- būtina mikroklimato funkcijai. Su užtrauktuku, užtraukiamu ne mažiau 360°.
1.1.35. | Antipragulinis čiužinys Modelis Nr.2: uždedamas ant lovos čiužinio platformos su pakabinamu kompresoriumi. 1.1.36 - 1.1.41 pateikti reikalavimai antrajam čiužinio modeliui.
1.1.36. | Čiužinio tinkamumas: siūlomas čiužinys tinkamas naudojimui su siūloma lova.
1.1.37. | Čiužinio paskirtis: antipragulinis čiužinys skirtas paciento pragulų prevencijai ir gydymui.
1.1.38. | Čiužinio sudėtis ir funkcija:a) Kombinuotas (gelio ir porolono) čiužinys. b) Čiužinys minimizuoja muskuloskeletinj spaudimą, sumažina šlytį ir kūno odos drėgmės perteklių.c) Oro srauto pagalba valdomas paciento odos mikroklimatas per orui laidžią membraną.d) Gelio struktūros ne mažiau kaip trejose čiužinio dalyse.e) Oro srauto pagalba valdomas paciento odos mikroklimatas per orui laidžią membraną.f) Pučiant orą į čiužinyje esančias oro kameras, pacientas gali būti paverčiamas maksimaliu ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu. Galimybė sustabdyti oro pūtimą norimu pavirtimo kampu
1.1.39. | Maksimalus leistinas paciento svoris: ne mažiau kaip 225kg.
1.1.40. | Čiužinio užvalkalas:1. Čiužinio užvalkalas padeda pašalinti drėgmės perteklių. 2. Čiužinio užvalkalas kvėpuojantis.3. Čiužinio užvalkalo siūlės sandarios.
1.1.41. | Čiužinio matmenys:1. Ilgis: 215cm +/- 5cm 2. Plotis: 90cm +/- 5cm 3. Storis: 25cm +/- 5cm
1.1.42. | Pompa (kompresorius) čiužinio papildomomis funkcijom atlikti (kiekvienai lovai pristatoma po atskirą kompresorių):1. Pompa turi HEPA filtrą2. Pompa su transportavimo rankena, apsauginiais bamperiais ir antivibracinėmis kojelėmis 3. Su LCD ekranu arba lygiaverčiu4. Pakabiname ant lovos galo su atlenkiamais kabliais 5. Galima užrakinti funkcijų valdymą 6. Ne mažiau kaip trys iš anksto nustatyti paciento laikymo pavertus laikai. Laikas pradedamas skaičiuoti tik po pilno oro pripūtimo 7. Šoninių apsaugų pakėlimo priminimas prieš pradedant paciento pavertimą matomas pompos ekrane 8. Vizualinis pranešimas pompos ekrane, jei paciento pavertimas pavyko.
1.1.43. | Lovos garantinio aptarnavimo laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėnesiai
1.1.44. | Komplektacija: lova, antipragulinis čiužinys, lašinių stovas, pasikėlimo rankena.
1.1.45. | Pavyzdžio pateikimas: ligoninei pareikalavus, tiekėjas privalo pristatyti specifikaciją atitinkantį pavyzdį per 20 kalendorinių dienų.
1.1.46. | CE sertifikatas turi būti išduotas notifikuotos institucijos pagal MDR (ES) 2017/745 reglamentą: kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojantį sertifikatą siūlomai komplektacijai.
1.1.47. | Šešiakampio formos gelio struktūros ne mažiau kaip trijose čiužinio dalyse |  |  | Taip/ Ne
1.1.48. | Pacientas paverčiamas ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu. Pavertimas atliekamas čiužinio ir oro kompresoriaus pagalba |  |  | Taip/ Ne
1.1.49. | Čiužinio kompresorius integruotas į siūlomos funkcinės lovos konstrukciją (nėra atskiras kilnojamas įrangos vienetas) |  |  | Taip/ Ne
1.1.50. | Čiužinio valdymas integruotas į multifunkcinį lovos valdymo skydelį integruotą galvūgalio dalies šoniniame apsauginiame rėme.Galima valdyti: a) Čiužinio veikimo rėžimą.b) Slėgio valdymo mygtukai. Multifunkcinio pulto ekrane rodomas čiužinio slėgis, rėžimas. |  |  | Taip/ Ne
1.1.51. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau nei 36 mėn. |  |  | Taip/ Ne
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 29040 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3480 2025-09-15 13:10:24