Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MIKRODUMBLIŲ SUSPENSIJOS ELEMENTINĖS SUDĖTIES TYRIMO ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Bendri reikalavimai perkamai įrangai

1. Perkama mikrodumblių suspensijos elementinės sudėties tyrimo įrangos komplektas (toliau – Įranga). Įranga bus naudojama mokslo tikslais ir bus skirta mikrodumblių suspensijos elementinės sudėties tyrimams. Įrangos komplektą sudaro keturi prietaisai:

- Fluorimetrinis analizatorius;

- Nešiojamas sunkiųjų metalų analizatorius skystoje terpėje;

- Nešiojamas skystos terpės kokybės analizatorius;

- Nešiojamas bendrosios organinės anglies analizatorius.

2. Įrangos pristatymo vieta: Aplinkos apsaugos institutas, Saulėtekio al. 11, Vilnius, Lietuva.

3. Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą, sumontuoti, patikrinti Įrangos funkcionalumą – ne vėliau kaip per 10 savaičių nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

4. Įranga turi būti nauja, nenaudota, kokybiška ir atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai).

5. Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis/ montavimo paslaugas) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 12 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6. Tiekėjas turi apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su Įranga darbo vietoje per 5 darbo dienas nuo įrangos pristatymo.

7. Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (Lietuvių arba anglų kalba) bei kita prašoma dokumentacija.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą

1 lentelė. Reikalavimai I pirkimo objekto dalies įrangai

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fluorimetrinis analizatorius (1 vienetas) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ................. Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 1.1 | Fluorimetrinio analizatoriaus paskirtis – bendram chlorofilo (a klasės) kiekiui vandenyje arba skystoje terpėje nustatyti, dumblių klasių pasiskirstymui ir fotosintezės aktyvumui įvertinti. Matavimams atlikti tiesiogiai be mėginio filtravimo ir paruošimo analizei. Techniniai parametrai: 1. Fluorimetrijos tipas: spektrinis. 2. Turi atskirti ne mažiau 4 dumblių klases. 3. Turi turėti galimybę pateikti informaciją apie fotosintezės aktyvumą. 4. Matavimo ribos: nuo ne daugiau kaip 0,3 iki ne mažiau kaip 500 μg chl-a/l. 5. Mėginio matavimas: naudojant kiuvetę, kurios tūris ne mažiau 3 ml ir ne daugiau 30 ml. 6. Skiriamoji geba: ne mažesnė kaip 0,01 µg chl-a/l. 7. Duomenys/rezultatai turi būti rodomi ekrane. 8. Į komplektaciją turi būti įtraukta: kalibracinės priemonės, dėklas nešiojimui, adapteriai, kiuvetės. |  |

2 lentelė. Reikalavimai II pirkimo objekto dalies įrangai

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamas sunkiųjų metalų analizatorius skystoje terpėje (1 vienetas) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ................. Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 1.1 | Sunkiųjų metalų analizatorius skystoje terpėje paskirtis: išmatuoti sunkiųjų metalų koncentracijas skystoje terpėje. Techniniai parametrai: 1. Matuojami elementai: varis, švinas, arsenas, nikelis, manganas. 2. Matavimo ribos kiekvienam matuojamam elementui: turi būti nesiauresnės kaip nuo 10 ppb iki 1000 ppb. 3. Matavimo paklaida: ne didesnė kaip ±5 %. 4. Skiriamoji geba: ne mažesnė kaip 0,1 ppb. 5. Koncentracijos aptikimo laikas: ne ilgesnis kaip 5 minutės. 6. Komplektacijoje turi būti dėklas su pilna komplektacija (jungtis prie kompiuterio, pakrovėjas, kalibracinės medžiagos). |  |

3 lentelė. Reikalavimai III pirkimo objekto dalies įrangai

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamas skystos terpės kokybės analizatorius (1 vienetas) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ................. Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 1.1 | Skystos terpės kokybės analizatoriaus paskirtis: įvertinti skystos terpės kokybę, matavimams atlikti tiesiogiai be mėginio filtravimo ir paruošimo analizei. Techniniai parametrai: 1. Matuojami parametrai: laidis, pH, konduktyvumas, ištirpęs deguonis, drumstumas, skendinčios medžiagos (SM), biocheminis deguonies suvartojimas, temperatūra, ištirpusio anglies dioksido koncentracija. 2. Duomenys turi būti rodomi ekrane. 3. Duomenų perdavimas: USB jungtis. 4. Matavimo ribos turi būti ne siauresnės kaip: - pH: 0-14; - laidis: -1800mv–+1800mv; - konduktyvumas: 0–5000µs/cm; - ištirpusio deguonies koncentracija: 0–10mg/L; - drumstumas: 0,01–3000NTU; - skendinčios medžiagos (SM): 0,01–12000mg/L; - BDS: 0–1000mg/L; - temperatūra: 0–45℃. - ištirpusio anglies dioksido koncentracija: 0,5–14 ppm (mg/l) |  |

4 lentelė. Reikalavimai IV pirkimo objekto dalies įrangai

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamas bendrosios organinės anglies analizatorius (1 vienetas) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ................. Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 1.1 | Nešiojamo bendrosios organinės anglies analizatoriaus skystoje terpėje paskirtis: išmatuoti bendrosios organinės anglies koncentraciją skystoje terpėje, matavimams atlikti tiesiogiai be mėginio filtravimo ir paruošimo analizei. Techniniai parametrai: 1. USB jungtis duomenų rinkimui; 2. Matavimo ribos ne siauresnės kaip: 0,05–800 ppm (mg/L) 3. Matavimo paklaida: ne didesnė kaip ±10%. 4. Duomenys turi būti rodomi ekrane. |  |