


KLAUSIMYNAS
RADIODAŽNIO GENERATORIUS SU PRIEDAIS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐




RADIODAŽNIO GENERATORIUS SU PRIEDAIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siūlymus/pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų prašome nurodyti žemiau esančioje lentelėje.
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	Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	1.
	Radiodažninis (RD) generatorius 
	

	1.1.
	Sistemos (aparato su priedais) paskirtis
	Sistemos (radiodažninio generatoriaus su eksplotaciniais priedais) paskirtis yra lėtinio skausmo gydymas radiodažninės energijos pagalba atliekant nervų termokoaguliaciją.
	

	1.2.
	Sistemos valdymas 
	Sistema valdoma liečiamojo ekrano pagalba. Reikalaujami atsarginiai valdymo elementai: intensyvumo nustatymo ratukas, avarinio stabdymo mygtukas ir maitinimo jungiklis.
	

	1.3.
	Gydymo režimai:
	1. Pjovimo režimas, monopolinė stimuliacija;
2. Impulsinis RD režimas, monopolinė stimuliacija;
3. Impulsinės Dozės režimas, monopolinė stimuliacija;
4. Pjovimo režimas, bipolinė stimuliacija;
5. Impulsinis RD režimas, bipolinė stimuliacija;
6. Kryžkaulio klubinio sąnario srities denervacijos procedūros režimas, monopolinės ir bipolinės stimuliacijos kombinacija.
	

	1.4.
	Išmaniosios funkcijos:
	1. Išmanioji zondo (elektrodo/termoporos) paruošimo darbui funkcija. leidžianti generatoriui nustatyti, kai prie jo prijungiami arba atjungiami elektrodai, ir automatiškai sukonfigūruoti sistemą.
2. Išmanusis energijos valdymo algoritmas - užtikrinantis efektyvų temperatūros kėlimą ir abliaciją.
3. Temperatūros stebėjimas realiuoju laiku.
	

	1.5.
	Stimuliacijos režimai
	1. Sensorinės stimuliacijos režimas;
2. Motorinės stimuliacijos režimas.
	

	1.6.
	Skystųjų kristalų ekranas (LCD)
	Ne mažesnis nei 30.5 cm (12 in.) 
	

	1.7.
	Maksimalus aktyvuojamų elektrodų/kanalų skaičius (jungčių elektrodams skaičius)
	Ne mažesnis nei 4
	

	1.8.
	USB jungtys
	Ne mažiau nei 2
	

	1.9.
	Neutralaus (įžeminimo) paciento elektrodo jungtis
	1
	

	1.10.
	Dažnis
	460 kHz ±3%
	

	1.11.
	Varžos matavimo diapazonas:
	Stimuliacijai: 50–1 500 Ω
	

	
	
	Abliacijai: 47–1 500 Ω (prieš RD išvestį) ir 31–1 500 Ω (per RD išvestį) 
	

	1.12.
	Temperatūros matavimo tikslumas (paklaida)
	Ne didesnė nei ±2 °C 
	

	1.13.
	Pjovimo režimo parametrai:
	

	1.13.1.
	Elektrodų skaičius 
	Iki 4, monopolinė ir bipolinė stimuliacija
	

	1.13.2.
	RD bangos kreivė
	Sinusoidinė
	

	1.13.3.
	Tikslinės temperatūros nustatymo ribos 
	Nuo 50 iki 90 °C 
	

	1.13.4.
	Pažeidimo/užlaikymo laiko nustatymo ribos 
	Nuo 1 s iki 600 s
	

	1.14.
	Impulsinio RD režimo parametrai:
	

	1.14.1.
	Elektrodų skaičius
	Iki 4, monopolinė ir bipolinė stimuliacija
	

	1.14.2.
	RD bangos kreivė
	Sinusoidinė
	

	1.14.3.
	Dažnio keitimo ribos 
	Nuo 1 iki 10 Hz 
	

	1.14.4.
	Impulso pločio keitimo ribos
	Nuo 5 iki 50 ms
	

	1.14.5.
	Didžiausios temperatūros nustatymo ribos
	42-49 oC 
	

	1.14.6.
	Laiko nustatymo ribos
	Nuo 1 s iki 1800 s
	

	1.15.
	Impulsinės dozės režimo parametrai
	

	1.15.1.
	Elektrodų skaičius
	Iki 4, monopolinė stimuliacija
	

	1.15.2.
	RD bangos kreivė
	Sinusoidinė
	

	1.15.3.
	Dozių skaičiaus pasirinkimo intervalas
	120-960 
	

	1.15.4.
	Impulso pločio keitimo ribos
	Nuo 5 iki 50 ms 
	

	1.15.5
	Didžiausios temperatūros nustatymo ribos
	42-49 oC 
	

	1.15.6.
	Dažnio keitimo ribos
	Nuo 1 iki 10 Hz 
	

	1.16.
	Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos sensorinės stimuliacijos parametrai:
	

	1.16.1
	Elektrodų skaičius
	Iki 4 (vienu metu aktyvuojamas vienas), monopolinė stimuliacija 
	

	1.16.2.
	Didžiausios įtampos nustatymo ribos
	0,5–5 V 
	

	1.16.3.
	Įtampos keitimo padalos dydis
	0,01 arba 0,10 
	

	1.16.4.
	Dažnio keitimo ribos 
	Nuo 10 iki 200 Hz 
	

	1.16.5.
	Impulso pločio keitimo ribos 
	Nuo 0,1 iki 1 ms 
	

	1.17.
	Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos motorinės stimuliacijos parametrai:
	

	1.17.1.
	Dažnio keitimo ribos 
	2 arba 5 Hz 
	

	1.17.2.
	Elektrodų skaičius
	Iki 4 (vienu metu aktyvuojamas vienas), monopolinė stimuliacija
	

	1.17.3.
	Didžiausios įtampos nustatymo ribos
	0,5–5 V 
	

	1.17.4.
	Įtampos keitimo padalos dydis
	0,01 arba 0,10 
	

	1.17.5.
	Impulso pločio keitimo ribos 
	Nuo 0,1 iki 1 ms 
	

	1.18.
	Vartotojo atliktų aparato nustatymų išsaugojimas
	Nustatymai išsaugomi aparate integruotoje atmintyje
	

	1.19.
	Gydymo duomenų archyvavimas
	Duomenys gal būti eksportuojami į USB atmintinę
	

	1.20.
	Aparato savitestavimas
	Aparatas turi automatinio savitestavimo funkciją
	

	1.21.
	Aliarmai
	Sistema pateikia vizualines žinutes ir garsinius signalus funkcionavimo sutrikimo ir neleistino kontroliuojamų parametrų pakitimo atvejais (galimi atvejai ir  jų sprendimo būdai pateikiami vartotojo instrukcijoje/gydytojo vadove).
	

	1.22.
	Generatoriaus elektros maitinimas
	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo
	

	2.
	Priemonės (priedai prie RD generatoriaus) lėtiniam skausmui gydyti:
	

	2.1.
	Vienkartinė kaniulė (adata radiodažninės destrukcijos procedūroms techniškai suderinta su RD generatoriumi)
	

	2.1.1.
	Techniniai parametrai
	Dydžiai: 16 G, 18 G, 20 G, 22 G;
Ilgiai: 5 cm, 10 cm, 15 cm;
Aktyvaus (neizoliuoto) adatos galiuko angl. „active tip“ ilgiai: 2 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm;
Aktyvaus adatos galiuko forma: lenktas arba tiesus.
	

	2.2.
	Vienkartinis neutralus (įžėminimo) paciento elektrodas (techniškai suderintas su RD generatoriumi)
	

	2.2.1.
	Techniniai parametrai
	Lipnus, su integruotu laidu prijungimui prie generatoriaus, ne mažesnių išmatavimų nei 16,5 cm x 8,1 cm arba ne mažesnio laidaus paviršiaus ploto nei 85 cm2
	

	2.3.
	Daugkartinis RD elektrodas (Daugkartinė Termopora (zondas/elektordas) su jungiamaisiais laidais techniškai suderinta su RD generatoriumi)
	

	2.3.1.
	Techniniai parametrai
	Elektrodų iš nerūdijančio plieno ilgiai: 5 cm, 10 cm, 15 cm. Diametras 5 cm ar 10 cm ilgio elektrodams 0,41 mm, diametras 15 cm ilgio elektrodams 0,46 mm.
Numatomas daugkartinių RD elektrodų tarnavimo laikas yra 90 dienų arba 45 valymo ir sterilizavimo ciklai (imant tą terminą, kuris pasiekiamas greičiau).
	

	2.4.
	Daugkartiniai adapterio laidai leidžiantys vienkartinius elektrodus prijungti prie RD generatoriaus, skirtas Kryžkaulio klubinio sąnario sirties denervacijos elektrodo arba kito vienkartinio suderinamo elektrodo prijungimui prie RD generatoriaus
	

	2.5.
	Vienkartinis RD elektrodas (Vienkartinė Termopora (zondas/elektordas) su jungiamaisiais laidais techniškai suderinta su RD generatoriumi)
	

	2.5.1.
	Techniniai parametrai
	Elektrodai iš nerūdijančio plieno, ilgiai: 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm. Diametras 0,44 mm (visų ilgių elektrodams).
	

	2.6.
	Vienkartinis sterilus Kryžkaulio klubinio sąnario sirties denervacijos zondas - elektrodas (suderintas su RD generatoriumi, zondas specialiai suprojektuotas kryžkaulio klubinio sąnario sirties denervacijai)
	

	2.6.1.
	Techniniai parametrai
	Medžiagos: nerūdijantis plienas, platina, iridis arba lygiavertės
Ilgis be rankenos: ne trumpesnis nei 16 cm;
	

	3.
	Žymėjimas CE ženklu
	Radiodažninis generatorius ir jo priedai privalo turėti CE žymėjimą.
	

	4.
	Mokymai 
	Personalui kuris dirbs su RD generatoriumi suteikiami gamintojo mokymai. Išduodamas mokymų baigimo sertifikatas.
	

	5.
	Garantija
	24 mėnesiai
	



