KLAUSIMYNAS

RADIODAŽNIO GENERATORIUS SU PRIEDAIS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

RADIODAŽNIO GENERATORIUS SU PRIEDAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siūlymus/pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų prašome nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiodažninis (RD) generatorius |  |  |
| 1.1. | Sistemos (aparato su priedais) paskirtis | Sistemos (radiodažninio generatoriaus su eksplotaciniais priedais) paskirtis yra lėtinio skausmo gydymas radiodažninės energijos pagalba atliekant nervų termokoaguliaciją. |  |
| 1.2. | Sistemos valdymas | Sistema valdoma liečiamojo ekrano pagalba. Reikalaujami atsarginiai valdymo elementai: intensyvumo nustatymo ratukas, avarinio stabdymo mygtukas ir maitinimo jungiklis. |  |
| 1.3. | Gydymo režimai: | - Pjovimo režimas, monopolinė stimuliacija; - Impulsinis RD režimas, monopolinė stimuliacija; - Impulsinės Dozės režimas, monopolinė stimuliacija; - Pjovimo režimas, bipolinė stimuliacija; - Impulsinis RD režimas, bipolinė stimuliacija; - Kryžkaulio klubinio sąnario srities denervacijos procedūros režimas, monopolinės ir bipolinės stimuliacijos kombinacija. |  |
| 1.4. | Išmaniosios funkcijos: | - Išmanioji zondo (elektrodo/termoporos) paruošimo darbui funkcija. leidžianti generatoriui nustatyti, kai prie jo prijungiami arba atjungiami elektrodai, ir automatiškai sukonfigūruoti sistemą. - Išmanusis energijos valdymo algoritmas - užtikrinantis efektyvų temperatūros kėlimą ir abliaciją. - Temperatūros stebėjimas realiuoju laiku. |  |
| 1.5. | Stimuliacijos režimai | - Sensorinės stimuliacijos režimas; - Motorinės stimuliacijos režimas. |  |
| 1.6. | Skystųjų kristalų ekranas (LCD) | Ne mažesnis nei 30.5 cm (12 in.) |  |
| 1.7. | Maksimalus aktyvuojamų elektrodų/kanalų skaičius (jungčių elektrodams skaičius) | Ne mažesnis nei 4 |  |
| 1.8. | USB jungtys | Ne mažiau nei 2 |  |
| 1.9. | Neutralaus (įžeminimo) paciento elektrodo jungtis | 1 |  |
| 1.10. | Dažnis | 460 kHz ±3% |  |
| 1.11. | Varžos matavimo diapazonas: | Stimuliacijai: 50–1 500 Ω |  |
|  |  | Abliacijai: 47–1 500 Ω (prieš RD išvestį) ir 31–1 500 Ω (per RD išvestį) |  |
| 1.12. | Temperatūros matavimo tikslumas (paklaida) | Ne didesnė nei ±2 °C |  |
| 1.13. | Pjovimo režimo parametrai: |  |  |
| 1.13.1. | Elektrodų skaičius | Iki 4, monopolinė ir bipolinė stimuliacija |  |
| 1.13.2. | RD bangos kreivė | Sinusoidinė |  |
| 1.13.3. | Tikslinės temperatūros nustatymo ribos | Nuo 50 iki 90 °C |  |
| 1.13.4. | Pažeidimo/užlaikymo laiko nustatymo ribos | Nuo 1 s iki 600 s |  |
| 1.14. | Impulsinio RD režimo parametrai: |  |  |
| 1.14.1. | Elektrodų skaičius | Iki 4, monopolinė ir bipolinė stimuliacija |  |
| 1.14.2. | RD bangos kreivė | Sinusoidinė |  |
| 1.14.3. | Dažnio keitimo ribos | Nuo 1 iki 10 Hz |  |
| 1.14.4. | Impulso pločio keitimo ribos | Nuo 5 iki 50 ms |  |
| 1.14.5. | Didžiausios temperatūros nustatymo ribos | 42-49 oC |  |
| 1.14.6. | Laiko nustatymo ribos | Nuo 1 s iki 1800 s |  |
| 1.15. | Impulsinės dozės režimo parametrai |  |  |
| 1.15.1. | Elektrodų skaičius | Iki 4, monopolinė stimuliacija |  |
| 1.15.2. | RD bangos kreivė | Sinusoidinė |  |
| 1.15.3. | Dozių skaičiaus pasirinkimo intervalas | 120-960 |  |
| 1.15.4. | Impulso pločio keitimo ribos | Nuo 5 iki 50 ms |  |
| 1.15.5 | Didžiausios temperatūros nustatymo ribos | 42-49 oC |  |
| 1.15.6. | Dažnio keitimo ribos | Nuo 1 iki 10 Hz |  |
| 1.16. | Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos sensorinės stimuliacijos parametrai: |  |  |
| 1.16.1 | Elektrodų skaičius | Iki 4 (vienu metu aktyvuojamas vienas), monopolinė stimuliacija |  |
| 1.16.2. | Didžiausios įtampos nustatymo ribos | 0,5–5 V |  |
| 1.16.3. | Įtampos keitimo padalos dydis | 0,01 arba 0,10 |  |
| 1.16.4. | Dažnio keitimo ribos | Nuo 10 iki 200 Hz |  |
| 1.16.5. | Impulso pločio keitimo ribos | Nuo 0,1 iki 1 ms |  |
| 1.17. | Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos motorinės stimuliacijos parametrai: |  |  |
| 1.17.1. | Dažnio keitimo ribos | 2 arba 5 Hz |  |
| 1.17.2. | Elektrodų skaičius | Iki 4 (vienu metu aktyvuojamas vienas), monopolinė stimuliacija |  |
| 1.17.3. | Didžiausios įtampos nustatymo ribos | 0,5–5 V |  |
| 1.17.4. | Įtampos keitimo padalos dydis | 0,01 arba 0,10 |  |
| 1.17.5. | Impulso pločio keitimo ribos | Nuo 0,1 iki 1 ms |  |
| 1.18. | Vartotojo atliktų aparato nustatymų išsaugojimas | Nustatymai išsaugomi aparate integruotoje atmintyje |  |
| 1.19. | Gydymo duomenų archyvavimas | Duomenys gal būti eksportuojami į USB atmintinę |  |
| 1.20. | Aparato savitestavimas | Aparatas turi automatinio savitestavimo funkciją |  |
| 1.21. | Aliarmai | Sistema pateikia vizualines žinutes ir garsinius signalus funkcionavimo sutrikimo ir neleistino kontroliuojamų parametrų pakitimo atvejais (galimi atvejai ir jų sprendimo būdai pateikiami vartotojo instrukcijoje/gydytojo vadove). |  |
| 1.22. | Generatoriaus elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 2. | Priemonės (priedai prie RD generatoriaus) lėtiniam skausmui gydyti: |  |  |
| 2.1. | Vienkartinė kaniulė (adata radiodažninės destrukcijos procedūroms techniškai suderinta su RD generatoriumi) |  |  |
| 2.1.1. | Techniniai parametrai | Dydžiai: 16 G, 18 G, 20 G, 22 G; Ilgiai: 5 cm, 10 cm, 15 cm; Aktyvaus (neizoliuoto) adatos galiuko angl. „active tip“ ilgiai: 2 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm; Aktyvaus adatos galiuko forma: lenktas arba tiesus. |  |
| 2.2. | Vienkartinis neutralus (įžėminimo) paciento elektrodas (techniškai suderintas su RD generatoriumi) |  |  |
| 2.2.1. | Techniniai parametrai | Lipnus, su integruotu laidu prijungimui prie generatoriaus, ne mažesnių išmatavimų nei 16,5 cm x 8,1 cm arba ne mažesnio laidaus paviršiaus ploto nei 85 cm2 |  |
| 2.3. | Daugkartinis RD elektrodas (Daugkartinė Termopora (zondas/elektordas) su jungiamaisiais laidais techniškai suderinta su RD generatoriumi) |  |  |
| 2.3.1. | Techniniai parametrai | Elektrodų iš nerūdijančio plieno ilgiai: 5 cm, 10 cm, 15 cm. Diametras 5 cm ar 10 cm ilgio elektrodams 0,41 mm, diametras 15 cm ilgio elektrodams 0,46 mm. Numatomas daugkartinių RD elektrodų tarnavimo laikas yra 90 dienų arba 45 valymo ir sterilizavimo ciklai (imant tą terminą, kuris pasiekiamas greičiau). |  |
| 2.4. | Daugkartiniai adapterio laidai leidžiantys vienkartinius elektrodus prijungti prie RD generatoriaus, skirtas Kryžkaulio klubinio sąnario sirties denervacijos elektrodo arba kito vienkartinio suderinamo elektrodo prijungimui prie RD generatoriaus |  |  |
| 2.5. | Vienkartinis RD elektrodas (Vienkartinė Termopora (zondas/elektordas) su jungiamaisiais laidais techniškai suderinta su RD generatoriumi) |  |  |
| 2.5.1. | Techniniai parametrai | Elektrodai iš nerūdijančio plieno, ilgiai: 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm. Diametras 0,44 mm (visų ilgių elektrodams). |  |
| 2.6. | Vienkartinis sterilus Kryžkaulio klubinio sąnario sirties denervacijos zondas - elektrodas (suderintas su RD generatoriumi, zondas specialiai suprojektuotas kryžkaulio klubinio sąnario sirties denervacijai) |  |  |
| 2.6.1. | Techniniai parametrai | Medžiagos: nerūdijantis plienas, platina, iridis arba lygiavertės Ilgis be rankenos: ne trumpesnis nei 16 cm; |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Radiodažninis generatorius ir jo priedai privalo turėti CE žymėjimą. |  |
| 4. | Mokymai | Personalui kuris dirbs su RD generatoriumi suteikiami gamintojo mokymai. Išduodamas mokymų baigimo sertifikatas. |  |
| 5. | Garantija | 24 mėnesiai |  |