Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

ECOSKOPAS KONSULTACIJŲ SKYRIUI (NR. 10047)

2025 - _ - _

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.2 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

2.4. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.5. Jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. Kartu su prekėmis pateikti tai įrodančius dokumentus

2.6. Siūlomos prekės turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių. Kartu su prekėmis turi būti pateikta naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.

2.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.8. Prekei turi būti suteikiama ne mažiau nei 36 mėn. garantija.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taikymo sritys: | 1.1. Kaklo kraujagyslių; 1.2. Smulkių dalių; 1.3. Giliųjų kraujagyslių tyrimams; 1.4. Širdies tyrimams. |  |  |
| 2 | Konstrukcija | 2.1. Keičiamas valdymo pulto aukštis ir pasukimo kampas; 2.2. Keičiamas monitoriaus aukštis ir pasukimo kampas; 2.3. Ekranas nulenkiamas ir fiksuojamas gamykliniu laikikliu; 2.4. Su ratukais, ≥ 2 vnt. su stabdžiais; 2.5. Integruotas lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas; 2.6. Ne mažiau kaip keturios aktyvios vaizdo daviklių pajungimo jungtys; 2.7. Spalvoto vaizdo monitorius, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 21,5 colio, raiška ≥ 1920 x 1080 taškų. |  |  |
| 3 | Dinaminis diapazonas: | ≥ 290 dB |  |  |
| 4 | Skenavimo gylio diapazonas | ≥ (2- 36) cm |  |  |
| 5 | Veikimo režimai | 5.1. 2D (B) režimas; 5.2. Audinių harmonikų vaizdavimo režimas; 5.3. M režimas; 5.4. Impulsinio doplerio (PW) režimas 5.5. Nuolatinės veikos doplerio režimas (CW) 5.6. Didelio impulsų pakartojimo dažnio doplerio režimas (HPRF); 5.7. Spalvinio doplerinio kraujotakos greičio kodavimo režimas; 5.8. Spalvinio doplerinio kraujotakos intensyvumo (galios) kodavimo režimas; 5.9. Papildomas didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas skirtas smulkių kraujagyslių ir lėtos kraujotakos vizualizacijos pagerenimui; 5.10. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamos zonos vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvinio doplerio informacija; 5.11. Praplėsto lauko (didesnio nei daviklio apžiūros laukas arba panoraminis 2D vaizdavimas) vaizdavimo režimas ilgoms anatominėms struktūroms su matavimo galimybe; 5.12. Dupleksinis režimas; 5.13. Tripleksinis režimas; 5.14. Aparato ekrane atvaizduojamas realaus laiko ultragarsinis vaizdas ir anksčiau įrašytas ultragarsinis vaizdas 5.15. Tyrimo su echo kontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas; |  |  |
| 6 | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | ~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas |  |  |
| 7 | Komplektuojami davikliai: |  |  |  |
| 7.1 | Linijinis daviklis (1 vnt) | 7.1.1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 3,5 iki 8 MHz; 7.1.2. Apžiūros lauko plotis 40 ± 5 mm; 7.1.3. Elementų kiekis ne mažesnis kaip 160. |  |  |
| 7.2 | Linijinis daviklis (1 vnt) | 7.2.1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 4 iki 15 MHz; 7.2.2. Apžiūros lauko plotis 50 ± 5 mm; 7.2.3. Elementų kiekis ne mažesnis kaip 256. |  |  |
| 7.3 | Konveksinis daviklis (1 vnt) | 7.3.1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 1,9 iki 5 MHz; 7.3.2. Apžiūros lauko kampas ne mažesnis kaip 70o; 7.3.3. Elementų kiekis ne mažesnis kaip 160. |  |  |
| 7.4 | Sektorinis daviklis (1 vnt) | 7.4.1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 2 iki 4,5 MHz; 7.4.2. Apžiūros lauko kampas ne mažesnis kaip 90o; 7.4.3. Elementų kiekis ne mažesnis kaip 80 |  |  |
| 8 | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | 8.1. Ekrane vaizduojamos išsaugotų vaizdų ikonas kartu su vaizdu realiame laike tyrimo metu; 8.2. Aparato vidinė atmintis vaizdų archyvavimui ne mažiau kaip 500 GB; 8.3. Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (aparate turi būti instaliuota ne senesnės kartos nei DICOM 3.0 programinė įranga: DICOM structured report, DICOM worklist; DICOM store; DICOM send; DICOM Query/Retrieve); 8.4. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl. Raw data); 8.5. Vaizdo iš archyvo rodymo greta realaus laiko vaizdo funkcija (palyginimui). 8.6. Išsaugotų vaizdų ir vaizdų sekos kilpų konvertavimas į AVI ir/arba MPEG ir/arba WMV ir JPEG ir/arba BMP formatus ir jų įrašymas į USB tipo laikmenas; 8.7. Prietaisas prijungiamas prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS, veikiančios DICOM formatu. |  |  |
| 9 | Integruota programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | 9.1. Automatiniam pilkosios skalės (2D režimo) parametrų optimizavimui vienu paspaudimu; 9.2. Automatiniam spektrinio doplerio parametrų optimizavimui vienu paspaudimu; 9.3. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; 9.4. Automatiniams Intima Media storio matavimams |  |  |
| 10 | Spausdintuvas | Terminis spausdintuvas |  |  |
| 11 | Paciento EKG registravimo modulis | Būtina. Su paciento prijungimo kabeliu |  |  |

Pasiūlymo kaina:

| Prekės pavadinimas | Kiekis, kompl. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Pasiūlymo kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echoskopas konsultacijų skyriui | 1 |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn.: |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |