TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 08 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Fizioterapijos ir medicinos įranga.“

X Pirkimo dalis

Autokeratorefraktometras. Techninė specifikacija

Autokeratorefraktometras (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Akių refrakcijos ydų nustatymui |  |
| 2. | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip -25D iki +22D |  |
| 3. | Matuojamos sferinės refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai |  |
| 4. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip iki ±10D |  |
| 5. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai |  |
| 6. | Matuojama ašis | Ne mažiau kaip 00 - 1800 |  |
| 7. | Matuojamos ašies žingsnis | 10/50 pasirinktinai |  |
| 8. | Matuojamas ragenos kreivumo spindulys | Prietaisas turi gebėti matuoti ragenos kreivumo spindulį bent nuo 5 mm iki 10 mm arba platesniame intervale |  |
| 9. | Matuojamas ragenos kreivumo spindulio žingsnis | Ne daugiau kaip 0,01mm |  |
| 10. | Matuojamas ragenos refrakcinės galios riba | Prietaisas turi gebėti matuoti ragenos refrakcinės galios ribą bent nuo 33,75D iki 67,50D arba platesniame intervale |  |
| 11. | Matuojamas ragenos refrakcinės galios žingsnis | 0,12/0,25 D pasirinktinai |  |
| 12. | Minimalus matuojamo vyzdžio diametras | Ne daugiau kaip nuo 2.00mm |  |
| 13. | Atstumo tarp vyzdžių matavimas | Ne mažiau kaip iki 85mm |  |
| 14. | Atstumo tarp vyzdžių matavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 1mm žingsnis |  |
| 15. | Galimybė matuoti ragenos diametrą | Būtinas |  |
| 16. | Lietimu valdomas (touch screen) LCD monitorius | Būtina |  |
| 17. | Lietimu valdomo LCD monitoriaus dydis | Ne mažiau 7” |  |
| 18. | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvyrimo ir pasukimo kampą vertikaliai ir horizontaliai | Būtina |  |
| 19. | Galimybė valdyti prietaisą, stovint pacientui už nugaros | Būtina |  |
| 20. | Automatizuotas valdymas naudojant tik LCD ekraną | Būtinas |  |
| 21. | Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, nespausdinant spausdintuvu | Būtina |  |
| 22. | Matavimas režimai | Automatinis (vieno mygtuko paspaudimu) ir rankinis-automatinis |  |
| 23. | Automatinis akies suradimas | Būtinas |  |
| 24. | Integruota rūko sistema | Būtina |  |
| 25. | Rūko sistemos pasirinkimas | Pastovus/pirmas tyrimas |  |
| 26. | Pasmakrio laikiklio aukščio reguliavimas - motorizuotas | Būtinas |  |
| 27. | Rezultatų spausdinimas | Integruoto spausdintuvo pagalba |  |
| 28. | Automatinis rezultatų spausdinimas atlikus tyrimą | Būtinas |  |
| 29. | Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą | Būtinas |  |
| 30. | Duomenų perdavimo būdai | USB; RS-232C; LAN arba Wifi |  |
| 31. | Svoris | Ne daugiau kaip 20kg |  |
| 32. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 33. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 34. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 35. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 36. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |