## Lapas1
Eil. nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas Nr. 1 | Tiekėjas Nr. 2 | Tenkinti/Netenkinti/Koreguoti
1. | LOR darbo vieta ( 1 vnt.)
1.1. | Bendrieji reikalavimai | 1) Darbo vieta mobili, su antistatiniais (gumuotais) ratukais;
2) Integruotas rašymo/pasiruošimo stalas/stalviršis (ištraukiamas arba stacionarus);
3) Integruotas ištraukiamas arba koja atidaromas arba paspaudimu atidaromas atliekų konteineris arba atliekų stalčius;
4) Visos pagrindinio modulio dalys integruotos į vieną bendrą sistemą ir sudaro bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą;
5) Į darbo vietą integruota ≥ 5 moduliai/sistemos, tarp kurių yra:
a) Siurbimo sistema;
b) Praplovimo sistema su skysčio surinkimo indu;
c) Ausų praplovimo sistema;
d) Oro kompresorius;
e) Šviesos šaltinis.
f) Gerklų veidrodėlio šildytuvas
1.2. | Moduliai/sistemos:
1.2.2. | Siurbimo sistema – 1 vnt. | 1) Vakuuminė (arba lygiavertė) sistema;
2) Oro srauto pratekėjimas (našumas) ≥ 55 l/min;
3) Vakuumas ne mažiau -85kPa
4) Automatinis siurbimo indo ištuštinimas per nuotekų sistemą;
5) Vakuumo siurblys neperduoda vibracijų į darbo vietą ir jos modulius;
6) Automatinis įsijungimas paėmus atsiurbimo žarną;
7) Siurblys įmontuotas į darbo vietą;
8) Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi – 1 vnt.
1.2.3. | Praplovimo sistema su skysčio surinkimo indu – 1 vnt. | 1) Atsiurbimo žarnos praplovimo sistema;
1.2.4. | Ausų praplovimo sistema – 1 vnt. | 1) Palaikoma vandens temperatūra ≥ 36 ºC;
2) Plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos
3) Kartu pateikiama su plovimo rankena, keičiamu antgaliu ir aptaškymo apsauga.
1.2.5. | Oro kompresorius – 1 vnt. | 1) Didžiausias sukeliamas slėgis ≥ 2 bar;
2) Oro srauto pratekėjimas ≥ 12 l/min;
3) Oro slėgis reguliuojamas.
2. | Paciento kėdė ( 1 vnt.)
2.1. | Reikalavimai paciento kėdei | 1) Elektrinis kėdės aukščio reguliavimas;
2) Kėdės aukštis reguliuojamas (vertikalus judesys) ne mažiau kaip 150 mm diapazone;
3) Nugaros atlošas atlenkiamas ≥ 65º;
4) Kėdė pasukama aplink vertikaliąją ašį
≥ 140º;
5) Su reguliuojamos padėties atrama galvai;
6) Su pėdų atrama;
7) Su atlenkiamomis rankų atramomis;
|  | 8) Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 450 mm (neįskaitant porankių) arba ≥ 650 mm (įskaitant porankius); |  | 8) Kėdės sėdimosios dalies plotis 513 mm (neįskaitant porankių) arba 642 mm (įskaitant porankius); | Koreguoti: Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 450 mm (neįskaitant porankių) arba ≥ 640 mm (įskaitant porankius);
9) Kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama paminkštinti;
10) Spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų (nurodykite galimas spalvas);
11) Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥ 160 kg.
3. | Gydytojo kėdė ( 1 vnt.)
3.1. | Reikalavimai gydytojo kėdei | 1) Mobili, su ratukais;
2) Su atlošu;
3) Aukštis reguliuojamas;
4) Sėdimos dalies skersmuo: ≥ 34 cm;
5) Be porankių (arba su nuimamais porankiais);
6) Spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų (nurodykite galimas spalvas);
7) Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥ 120 kg.
4. | Darbo vietos apšvietimas ( 1 komplektas)
4.1. | Reikalavimai darbo vietos apšvietimui | 1) Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis;
2) Vieno arba dviejų kanalų;
3) Šviesos ryškumas reguliuojamas;
4) Šviesos temperatūra ≥ 5500 K (šalta).
4.2. | Komplektacija | Šviesolaidis (≥ 1,5 m ilgio) – 1 vnt.
5. | Endoskopinė kamera ( 1 vnt.)
5.1. | Reikalavimai kamerai | 1) Skiriamoji geba ≥ 1920×1080;
2) MOS arba CMOS arba CCD arba lygiavertės technologijos vaizdo jutiklis;
3) Su laidu pajungimui prie procesoriaus;
4) Jungtis: USB arba lygiavertė;
5) Atsparumas drėgmei IPX8 (arba lygiavertis).
6. | Vaizdo procesorius ( 1 vnt.)
6.1. | Reikalavimai vaizdo procesoriui ir programinei įrangai | 1) Ne prastesnis negu „Full HD“ aukštos raiškos standartas;
2) Automatinis arba rankinis apšvietimo intensyvumo reguliavimas;
3) Valdymas lietimui jautriu ekranu arba kameros galvos mygtukais arba klaviatūros ir pelės pagalba;
4) Galimybė suvesti paciento duomenis;
5) Yra vizualizacijos ir archyvavimo programinė įranga;
6) Programinė įranga, skirta vaizdo signalams rodyti kompiuteryje;
7) Nuotraukų saugojimas ir apdorojimas;
8) Vaizdo įrašų saugojimas ir apdorojimas;
9) Programa turi galimybę pajungti dvi ir daugiau USB kamerų, bei jas perjungti.
7. | Monitorius ( 1 vnt.)
7.1. | Reikalavimai monitoriui | 1) Ne prastesnis negu „Full HD“ aukštos raiškos standartas;
2) Skiriamoji geba ≥ 1920×1080 taškų;
3) Įstrižainė ≥ 21 colių;
4) Vidinė talpa ≥ 256 GB
|  | 5) LED tipo arba lygiavertis; |  | 5) TFT tipo; | TFT yra vaizdo matricos tipas, o apšvietimas – LED – atitinka reikalavimą, tačiau ar galėtumėte patvirtinti, kad siūlomas TFT monitorius turi LED apšvietimą, o ne prastesnį?
7.2. | Jungtys | ≥ 2 × arba USB, arba DP (DisplayPort) arba HDMI (arba lygiavertė);
8. | Instrumentai ir priedai:
8.1. | Standus nosinis endoskopas – 1 vnt. | 1) darbinis ilgis 180 mm ± 20mm;
2) matymo kampas: 0° ± 10°;
3) storis – 4 mm ± 0,3mm;
4) autoklavuojamas;
8.2. | Standus Laringoskopas – 1 vnt. | 1) darbinis ilgis 190 mm ± 20mm;
2) matymo kampas: 70° ± 10°;
3) storis – 10 mm ± 0,3mm;
4) autoklavuojamas;
8.3. | Standus otoskopas – 1 vnt. | 1) Storis: 2.6 mm ± 0,2 mm;
2) Darbinis ilgis: 40 mm ± 20mm;
|  | 3) Matymo kampas: 70° ± 10°. |  | 3) Matymo kampas: 0°. | Tenkinti, įsivėlusi klaida.
4) Autoklavuojamas
8.4. | Lankstus video endoskopas | 1) distalinio galo skersmuo: 3,4 ± 0,5 mm;
2) darbinis ilgis: 310mm ± 20mm;
3) užlenkimo kampas: 140° ± 20°;
|  | 4) autoklavuojamas/dezinfekuojamas; |  | 4) sterilizuojamas/dezinfekuojamas; | Tenkinti
5) į lanktų endoskopą integruota HD vaizdo kamera;
6) į lankstų endoskopą integruotas LED šviesos šaltinis;
9. | Galvinis šviestuvas (1 vnt.)
9.1. | Reikalavimai šviestuvui | 1) Šviesos šaltinio tipas – LED;
2) Spalvos temperatūra ne mažiau 5500 K;
|  | 3) Šviesos ryškumas ne mažiau 90000 Lux; |  | 3) Šviesos ryškumas 50000 Lux; | netenkinti siūlymo sumažinti šviesos ryškumą iki 50 000 Lux, nes toks sumažinimas reikšmingai sumažintų šviestuvo efektyvumą ir neleistų užtikrinti reikiamos darbo kokybės.
4) Šviesos ryškumo reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 100%;
5) Reguliuojamas taško dydis prie 420 mm darbinio atstumo ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 mm iki 80 mm;
6) LED darbo laikas ne mažiau 50 000 valandų.
9.2. | Reikalavimai laikikliui | 1) Šviesos šaltinio pozicijos/šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas:
a) Į priekį/atgal – ne mažiau kaip 35 mm;
b) Žemyn/aukštyn – ne mažiau kaip 13 mm ir ne mažiau 180°;
2) Galvos apimties ir aukščio reguliavimas - būtina;
3) Priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda - būtina.
9.3. | Akumuliatorius | 1) Darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu ne mažiau 3,5 val.;
2) Greito įkrovimo laikas ne daugiau 2 val.
3) Akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės dalies;
4) Galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi ne daugiau kaip 450 g ± 40g