## Sheet1
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | pastabos
1 | 0 | 0 | Juosmeninės dalies tarpslankstelinio tarpo implantai, kulkos formos. Implantavimo instrumentai teikiami Ligoninei panaudai
1 | 1 | 0 | Juosmeninės dalies tarpslankstelinio tarpo implantai, kulkos formos. Implantavimo instrumentai teikiami Ligoninei panaudai | vnt. | 105
1 | 1 | 1 | Implantai kulkos formos; Implantų ilgis nuo 24 mm iki 34 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Plotis 10 mm ± 0,5 mm.; Implantų aukštis ne siauresnėse ribose nei nuo 8 mm iki 14 mm, didėja kas 1-2 mm; Pagamintas iš titano arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, grublėtu paviršiumi kontaktinėje dalyje; Su tarpu viduryje, skirtu užpildui, lateraliniais tarpais vizualizacijai; Korio tipo struktūra padidinanti kontaktinį plotą su kauliniu paviršiumi; Pasiekiama lordozė ne mažiau 10º; Tinkamas atlikti implantavimui ir PLIF ir TLIF technika.
2 | 0 | 0 | Stuburą fiksuojanti sistema. Instrumentai, reikalingi operacijai atlikti, teikiami Ligoninei panaudai
2 | 1 | 0 | Monoaksialinis sraigtas su veržle | vnt. | 40
2 | 1 | 1 | Sraigtas pagamintas iš titano ar titano lydinio, skirti užpakalinei fiksacijai, su dviejų tipų užsriegimu, paspartinančių sraigto įsriegimą; spalvinis kodavimas, pagal sraigto dydį; sraigtas užrakinamas viena vidine veržle, turinčia specialų sriegį, kuris užkerta kelią skersam veržlės fiksavimui ir sumažina riziką išplėsti varžto galvutę; veržlės su sriegiu, maksimaliai išnaudoja paviršių veržlės konktaktui su sraigto galvute; sraigtų diametrai nuo ≤4,5 mm iki ≥7,5 mm, ne mažiau kaip 4 skirtingi diametrai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; sraigtų ilgiai nuo ≤25 mm iki ≥60 mm, ilgėja kas ≤5 mm.
2 | 2 | 0 | Poliaksialinis sraigtas su veržle | vnt. | 800
2 | 2 | 1 | Sraigtas pagamintas iš titano ir kobalto-chromo ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverčių metalų lydinio, skirti užpakalinei fiksacijai, su dviejų tipų užsriegimu, paspartinančių sraigto įsriegimą; spalvinis kodavimas, pagal sraigto dydį; sraigtas užrakinamas viena vidine veržle, turinčia specialų sriegį, kuris užkerta kelią skersam veržlės fiksavimui ir sumažina riziką išplėsti varžto galvutę; veržlės su sriegiu, maksimaliai išnaudoja paviršių veržlės konktaktui su sraigto galvute; sraigtų diametrai nuo ≤4,5 mm iki ≥7,5 mm, ne mažiau kaip 4 skirtingi diametrai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; sraigtų ilgiai nuo ≤25 mm iki ≥60 mm, ilgėja kas ≤5 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
2 | 3 | 0 | Poliaksialinis padidinto diametro sraigtas su veržle, skirtas dubens-kryžkaulio fiksacijai | vnt. | 4
2 | 3 | 1 | Sraigtas pagamintas iš titano ar titano ir kitų indiferentiškų metalų lydinio, sraigtas užrakinamas viena vidine veržle, turinčia specialų sriegį, kuris užkerta kelią skersam veržlės fiksavimui ir sumažina riziką išplėsti varžto galvutę; veržlės su sriegiu, maksimaliai išnaudoja paviršių veržlės konktaktui su sraigto galvute; sraigtų diametrai nuo ≤5,5 mm iki ≥8,5 mm, ne mažiau kaip 4 skirtingi diametrai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; sraigtų ilgiai nuo 45±5 mm iki 85±5 mm, ne mažiau kaip 4 skirtingi ilgiai, priklausantys nuo sraigtų diametro, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
2 | 4 | 0 | Titano lydinio fiksaciniai strypai | vnt. | 80
2 | 4 | 1 | tiesūs, ilgis 500±20 mm, skersmuo 5,5±0,1 mm ir 6,0±0,1 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
2 | 5 | 0 | Kobalto lydinio fiksaciniai strypai | vnt. | 10
2 | 5 | 1 | tiesūs, ilgis 500±20 mm, skersmuo 5,5±0,1 mm ir 6,0±0,1 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
2 | 6 | 0 | Detalė lygiagrečiam strypų sujungimui | vnt. | 6
2 | 6 | 1 | detalė skirta lygiagrečiam strypų sujungimui (šonas su šonu), tinkanti siūlomų diametrų strypų sujungimui.
2 | 7 | 0 | Detalė ašiniam strypų sujungimui | vnt. | 6
2 | 7 | 1 | detalė skirta ašiniam strypų sujungimui (galas su galu), tinkanti siūlomų diametrų strypų sujungimui.
2 | 8 | 0 | Reguliuojamo ilgio skersinis tvirtinimo elementas su tvirtinimo detalėmis | vnt. | 20
2 | 8 | 1 | Reguliuojamo ilgio skersinis tvirtinimo elementas (su tvirtinimo detalėmis) tinkamas strypų tvirtinimui, esant atstumui tarp strypų ≤30 mm iki ≥80 mm.
2 | 9 | 0 | Fiksuoto ilgio skersinis tvirtinimo elementas su tvirtinimo detalėmis | vnt. | 10
2 | 9 | 1 | Fiksuoto ilgio skersinis tvirtinimo elementas (su tvirtinimo detalėmis) tinkamas strypų tvirtinimui, esant atstumui tarp strypų ≤17 mm iki ≥24 mm.