| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo objekto dalis |  |  |  |
| 1.2. Gydytojo elementas DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 1. | 1.2.7 Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija | Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, plovimo funkcija Išbraukti „vidinė“ kaip neaiškų reikalavimą, nes savaime suprantama, kad reikalaujama, jog instrumentų rankovės būtų plaunamos ne iš išorės, o iš vidaus. | Turima omenyje , kad konsolėje yra integruota plovimo funkcija ir to nereikės daryti rankiniu būdu. Patikslintas reikalavimas: Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, plovimo funkcija integruota į įrangą (t. y. plovimas vykdomas be papildomos įrangos) |
| 1.3 Spjaudyklės blokas/ asistento instrumentų dalis DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 2. | 1.3.10. Pultas asistentui su kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukais, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai | Pultas asistentui su kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukais, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai Išbrauktas perteklinis reikalavimas | Siūlymas netenkinamas. Paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai nėra perteklinis reikalavimas, nes darbuotojas paprastai renkasi tokią pačią paciento padėtį ir tokia funkcija pagreitina paciento priėmimą. |
| 1.7 Kampinis antgalis DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 3. | 1.7.1. Galvutės diametras ne daugiau 9,5 mm | Leisti galimą paklaidą +/- 0,5mm Pernelyg tikslus reikalavimas ir neobjektyvus ribos parinkimas | Siūlymas tenkinamas. Galvutės diametras ne daugiau 10,0 mm |
| 1.8 Turbinininis antgalis su greita jungtimi DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 4. | 1.8.1. Galvutės diametras ne daugiau 12.1 mm | Leisti galimą paklaidą +/- 0,5mm Pernelyg tikslus reikalavimas ir neobjektyvus ribos parinkimas | Siūlymas tenkinamas. Galvutės diametras ne daugiau 12.6 mm |
| 5. | 1.8.4. Maksimalūs sūkiai ne mažiau 360 000 min-1 | Maksimalūs sūkiai ne mažiau 350 000 min-1 Įprastas parametras praktikoje | Siūlymas tenkinamas. Maksimalūs sūkiai ne mažiau 350 000 min-1 |
| 1.10 Integruota polimerizacijos lempa į odontologinį įrenginį DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 6. | 1.10.1. Galingumas: nuo 1250 mW/cm² iki 3.000 mW/cm² | Galingumas: nuo 1250 mW/cm² | Siūlymas tenkinamas. Galingumas: nuo 1250 mW/cm² |
| 7. | 1.10.2. Šviesolaidžio skersmuo: nuo Ø 5,5 iki Ø 7,5 mm | Leisti galimą paklaidą +/- 0,5 mm Pernelyg tikslus reikalavimas ir neobjektyvus ribos parinkimas | Siūlymas tenkinamas. Šviesolaidžio skersmuo: nuo Ø 5 mm iki Ø 8 mm |
| 8. | 1.10.3. Bangų ilgis: nuo 420 iki 480 nm | Bangų ilgis intervale nuo 420 iki 480 nm | Siūlymas tenkinamas. Bangų ilgis: intervale nuo 420 iki 480 nm |
| 9. | 1.10.4. Svoris: nuo 0.1 iki 0.4 kg | Išbraukti perteklinį reikalavimą Arba keisti į „Svoris ne daugiau 0,7 kg“ | Siūlymas netenkinamas. Polimerizacijos lempa turi būti išlaikoma stabilioje pozicijoje daug kartų per darbo dieną. Šis veiksmas lemia apkrovas darbuotojų plaštakoms. Mažas įrenginio svoris yra svarbi darbo vietos ergonomikos detalė. Patikslintas reikalavimas: svoris nedaugiau kaip 0,4 kg. |
| 2 pirkimo objekto dalis Dentalis viziografas ir skaitytuvas DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 10. | 1.1. Dentalinis viziografas | Teikiame pastabas dėl 2 pirkimo objekto dalies perkamų prekių pavadinimų. Techninės specifikacijos lentelėje yra nurodyta, kad yra perkamas „Dentalinis viziografas” (punktas 1.1.). Tačiau šios prekės reikalaujamos parametrų reikšmės apibūdina dantų rentgeno aparatą, o ne viziografą. Siūlome pakeisti prekės pavadinimą iš “Dentalinis viziografas” į “Dantų rentgeno aparatas”. | Siūlymas tenkinamas. Pavadinimas keičiamas į Dantų rentgeno aparatas. |
| 11. | 1.1.10. Kabinamas ant sienos | Taip pat rekomenduojame 1.1.10. punktą išdėstyti taip – “Tvirtinamas ant sienos”. Nes dantų rentgeno aparato nepakanka pakabinti ant sienos – jis turi būti tvirtinamas. | Siūlymas tenkinamas. 1.1.10. punktas keičiamas į „Tvirtinamas ant sienos“ |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.