## Specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir papildomos priemonės skubiems multipleksiniams molekuliniams tyrimams su prietaisais panaudai (11123)
Bendrieji reikalavimai
1. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį 8 mėn. numatomam atlikti tyrimų skaičiui.
2.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti (pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių kiekį numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti). Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui panaudai siūlomu prietaisu (pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą).
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus anglų kalba, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: priemonių gamintojo parengtas priemonių naudojimo instrukcijas ir/ar priemonių gamintojo parengtas priemonių technines specifikacijas, įrangos gamintojo parengtą įrangos naudojimo instrukciją ir/ar įrangos gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją ir kitus oficialius gamintojų parengtus dokumentus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
4. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
5. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžių. Prekių pavyzdžių nepateikus, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
8. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
9. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus). Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
10. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su teikiamais reagentais turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją (lietuvių ir anglų kalbomis, popieriniame ir/arba elektroniniame variante). Reagentų kokybės kontrolės sertifikatai turi būti pateikiami kiekvienai reagentų partijai. Reagentai ir pagalbinės priemonės jų pristatymo metu turi galioti ne mažiau kaip 6 mėnesius.
11. Turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių naudojimo, klausimais. Tiekėjas turi reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimo sutartyje nurodyti konkretų aplikacijų specialistą, apmokytą gamintojo, atsakingą už personalo konsultavimą aukščiau išvardintais klausimais.
12. Panaudai siūlomas prietaisas, reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD reglamentą 2017/746 (IVDR) arba lygiaverčiu ženklu. Pateikti atitikties dokumentą, kuris atitinka reglamento 2017/746 (IVDR) sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams.
| Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, naudojimo instrukcija (lietuvių ir anglų kalbomis) parengta gamintojo, saugos duomenų lapai (lietuvių ir anglų kalbomis) parengti gamintojo ir/ arba katalogo Nr. su nuoroda į gamintojo katalogo puslapį.
1. | Reagentų rinkinys greitam žarnyno infekcijų sukėlėjų multipleksiniam nustatymui realaus laiko PGR metodu | Reagentai turi realaus laiko PGR metodu greitai nustatyti ir identifikuoti žarnyno infekcijų sukėlėjus išmatų ėminiuose. Panelis turi nustatyti šiuos dažniausius bakterinius sukėlėjus: Campylobacter (jejuni/coli/upsaliensis), Clostridioides difficile toksinus A/B, Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Plesiomonas shigelloides, Vibrio spp. ir Vibrio cholerae, turi identifikuoti enteropatogeninių ešerichijų tipus (E. coli O157, EAEC, EPEC, ETEC (lt/st), STEC (stx1/stx2) ir EIEC). Panelis turi nustatyti dažniausius virusinius sukėlėjus: Adenovirus (turi apimti 40/41), Astrovirus, Norovirus GI/GII, Rotavirus A, ir Sapovirus. Panelis turi nustatyti dažniausius parazitinius sukėlėjus: Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia. Teigiami rezultatai turi būti vertinami pusiau kiekybiškai. Reagentų jautrumas turi būti ne prastesnis kaip 97%, o specifiškumas ne prastesnis kaip 97%. Reagentų formatas turi būti toks, kad visi realaus laiko PGR tyrimo etapai (nukleorūgščių išskyrimas, PGR amplifikacija ir detekcija) būtų atliekami vienoje reagentų talpykloje (kasetėje) ir viename prietaise, kuris pateikiamas panaudai. Reagentų sudėtyje turi būti kontrolės, skirtos visam tyrimo procesui kontroliuoti: mėginio apdorojimo kontrolė ir reagentų (zondų) patikros kontrolė. Tiekėjo pasiūlyme turi būti pateiktos (įskaičiuotos) visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai bei papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti. Reagentai turi būti laikomi kambario temperatūroje. Reagentai vienam tyrimui turi būti įpakuoti į atskirą pakuotę. Realaus laiko PGR reakcijos trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 1,5 val. | testas | 400 | 5 |  |  | 0 | 0 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Viso 1 pirkimo dalies suma Eur be PVM: | [8 empty] | 47600
| 5 % PVM suma Eur: | [8 empty] | 2380
| Viso 1 pirkimo dalies suma Eur su PVM: | [8 empty] | 49980

## Reikalavimai_irangai
Reagentai ir papildomos priemonės skubiems multipleksiniams molekuliniams tyrimams su prietaisais panaudai (11123)
3. | Būtinieji (minimalūs) techniniai reikalavimai įrangai. Tiekėjas panaudos pagrindu 8-iems mėnesiams turi suteikti perkančiąjai organizacijai prietaisus, kurie tenkintų toliau nurodomus būtinuosius (minimalius) techninius reikalavimus: |  | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
| Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė
3.1. | Paskirtis | Įranga turi būti skirta greitiems ir visiškai automatizuotiems realaus laiko PGR tyrimams atlikti. Realaus laiko PGR tyrimas turi būti automatizuotas visuose etapuose: nukleorūgščių išskyrimas, taikinio sekų amplifikacija ir detekcija. Rezultatų vertinimas taip pat turi būti automatinis.
3.2. | Komplektacija | Komplektuojamas su kompiuteriu ir programine įranga rezultatų analizei ir eksportui į LIS. Komplektacijoje turi būti brūkšninių kodų skaitytuvas (reagentų ir ėminio registracijos numeriams nuskaityti) ir nepertaukiamo maitinimo šaltinis.
3.3. | Rezultatų pateikimas | Būtina ekrane rezultatus pateikti automatiškai (išduoti teigiamo ir neigiamo rezultato automatinį pranešimą). Rezultatus turi būti galima atspausdinti arba išsaugoti laikmenoje. Turi būti galimybė tyrimo rezultatus eksportuoti į LIS.
3.4. | Mėginio apdorojimo reikalavimai | Mėginio pirminis paruošimas (jei reikalingas) turi trukti ne ilgiau kaip 5 minutes. Jei mėginiui paruošti reikalingos papildomos priemonės, jos turi būti suteikiamos panaudai kartu su laboratorine įranga.
3.5. | Analizatoriaus integracija į perkančiosios organizacijos laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi turėti galimybę būti prijungtas prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad analizatorius būtų sėkmingai prijungtas prie laboratorinės informacinės sistemos per „Instrument Manager“. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant pilną siūlomo analizatoriaus integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui. Atitikties įrodymui tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad siūlomas analizatorius gali būti integruojamas į Instrument Manager programinę įrangą, arba nuorodą į esamą analizatoriui skirtą tvarkyklę, paskelbtą viešame Data Innovations tvarkyklių sąraše: https://datainnovations.my.site.com/s/drivers. Techninę dokumentaciją ar specifikaciją, kurioje nurodyti palaikomi duomenų perdavimo protokolai (ASTM, HL7 ir kt.). Jei reikalingas tvarkyklės sukūrimas – tiekėjas turi pateikti: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad tvarkyklė siūlomam analizatoriui bus sukurta, Atsakomybės deklaraciją, kad visas suderinamumo užtikrinimo darbas, įskaitant konfigūravimą ir testavimą su LIS per Data Innovations Instrument manager, bus atliktas tiekėjo sąskaita.
3.6. | Siūlomų prietaisų skaičius | Tyrimų atlikimas turi būti užtikrintas tiekiant prietaisus dviem laboratorijoms: Infekcinių ligų ir tuberkuliozės laboratorijoje (Santariškių g. 14) - prietaisas su 2 moduliais, kuris vienu metu galėtų tirti ne mažiau kaip 2 mėginius, Vaikų ligų diagnostikos laboratorijoje (Santariškių g. 7) - prietaisas su 1 moduliu, kuris vienu metu galėtų tirti 1 mėginį.