Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ULTRAGARSO APARATŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas |  |
| Adresas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Bankas, banko kodas |  |
| Įmonės telefonas |  |
| Įmonės el. paštas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas |  |

Jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu ir/arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

I PIRKIMO DALIS

„Aukščiausios (ekspertinės) klasės ultragarso aparatas“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukščiausios (ekspertinės) klasės ultragarso aparatas |  | Vnt. | 2 |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

II PIRKIMO DALIS

„Portatyvinis ultragarso aparatas“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Portatyvinis ultragarso aparatas |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Pirma pirkimo dalis. Aukščiausios (ekspertinės) klasės ultragarso aparatas – 2 vnt.

| Eil. Nr. |  | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2. |  | Reikalavimai ultragarso aparatui (echoskopui) su daviklių komplektu |  |  |
| 2.1. |  | Sistemą sudaro | 1. Echoskopas – 1 vnt. 2. Konveksinis daviklis – 1 vnt. 3. Linijinis daviklis – 2 vnt. |  |
| 3. |  | Reikalavimai echoskopui |  |  |
| 3.1. |  | Paskirtis (jei reikia, kartu pateikiama atitinkama programinė įranga) | 1. Vidaus organų diagnostikai 2. Smulkių struktūrų tyrimams 3. Kraujagyslių tyrimams 4. Muskuloskeletiniams (MSK) tyrimams |  |
| 3.2. |  | Monitorius | 1. LED arba OLED arba HDU technologijos (arba lygiavertės) 2. Ekrano įstrižainė ≥ 55 cm 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  |
| 3.3. |  | Sistemos funkcijų valdymo ekranas | 1. ≥ 30 cm įstrižainės, lietimui jautrus, su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu 2. TGC (angl. Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas ekrane (arba valdymo panelėje) 3. Skaitmeninė klaviatūra ekrane (arba klaviatūra valdymo panelėje) |  |
| 3.4. |  | Sistemos valdymo pultas | 1. Valdymo pulto aukščio reguliavimo intervalas ≥ 14 cm 2. Valdymo pulto pasukimo į šonus reguliavimo ribos ne siauresnės kaip ±45° (nuo centrinės padėties į abu šonus pasisuka ne mažiau kaip 45°) |  |
| 3.5. |  | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 3.6. |  | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI (arba lygiavertė) |  |
| 3.7. |  | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  |
| 3.8. |  | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s |  |
| 3.9. |  | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  |
| 3.10. |  | Skenavimo režimai | 1. 2D 2. Trapecinis vaizdavimas 3. Spalvinis dopleris 4. Galios dopleris 5. Audinių dopleris 6. Pulsinės bangos dopleris 7. HPRF pulsinės bangos dopleris 8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija (arba lygiavertės technologijos) 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai |  |
| 3.11. | 2D režimas |  | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių 2. ≥ 380 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“) 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 milijonų 4. Vaizdo didinimas realiu laiku ir sustabdytame vaizde 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas (arba lygiavertė technologija) |  |
| 3.12. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose |  | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu |  |
| 3.13. | Specialūs skenavimo režimai |  | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai - (1) realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties (to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities) arba (2) realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (pakanka pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų - (1) arba (2)) 2. Tripleksinis režimas 3. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais 4. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti |  |
| 3.14. | Matavimai |  | 1. Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais 2. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiu laiku |  |
| 3.15. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis |  | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |  |
| 3.16. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės |  | 1. ≥ 1 TB talpos vidinis diskas 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a) Send (arba Store) b) Print c) Worklist |  |
| 3.17. |  | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma centriniu stabdžiu |  |
| 4. |  | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 160 3. Apžiūros kampas (angl. field of view) ≥ 70° 4. Monokristalinė (arba lygiavertė) arba matricinė (arba lygiavertė) technologija |  |
| 5. |  | Reikalavimai linijiniam davikliui Nr.1 | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3,5 iki 15 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 960 3. Apžvalgos laukas (akustinio lango ilgis) 50-60 mm 4. Monokristalinė (arba lygiavertė) arba matricinė (arba lygiavertė) technologija |  |
| 6. |  | Reikalavimai linijiniam davikliui Nr.2 | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 5 iki 8 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 160 3. Apžvalgos laukas (akustinio lango ilgis) 30-45 mm |  |
| 7. |  | Aparato maitinimas | 1. Iš 230V, 50Hz elektros tinklo 2. Iš aparate integruoto arba atskiro nepertraukiamo maitinimo šaltinio (autonominis aparato maitinimas, esant elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimams) |  |
| 8. |  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 9. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 10. |  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 11. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 12. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 13. |  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Antra pirkimo dalis. Portatyvinis ultragarso aparatas – 1 vnt.

| Eil. Nr. |  | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  |  | Taikymo sritys | Kardiologiniai, nervų, arterijų, venų, plaučių, TCD, muskuloskeletiniai, stuburo ir abdominaliniai tyrimai |  |
|  |  | Atlenkiamas diagnostinio vaizdo ekranas | - Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 35 cm; - Ekrano raiška ne mažesnė kaip 1920 x 1080 taškų. |  |
|  |  | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus |  |
|  |  | Tiesioginio valdymo mygtukai aparato liečiamajame ekrane arba valdymo panelėje | Stiprinimo, skenavimo gylio, darbo režimo, matavimų pasirinkimui |  |
|  |  | Darbo režimai | 2D, M, spalvinis galios dopleris, spektrinis dopleris |  |
|  |  | Palaikomas daviklių dažnių diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 19 MHz |  |
|  |  | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau 180 dB |  |
|  |  | FAST tyrimo protokolas | Aparate įdiegtas FAST tyrimo protokolas |  |
|  |  | Audinių harmoninis vaizdavimas | Aparate įdiegta audinių harmoninio vaizdavimo programa |  |
|  |  | Pilkumo skalės lygiai | Ne mažiau 250 |  |
|  |  | Pilnai išjungto aparato pasirengimo darbui (užsikrovimo) trukmė | Ne ilgiau kaip 40 sekundžių |  |
|  |  | Komplekte su aparatu pateikiami davikliai: |  |  |
| 13.1. |  | Plačiajuostis linijinis daviklis | - Darbinių dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4 iki 15 MHz; - Plotis 38 - 52 mm; - Skenavimo gylis ne mažiau 6 cm. |  |
| 13.2. | Plačiajuostis konveksinis daviklis |  | - Darbinių dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,5 iki 5 MHz; - Skenavimo gylis ne mažiau 30 cm. |  |
| 13.3. | Plačiajuostis fazinės gardelės daviklis (kardiologinis) |  | - Darbinių dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 5 MHz; - Skenavimo gylis ne mažiau 35 cm. |  |
|  | Automatinė adatos vizualizacijos (išryškinimo) programinė įranga |  | - Išryškina linijines struktūras pažymėtame plote; - Automatinis prisitaikymas pagal adatos įvedimo kampą. |  |
|  | Daviklių jungtys |  | Ne mažiau kaip 3 (galima siūlyti šakotuvą) |  |
|  | Daviklių atsparumas skysčiams |  | Atitinkantis IPX7 klasę arba lygiavertis. |  |
|  | Vaizdų eksportavimo formatai |  | Vaizdų ir video įrašų eksportavimo formatai (nurodyti arba lygiaverčiai): MP4 arba AVI, JPEG, BMP |  |
|  |  | Įdiegtos DICOM standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės) | - Send (arba Store); - Print; - Worklist. |  |
|  |  | Vaizdo didinimo funkcija | Aparatas turi vaizdo didinimo funkciją |  |
|  |  | Aparato sąsajos | - Laidinio kompiuterinio tinklo (Ethernet) jungtis; - Ne mažiau kaip trys USB jungtys; - Belaidžio Wi-Fi ryšio sąsaja. |  |
|  |  | Aparato vidinis akumuliatorius | Užtikrinantis ne mažiau kaip 3 valandų trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo šaltinio |  |
|  |  | Specialus vežimėlis (arba specialus stovas su ratukais) ultragarso aparatui su priedais | - 4-5 ratukai su stabdžiais; - Krepšys aparato priedams. |  |
|  |  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
|  |  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
|  |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 60 mėnesių |  |
|  |  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |

Pastabos:

- Grafoje „Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų  atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.8 punkte.

5 lentelė

ATITIKIMAS  REIKALAVIMAMS

Pirma pirkimo dalis. Aukščiausios (ekspertinės) klasės ultragarso aparatas – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Kriterijaus (T) parametrai | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapio numeris |

| T1 | Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 390 dB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis ≥ 60 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T3 | Komplektuojami davikliai (konveksinis ir linijiniai) pagaminti remiantis monokristaline technologija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T4 | Komplektuojamo konveksinio daviklio apžiūros kampas (angl. field of view) ≥ 110° | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T5 | Komplektuojamo konveksinio daviklio elementų skaičius ≥ 192 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T6 | Komplektuojamo linijinio daviklio Nr. 1 elementų skaičius ≥ 1500 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T7 | Komplektuojamo linijinio daviklio Nr. 1 dažnio diapazono viršutinė riba ≥ 20 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T8 | Komplektuojamo linijinio daviklio Nr. 2 dažnio diapazono viršutinė riba ≥ 12 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T9 | Ultragarsinės sistemos architektūra gebanti apdoroti signalų informaciją ne mažiau kaip 65 GB/s greičiu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T10 | Ultragarsinės sistemos monitoriaus ekranas padengtas stiklu, ≥ 23,8 colio įstrižainės, ne mažesnio kaip 320 cd/m2 ryškumo | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T11 | Programinė įranga kepenų riebalingumo vertinimui, hepatorenalinio indekso apskaičiavimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T12 | Specializuota programa itin mažo srauto mikro kraujagyslėms tirti, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne daugiau kaip 0,3 cm/s. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T13 | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („share wave elastography“ arba lygiavertis) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

Antra pirkimo dalis. Portatyvinis ultragarso aparatas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Kriterijaus (T) parametrai | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapio numeris |

| T1 | eFAST tyrimo protokolas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | DVT (angl. deep vein thrombosis) tyrimo protokolas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T3 | Diagnostinio vaizdo ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 50 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

6 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SVARBU: Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad <…> “informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą turint ir tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims. Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai. Prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus. Konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims. Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. |  |  |  |  |

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).