RINKOS KONSULTACIJA

BIPOLIARINĖS BEI ULTRAGARSINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS LAPAROSKOPINĖMS BEI ATVIROMS OPERACIJOMS, Nr. 4437934

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės. Instrumentai turi būti suderinami su ligoninės turimu Ethicon generatoriumi GEN11 arba lygiavertis aparatas suteikiamas ligoninei panaudai (ne mažiau nei 2 vnt.) |  |  |  |
| 1.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai | Ultragarsinės arba hibridinės (ultragarsinės\bipolinės) koaguliuojančios žnyplės, skirtos bendrosios chirurgijos operacijoms (įskaitant hepatopankreatinę chirurgiją) | Nesutinkame keisti, ultragarsines ir bipolines perkame atskirai, nes kiekvienas instrumentas veikia optimizuotai savo funkcijai, hibridinių mes įsigyti kolkas neplanuojame. Be to siekiame įsigyti ultragarsines koaguliuojančias žnyples, skirtas būtent kepenų ir kasos chirurgijai |  |
|  | Koaguliuojančių žnyplių ilgis - 90 mm |  |  |  |
|  | Lenkta darbinė dalis |  |  |  |
|  | Atraminis padas apačioje | Žnyplių konstrukcija užtikrinanti tolygų suspaudimą ir kompresiją | Nesutinkame keisti, nes mums reikalinga, kad būtų atraminis padas, t.y., konkretus struktūrinis komponentas – apatinė (nejudanti arba mažiau judanti) dalis, prie kurios prispaudžiamas audinys per pjovimo ar koaguliacijos procesą. |  |
|  | Žirklių tipo rankena |  |  |  |
|  | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu |  |  |  |
|  | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo | Instrumentas turi turėti bent dvi skirtingas energijos aktyvacijos galimybes | Sutinkame keisti |  |
|  | Instrumentas skirtas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai | Iki 7 mm | Sutinkame keisti |  |
|  | Galima naudoti kaip separatorių arba kaip disektorių |  |  |  |
|  | Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą | Su technologija, užtikrinančia optimalų energijos tiekimą ir aplinkinių audinių apsaugą (pvz., audinių būklės stebėsena arba kitos konstrukcinės saugumo priemonės). | Sutinkame iš dalies. Keičiame į „Prietaisas turi turėti technologiją, užtikrinančią optimalų energijos tiekimą ir aplinkinių audinių apsaugą“. |  |
|  | Žnyplės skirtos atviroms operacijoms |  |  |  |
|  | Sterilios |  |  |  |
| 1.2. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai | Ultragarsinės arba hibridinės (ultragarsinės\bipolinės) koaguliuojančios žnyplės, skirtos bendrosios chirurgijos operacijoms (įskaitant hepatopankreatinę chirurgiją) | Nesutinkame keisti, ultragarsines ir bipolines perkame atskirai, nes kiekvienas instrumentas veikia optimizuotai savo funkcijai, hibridinių mes įsigyti kolkas neplanuojame. Be to siekiame įsigyti ultragarsines koaguliuojančias žnyples, skirtas būtent kepenų ir kasos chirurgijai |  |
|  | Koaguliuojančių žnyplių ilgis - 170 mm | 170 mm ± 30 mm; | Sutinkame keisti |  |
|  | Lenkta darbinė dalis |  |  |  |
|  | Atraminis padas apačioje | Žnyplių konstrukcija užtikrinanti tolygų suspaudimą ir kompresiją | Nesutinkame keisti, nes mums reikalinga, kad būtų atraminis padas, t.y., konkretus struktūrinis komponentas – apatinė (nejudanti arba mažiau judanti) dalis, prie kurios prispaudžiamas audinys per pjovimo ar koaguliacijos procesą. |  |
|  | Žirklių tipo rankena | Žirklių arba pistoleto tipo rankena | Sutinkame keisti |  |
|  | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu |  |  |  |
|  | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo | Instrumentas turi turėti bent dvi skirtingas energijos aktyvacijos galimybes | Sutinkame keisti |  |
|  | Instrumentas skirtas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai | Iki 7 mm | Sutinkame keisti |  |
|  | Galima naudoti kaip separatorių arba kaip disektorių |  |  |  |
|  | Žnyplės skirtos atviroms operacijoms |  |  |  |
|  | Sterilios |  |  |  |
|  | Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą | Su technologija, užtikrinančia optimalų energijos tiekimą ir aplinkinių audinių apsaugą (pvz., audinių būklės stebėsena arba kitos konstrukcinės saugumo priemonės). | Sutinkame iš dalies. Keičiame į „Prietaisas turi turėti technologiją, užtikrinančią optimalų energijos tiekimą ir aplinkinių audinių apsaugą“. |  |
| 1.3. | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | Laparoskopinės ultragarsinės arba hibridinės (ultragarsinės\bipolinės) koaguliuojančios žnyplės; | Nesutinkame keisti, ultragarsines ir bipolines perkame atskirai, nes kiekvienas instrumentas veikia optimizuotai savo funkcijai, hibridinių mes įsigyti kolkas neplanuojame. |  |
|  |  | Siūlome papildyti 1.3 pirkimo dalies reikalavimus šia specifikacija: Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: ne daugiau 1,5 mm Šis reikalavimas užtikrina, kad naudojant žnyples, terminis šoninis aplinkinių struktūrų ar audinių pažeidimas bus minimalus. | Sutinkame iš dalies, sutinkame papildyti „Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm“ |  |
|  | Dydis: 5,0 mm ±0,5 mm x 360 mm ±10 mm | Siūlome pakeisti reikalaujamą prietaiso skermens reikalavimą į 5,0 mm. Didesnis prietaiso diametras sukels nepatogumų naudojant 5 mm skersmens troakarą laparoskopinių operacijų metu. | Sutinkame su siūlomu pakeitimu |  |
|  | Lenkta darbinė dalis | Siūlome papildyti šį reikalavimą, siekiant maksimaliai sumažinti galimą audinių prilipimo prie darbinės dalies riziką: Lenkta ir dengta darbinė dalis | Nesutinkame su pasiūlymu, nepateikta kuom turėtų būti dengta darbinė dalis |  |
|  | Pistoleto tipo rankena |  |  |  |
|  | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu |  |  |  |
|  | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo | Instrumentas turi turėti bent dvi skirtingas energijos aktyvacijos galimybes | Sutinkame keisti |  |
|  | Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai |  |  |  |
|  | Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą | Su technologija, užtikrinančia optimalų energijos tiekimą ir aplinkinių audinių apsaugą (pvz., audinių būklės stebėsena arba kitos konstrukcinės saugumo priemonės). | Sutinkame iš dalies. Keičiame į „Prietaisas turi turėti technologiją, užtikrinančią optimalų energijos tiekimą ir aplinkinių audinių apsaugą“. |  |
|  | Sterilios |  |  |  |
|  | Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai |  |  |  |
| 1.4. | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu laparoskopinėms operacijoms | Ultragarsinio generatoriaus jungiamoji dalis (rankena arba perdavėjas), užtikrinanti energijos perdavimą instrumentui, skirta atvirosioms ir laparoskopinėms operacijoms | Sutinkame iš dalies, keičiame į „Ultragarsinio generatoriaus jungiamoji dalis (rankena arba perdavėjas), užtikrinanti energijos perdavimą instrumentui, skirta laparoskopinėms operacijoms“ |  |
|  | Laido ilgis: 5 m ilgio | ≥ 3 m | Sutinkame keisti |  |
|  |  | Laido ilgis: ne mažiau 3 m. Iš praktikos tokio ilgio visiškai užtenka, kad chirurgas galėtų dirbti laisvai, ergonomiškai, jo judesiai nebūtų apriboti. Dažniausiai ultragarsinis generatorius statomas prie operacinio stalo kojų arba laisvai pastatomas ant vežimėlio šalia operacinio stalo, todėl 3m ilgio pilnai užtenka. Taip pat ši specifikacija nėra esminė – nėra susijusi su perkamo daikto kokybišku, saugiu, patikimu veikimu operacijos metu. Beje, 5 metrų ilgio laidas gali gulėti ant žemės šalia operacinio stalo ir patrauktas į instrumento pusę užteršti sterilų lauką. |  |  |
|  | Autoklavuojamas |  |  |  |
|  | Daugkartinio naudojimo - ne mažiau 95 procedūroms |  |  |  |
|  | Nesterili, prieš naudojimą būtina sterilizuoti |  |  |  |
|  | Rankena tinka instrumentams, skirtiems laparoskopinėms operacijoms | Rankena arba perdavėjas tinka instrumentams, skirtiems laparoskopinėms operacijoms | Sutinkame keisti |  |
| 1.5. | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu atviroms operacijoms | Ultragarsinio generatoriaus jungiamoji dalis (rankena arba perdavėjas), užtikrinanti energijos perdavimą instrumentui, skirta atvirosioms ir laparoskopinėms operacijoms | Sutinkame iš dalies, keičiame į „Ultragarsinio generatoriaus jungiamoji dalis (rankena arba perdavėjas), užtikrinanti energijos perdavimą instrumentui, skirta atvirosioms operacijoms“ |  |
|  | Laido ilgis: 5 m ilgio | ≥ 3 m | Sutinkame keisti |  |
|  |  | Laido ilgis: ne mažiau 3 m. Iš praktikos tokio ilgio visiškai užtenka, kad chirurgas galėtų dirbti laisvai, ergonomiškai, jo judesiai nebūtų apriboti. Dažniausiai ultragarsinis generatorius statomas prie operacinio stalo kojų arba laisvai pastatomas ant vežimėlio šalia operacinio stalo, todėl 3m ilgio pilnai užtenka. Taip pat ši specifikacija nėra esminė – nėra susijusi su perkamo daikto kokybišku, saugiu, patikimu veikimu operacijos metu. Beje, 5 metrų ilgio laidas gali gulėti ant žemės šalia operacinio stalo ir patrauktas į instrumento pusę užteršti sterilų lauką. |  |  |
|  | Autoklavuojamas |  |  |  |
|  | Daugkartinio naudojimo - ne mažiau 95 procedūroms |  |  |  |
|  | Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti |  |  |  |
|  | Rankena tinka instrumentams, skirtiems atvirai chirurgijai | Rankena arba perdavėjas tinka instrumentams, skirtiems laparoskopinėms operacijoms | Sutinkame keisti iš dalies, keičiame į „Rankena arba perdavėjas tinka instrumentams, skirtiems atvirosioms operacijoms“ |  |
| 2 | Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės. Generatorius pateikiamas panaudai - 2 vnt. |  |  |  |
| 2.1. | Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės |  |  |  |
|  | Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm |  |  |  |
|  | Instrumento diametras: 5 mm |  |  |  |
|  | Instrumento darbinis ilgis: 370 mm ±1 mm |  |  |  |
|  | Pistoleto arba žirklių tipo rankena |  |  |  |
|  | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu |  |  |  |
|  | Galima užlydyti ir nupjauti |  |  |  |
|  | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo |  |  |  |
|  | Instrumento darbinė dalis rotuojama 350°-360° | ≥ 330° | Nesutinkame keisti. Mums svarbu didesnis rotacijos kampas, nes tai suteikia daugiau lankstumo ir tikslumo. |  |
|  | Darbinė dalis lenkta |  |  |  |
|  | Pjovimo ilgis: 18 mm ± 0,5 mm | 18 mm ± 2 mm | Nesutinkame keisti, per didelis nuokrypis |  |
|  | Koaguliacija: 20 mm ± 0,5 mm | 20 mm ± 1,2 mm | Nesutinkame keisti, per didelis nuokrypis |  |
|  | Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s | Iki 3,3s | Nesutinkame keisti |  |
|  | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm | Minimalus šoninis terminis poveikis | Nesutinkame keisti, nes dažniausiai matuojamas ir pateikiamas yra vidutinis šoninis terminis pažeidimas, o ne minimalus. |  |
|  | Instrumentas vienkartinis, sterilus |  |  |  |
| 2.2. | Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės |  |  |  |
|  | Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm |  |  |  |
|  | Instrumento diametras: 5 mm |  |  |  |
|  | Instrumento darbinis ilgis: 230 mm ±1 mm |  |  |  |
|  | Pistoleto arba žirklių tipo rankena |  |  |  |
|  | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu |  |  |  |
|  | Galima užlydyti ir nupjauti |  |  |  |
|  | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo |  |  |  |
|  | Instrumento darbinė dalis rotuojama 350°-360° | ≥ 330° | Nesutinkame keisti. Mums svarbu didesnis rotacijos kampas, nes tai suteikia daugiau lankstumo ir tikslumo. |  |
|  | Darbinė dalis lenkta |  |  |  |
|  | Pjovimo ilgis: 18 mm ± 0,5 mm | 18 mm ± 2 mm | Nesutinkame keisti, per didelis nuokrypis |  |
|  | Koaguliacija: 20 mm ± 0,5 mm | 20 mm ± 1,2 mm | Nesutinkame keisti, per didelis nuokrypis |  |
|  | Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s | Iki 3,3s | Nesutinkame keisti |  |
|  | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm | Minimalus šoninis terminis poveikis | Nesutinkame keisti, nes dažniausiai matuojamas ir pateikiamas yra vidutinis šoninis terminis pažeidimas, o ne minimalus. |  |
|  | Instrumentas vienkartinis, sterilus |  |  |  |
| 2.3. | Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės atvirai chirurgijai |  |  |  |
|  | Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm |  |  |  |
|  | Instrumento darbinis ilgis: 190 mm ± 3 mm | 190 mm ± 4 mm | Sutinkame keisti |  |
|  | Pistoleto arba žirklių tipo rankena |  |  |  |
|  | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu |  |  |  |
|  | Darbinė dalis lenkta |  |  |  |
|  | Pjovimo ilgis: 15 mm ± 0,5 mm | 15 mm ± 5 mm | Nesutinkame keisti, per didelis nuokrypis |  |
|  | Koaguliacija: 17 mm ± 0,5 mm | 17 mm ± 4,2 mm | Nesutinkame keisti, per didelis nuokrypis |  |
|  | Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s | Iki 3,3s | Nesutinkame keisti |  |
|  | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm | Minimalus šoninis terminis pasklidimas | Nesutinkame keisti, nes dažniausiai matuojamas ir pateikiamas yra vidutinis šoninis terminis pažeidimas, o ne minimalus. |  |
|  | Instrumentas vienkartinis, sterilus |  |  |  |
|  | Papildomi siūlymai/pastabos | Siūlome įtraukti: „Tiekėjas turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūlomomis prekėmis. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūlomomis prekėmis. Jei pateikiamas susitarimas su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę, taip pat turi būti pateiktas ir ūkio subjektui išduotas gamintojo dokumentas, patvirtinantis atstovavimo teisę“. | Su papildymu sutinkame iš dalies, papildome taip: Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turėti suderintą rašytinį susitarimą su gamintoju ar jo įgaliotu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis“. |  |
|  |  | Oficialus gamintojo atstovas užtikrina prekių atsekamumą visoje tiekimo grandinėje nuo gamintojo, valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM, medicinos įstaigos bei galutinio vartotojo (paciento). Įgalioti atstovai, sužinoję, kad medicinos priemonės neatitinka Reglamente (ES) 2017/745 arba Reglamente (ES) 2017/746 nustatytų reikalavimų, privalo nedelsdami nutraukti jų pateikimą rinkai, atšaukti ir (arba) pašalinti jas iš rinkos, informuoti apie tai sveikatos apsaugos ministro įgaliotą instituciją, galimus šių medicinos priemonių naudotojus bei susijusius medicinos priemonių rinkos subjektus ir imtis kitų reikiamų veiksmų keliamam pavojui pašalinti. |  |  |
|  | Papildomi siūlymai/pastabos | Siūlome papildyti specifikacijas šiais reikalavimais: 1. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turėti suderintą rašytinį susitarimą su gamintoju ar jo įgaliotu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis. 2. Tiekėjas esant poreikiui turi neatlygintinai atnaujinti ligoninės turimo Ethicon generatoriaus GEN11 programinę įrangą (pateikti gamintojo patvirtinimą) | Su papildymu sutinkame iš dalies, papildome taip: 1. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turėti suderintą rašytinį susitarimą su gamintoju ar jo įgaliotu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis“. 2. Šis siūlymas tinka pirmajai pirkimo daliai, bus įtrauktas papildymas pirmoje pirkimo dalyje: „Jeigu tiekėjo siūlomos ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės yra suderinamos su ligoninės turimu Ethicon generatoriumi GEN11, esant poreikiui tiekėjas turi neatlygintinai atnaujinti ligoninės turimo Ethicon generatoriaus GEN11 programinę įrangą (pateikti gamintojo patvirtinimą)“. |  |
| Su dalimi pasiūlymų sutinkame. |  |  |  |  |

Vadybininkė-administratorė                                                                                                                                                                 Evelina Daujotienė