Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„OPTINIS BIOMETRAS”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 4674155)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (1 komplekto kaina), € be PVM | Pasiūlymo (1 komplekto kaina), € su PVM skaičiais | Pasiūlymo (1 komplekto kaina), € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI NEPRAŠANT PAPILDYTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | OPTINIS BIOMETRAS |  | 1 kompl. |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI NEPRAŠANT PAPILDYTI |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 4 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 4 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Paskirtis | Atlikti akies matavimus ir parinkti tinkamą intraokulinio lęšio galią |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Matuojami parametrai | 2.1.Ašies ilgis. 2.2.Ragenos storis. 2.3.Priekinės kameros gylis. 2.4.Lęšiuko storis. 2.5.Keratometrija. 2.6.Astigmatizmas. 2.7.Ragenos diametras (“White-to-White”). 2.8.Vyzdžio dydis. |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Optinė technologija | Kintamo šaltinio koherentinė optinė tomografija |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Biometrijos ir keratometrijos matavimo greitis | <0.7 sek. |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Šviesos šaltinio parametrai | Bangos ilgis 1050 – 1080 nm ribose |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Keratometrijos matavimų šviesos šaltinio parametrai | LED ar lygiavertis 840 nm ± 20 nm |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Fiksavimo šviesos šaltinio parametrai | LED ar lygiavertis 560 nm ± 20 nm |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Optinės koherentinės tomografijos skiriamoji geba | 8.1.Lateralinė skiriamoji geba >95 µm; 8.2.Ašinė skiriamoji geba ne >45 µm. |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Skanavimo dažnis | 9.1.A-scan: >3 kHz. 9.2.B-scan: >10 kHz. |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Matavimų diapazonai | 10.1.Ašies ilgis ne siauriau nei 15.0 – 37.0 mm. 10.2.Ragenos storis ne siauriau nei 200 – 1100 µm. 10.3.Priekinės kameros gylis ne siauriau nei 0.7 – 7.0 mm. 10.4.Lęšiuko storis ne siauriau nei 0.7 – 9.0 mm. 10.5.Ragenos diametras ne siauriau nei 8 – 14 mm. 10.6.Vyzdžio dydis ne siauriau nei 2 – 12 mm. 10.7.Keratometrijos radiusas ne siauriau nei 6 – 10 mm. |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Referentinės nuotraukos darymas | Būtinas |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Formulės IOL apskaičiavimui | Barrett, Barrett Toric, Hoffer Q, Haigis, Holladay 1, Holladay 2, SRK/T ir t.t. |  |  |  |  |
| 13. |  |  | IOL konstantų personalizavimo funkcija | Būtina |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Arkinių rageninių pjūvių nomogramos | Su galimybe sukurti asmenines |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Astigmatizmo gydymo planavimas | Galimybė pasirinkti korekciją: IOL pagalba, arkinių rageninių pjūvių pagalba arba kombinuotą metodą. |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Pagrindinių ir papildomų pjūvių numatymas | Numatomų pjūvių dydžio ir lokacijos numatymas dešinei ir kairei akiai atskirai. |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Chirurgiškai sukelto astigmatizmo įvedimas | Būtinas, susiejant su pagrindiniu pjūviu ir jo pozicija |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Chirurgiškai sukelto astigmatizmo optimizavimas | Būtinas |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Akies refrakcinių indeksų pritaikymas | Kiekvienam akies segmentui atskirai (ragenos, akies skysčio, lęšio, stiklakūnio). |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Pamatuotų akies atstumų koregavimo galimybė | Būtina |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Numatomų pooperacinių rezultatų rodymas | Nurodant liekamuosius: sferą, cilindrą, ašį ir chirurgiškai sukeltą astigmatizmą. |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Porefrakcinių operacijų akių matavimo galimybė | Būtina, atrenkant tinkamas formules tokių akių apskaičiavimui. |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Intraoperacinis priedas prie mikroskopo | Būtina |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Atitiktis 93/42/EEC direktyvai/ ar lygiavertei | Būtina (bus prašoma pateikti tik laimėtojo) |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Instrukcija vartotojui | Lietuvių arba anglų kalba. Pristatoma kartu su prekėmis. |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Garantija | >24 mėn. |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje.

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |