Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„OPERACINIS OFTALMOLOGINIS MIKROSKOPAS”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 4678502)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (1 komplekto kaina), € be PVM | Pasiūlymo (1 komplekto kaina), € su PVM skaičiais | Pasiūlymo (1 komplekto kaina), € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI NEPRAŠANT PAPILDYTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Operacinis oftalmologinis mikroskopas |  | 1 kompl. |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI NEPRAŠANT PAPILDYTI |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 4 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 4 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mobilus operacinis oftalmologinis mikroskopas su stovu | Skirtas akių operacijoms |  |  |  |  |
|  |  |  | Mobilus stovas | Su stabdžiais, fiksuojančiais mikroskopą darbinėje padėtyje. |  |  |  |  |
|  |  |  | Mikroskopo režimų išsaugojimas | Galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje ne mažiau 2 chirurgų ar procedūrų nustatymų: pradinį didinimą, varikliukų greičius, koja valdomos kontrolinės panelės bei rankenų valdymo konfigūraciją. |  |  |  |  |
|  |  |  | Valdymas | Mikroskopo funkcijos turi būti valdomos belaidžio kojinio jungiklio (komplektuojamo kartu su laidu gedimo atveju) bei rankenų pagalba. |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksimalus pasiekiamas atstumas | >130 cm (nuo stovo iki objektyvo) |  |  |  |  |
|  |  |  | Pakabinimo alkūnės sukimosi kampas | > 270° |  |  |  |  |
|  |  |  | Nešančiosios alkūnės sukimosi kampas | > 270° |  |  |  |  |
|  |  |  | Mikroskopo sukimosi kampas apie vertikalią ašį | > 270° |  |  |  |  |
|  |  |  | Mikroskopo pakėlimo kampas | 9.1.Į priekį ne mažiau kaip +90°. 9.2.Atgal ne mažiau kaip -15°. |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinis mikroskopas | Apochromatinė optikos sistema (arba pilnai apochromatiškai koreguota optikos sistema) |  |  |  |  |
|  |  |  | Motorizuota fokusavimo sritis | > 50 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinio mikroskopo bendras didinimas | Keičiamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 4,4x iki 21x |  |  |  |  |
|  |  |  | Binokuliarinio vamzdžio keičiamas kampas (lankstomas aukštyn, žemyn) | Ne mažiau kaip 180° ribose |  |  |  |  |
|  |  |  | Okuliarai chirurgui | Okuliaras 10x ± 0,5x arba 12,5x ± 0,5x (pagal siūlomos prekės gamintojo rekomendacijas). |  |  |  |  |
|  |  |  | Objektyvo lęšis (f) | 200 ± 5 mm arba 175 ± 5 mm (pagal siūlomos prekės gamintojo rekomendacijas) |  |  |  |  |
|  |  |  | Kojinio valdymo įrenginys | Belaidis kojinio valdymo įrenginys. |  |  |  |  |
|  |  |  | Asistento mikroskopas: |  |  |  |  |  |
| 17.1. |  |  | Reikalavimai asistento mikroskopui | 17.1.1.Pilnai integruotas; 17.1.2.Nesumažinantis šviesos pagrindiniame mikroskope; 17.1.3.Asistentas turi matyti tos pačios kokybės vaizdą kaip ir chirurgas. |  |  |  |  |
| 17.2. |  |  | Asistento mikroskopo reguliavimas | Galimybė persukti tiek į dešinę, tiek į kairę pusę pagrindinio (chirurginio) mikroskopo atžvilgiu. |  |  |  |  |
| 17.3. |  |  | Asistento mikroskopo fokusavimo sistema | Asistento mikroskopas su atskira fokusavimo sistema ir su 5 pakopų didinimo sistema, valdoma rankiniu keitikliu. |  |  |  |  |
| 17.4. |  |  | Asistento binokuliarinis vamzdis | Palenktas 45°± 5° kampu arba kintamo kampo ne mažiau kaip 25o ribose |  |  |  |  |
| 17.5. |  |  | Asistento okuliarai | Okuliaras 10x ± 0,5x arba 12,5x ± 0,5x (pagal siūlomos prekės gamintojo rekomendacijas). |  |  |  |  |
|  |  |  | XY koordinačių valdymo blokas | Judėjimo ribos ne mažiau kaip 60 mm x 60 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | „Anuliavimo“ mygtukas | X-Y ir fokuso automatiniam grąžinimui į pradinę padėtį. |  |  |  |  |
|  |  |  | Stereo koaksialinė apšvietimo sistema arba kita raudoną akių dugno refleksą sustiprinanti sistema | Būtina |  |  |  |  |
|  |  |  | Reikalavimai šviesos šaltiniui | 21.1.Pritaikytas oftalmologinėms operacijoms; 21.2.Šviesos šaltinio technologija LED arba lygiavertė. |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtrai | 22.1.Filtras įgalinantis pereiti į apšvietimo spektrą, analogišką halogeniniam apšvietimui; 22.2.Integruotas UV filtras. |  |  |  |  |
|  |  |  | Apšvietimo intensyvumo reguliavimas | Kojiniu pedalu |  |  |  |  |
|  |  |  | Vaizdo kamera | 24.1.Integruota arba prijunta per vaizdo šakotuvo; 24.2.HD ar lygiavertės skiriamosios gebos. |  |  |  |  |
|  |  |  | Vaizdo įrašymo sistema | 25.1.Integruota HD ar lygiavertės kokybės įrašymo sistema, įrašanti vaizdus į išorinę USB tipo laikmeną arba vidinį kietąjį diską; 25.2.Komplektuojama kartu su išorine atminties laikmena arba vidiniu kietuoju disku ≥ 1 TB. |  |  |  |  |
|  |  |  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |  |  |  |
|  |  |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 27.1.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 27.2.Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |  |  |  |
|  |  |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |  |  |  |
|  |  |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |
|  |  |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |
|  |  |  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje.

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |