## Lapas1
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas Nr. 1 | Tenkinti/Netenkinti/Koreguoti
Kompresinės terapijos aparatas (limfodrenažas)
1.1. | Paskirtis | Prietaisas skirtas pneumatinės kompresijos (presoterapijos) principu, kompresiniam limfodrenažui palengvinti – skatinti natūralią limfos ir kraujo cirkuliaciją.
1.2. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 3 kanalų
1.3. | Ekranas | Skaitmeninis
1.4. | Valdymas | Valdoma mechaniniais mygtukais arba lietimui jautriu ekranu
1.5. | Kompresijos greičiai | Ne mažiau kaip 2 kompresijos greičiai
1.6. | Procedūros trukmė | 1. Integruotas laikmatis;
2. Automatinis išsijungimas po procedūros.
1.7. | Individualus parametrų nustatymas | Būtina
1.8. | Slėgio nustatymas | 1. Nuoseklus;
2. Slėgio kontrolės sistema;
3. Ne siauresnė nei 20–120 mmHg riba.
1.9. | Slėgio nustatymas kamerose | Atskiras slėgio reguliavimas kiekvienai kamerai | Rekomenduojame pašalinti šitą reikalavimą kaip perteklinį arba papildyti jį išraiška „...arba gradientinis slėgio pasiskirstymas kamerose“ | Reikalavimas nebus nakinamas, tačiau koreguojama: Atskiras slėgio reguliavimas kiekvienai kamerai arba gradientinis slėgio pasiskirstymas kamerose.
1.10. | Oro pašalinimas | Automatinis oro pašalinimas iš aplikatoriaus po procedūros
1.11. | Priedai komplektacijoje:
1.11.1. | Kojų aplikatorius – 1 vnt. | ≥ 10 kamerų
1.11.2. | Rankų aplikatorius – 1 vnt. | ≥ 10 kamerų
1.11.3. | Klubų aplikatorius – 1 vnt. | ≥ 10 kamerų
1.11.4. | Kelnės – 1 vnt. | ≥ 24 kamerų
1.12. | Elektros maitinimas | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo
1.13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina
1.14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai
1.15. | Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. | Būtina