1 PRIEDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transportinis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas su integruota turbina, skirtas naudoti ligoninėse, greitosios pagalbos automobiliuose, karinėse ir lauko sąlygose | Būtina |  |
| 1.1 | Aparatas turi palaikyti: | invazinę ventiliaciją, neinvazinę ventiliaciją, deguonies terapiją. |  |
| 1.2 | Turbina | aparatas turi integruotą turbiną (blower) ir veikti be privalomo prisijungimo prie suslėgto oro šaltinio. |  |
| 1.3 | Sertifikatai | Aparatas sertifikuotas pagal tarptautinius standartus arba lygiaverčius: EN 1789, EN 13718-1 (transporto priemonėms), ISO 80601-2-84 / EN 794-3 (ventiliatoriams), IEC 60601-1-12 (naudojimui ekstremaliomis sąlygomis), MIL-STD-810G ir RTCA/DO-160G (smūgiams, vibracijai, temperatūrai, oro sąlygoms). Pateikiami kartu su preke. |  |
| 1.4 | Ekranas | Spalvotas ekranas, leidžiantis matyti pagrindinius ventiliacijos parametrus, bangų formas ir aliarmus. Ekranas pritaikytas darbui lauko sąlygomis, gerai matomas esant ryškiai šviesai. |  |
| 1.5 | DPV aparato svoris | ne daugiau kaip 6,5 kg |  |
| 1.6 | Naudojimo sąlygos | skirtas naudoti greitosios pagalbos automobiliuose, sraigtasparniuose, karinėse ir lauko sąlygose, ligoninėse. |  |
| 1.7 | Atsparumas aplinkos sąlygoms | Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP34 |  |
| 1.8 | Darbinė temperatūra | Ne siauresniame ribose kaip –20 °C iki +50 °C diapazone |  |
| 1.9 | Santykinė drėgmė | Ne mažiau kaip iki 95 % be kondensacijos |  |
| 1.10 | Atsparumas smūgiams ir vibracijai | Prietaisas atsparus smūgiams, vibracijai, kritimui iš ne mažiau kaip 75 cm, bei aplinkos poveikiui (šalčiui, karščiui, lietui) |  |
| 1.11 | Aukščio kompensacija | Automatinė, ne mažiau kaip iki 7600 m |  |
| 2. | Bendri transportinių DPV aparatų reikalavimai |  |  |
| 2.1 | Aparato dujų padavimas | O₂ |  |
| 2.2 | DPV aparate integruotas pagrindinio srauto (angl. mainstream) CO₂ modulis | Būtina |  |
| 2.3 | Aparatas varomas integruota turbina | 1. tėkmė ≥ 200 L/min 2. slėgis ≥ 60 cmH2O |  |
| 2.4 | Ventiliacijos režimai: | 1. Tūriu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (V-A/C) 2. Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C) 3. Slėgio palaikymo ventiliacija PSV 4. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP) 5. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V) 6. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P) 7. Dviejų lygių teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymo ventiliacija (Duolevel) 8. Neinvazinė ventiliacija (NIV) 9. Slėgiu reguliuojama turiu kontroliuojama ventiliacija (PRVC) 10. Širdies ir plaučių gaivinimo ventiliacija (CPRV) |  |
| 2.5 | Aukštos tėkmės deguonies terapija | ≥ 60 L/min |  |
| 2.6 | Kontroliuojami ventiliacijos parametrai |  |  |
| 2.7.1 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos | ≥ 20 - 2000 ml |  |
| 2.7.2 | Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos | ≥ 1-100 k/min |  |
| 2.7.3 | Įkvėpimo, iškvėpimo I:E santykio keitimo ribos | ≥ 4:1 – 1:10 |  |
| 2.7.4 | PEEP keitimo ribos | ≥ 0 – 50 cmH20 |  |
| 2.7.5 | Įkvėpimo laiko keitimo ribos | ≥ 0,1 – 10 s |  |
| 2.7.6 | Iškvėpimo sulaikymo lygis % | ≥ 5 – 60 % |  |
| 2.7.7 | Įkvėpimo slėgio keitimo ribos | ≥ 1 – 60 cmH20 |  |
| 2.7.8 | Srauto trigerio jautrumo ribos | ≥ 0,5 – 15 L/min. |  |
| 2.7.9 | Slėgio trigerio jautrumo ribos | ≥ (-15) – (-0,5) cmH2O |  |
| 3.8 | Automatinio aliarmų ribų praplėtimo funkcija | Būtina |  |
| 3.9 | Monitoruojami parametrai: | 1. P0.1 Okliuzijos slėgis 2. WOB kvėpavimo darbas 3. RSBI - Greito paviršutiniško kvėpavimo indeksas 4. Įkvėpimo pasipriešinimas 5. Iškvėpimo pasipriešinimas 6. Dinaminis elastingumas CDYN |  |
| 3.10 | Ekrano vaizdo kopijos išsaugojimo funkcija | Būtina |  |
| 3.11 | Standartinės vaizduojamos kilpos | Slėgio-tūrio, srauto-tūrio, slėgio-srauto |  |
| 3.12 | Automatinė nesandarumo kompensacija | ≥ 60 l/min. |  |
| 3.13 | Vidinis akumuliatorius (-iai) | Užtikrina ne mažiau 4 val. ventiliaciją |  |
| 3.14 | Duomenų perdavimo sąsajos | 1. USB arba lygiavertė 2. Tinklo (RJ45) |  |
| 3.15 | Reikalavimai komplektacijai | 1. Nešimo rankena (integruota korpuse ar pridedama) 2. Deguonies tiekimo į DPV aparatą žarnelė su jungtimi, skirta prijungimui prie nešiojamo deguonies baliono 3. Deguonies tiekimo į DPV aparatą žarnelė su jungtimi, skirta prijungimui prie konsolės 4. Daugkartinio naudojimo kvėpavimo kontūras suaugusiems – ne mažiau 4 vnt. 5. CO₂ pagrindinio srauto matavimo sensorius – ne mažiau 1 vnt. 6. Papildoma įmontuota baterija prailginanti darbo laiką ne mažiau 9 val. 7. Įkrovimo laidai. |  |
| 3.16 | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpiau 36 mėn. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai:

Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.

Tvarkos aprašas 4.4.4.4. p. prekė yra tvirta, ilgaamžė – techninės specifikacijos 3.16 p.: galiojimas ne trumpiau 36 mėn.