LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

ELEKTRINIŲ IR PASTOČIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJOS IR  ELEKTROS SISTEMŲ APSAUGOS IR AUTOMATIKOS LABORATORIJŲ ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas

1. Pirkimo objektas: Elektrinių ir pastočių elektros įrenginių eksploatacijos  ir elektros sistemų apsaugos ir automatikos laboratorijų įranga.

2. Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) pirkimo objekto dalis:

2.1. Pirma pirkimo objekto dalis: Aukštos įtampos įrenginių bandymo stendas, 1 kompl. (toliau – 1 pirkimo objekto dalis);

2.2. Antra pirkimo objekto dalis: Transformatorių bandymo stendas, 1 kompl. (toliau – 2 pirkimo objekto dalis);

2.3. Trečia pirkimo objekto dalis: Trifazis relių tikrinimo stendas su programine įranga, 1 kompl. (toliau – 3 pirkimo objekto dalis).

II. Bendrieji reikalavimai

- Perkama Elektrinių ir pastočių elektros įrenginių eksploatacijos laboratorijos ir elektros sistemų apsaugos ir automatikos laboratorijos įranga, jos sumontavimas ir perkančiosios organizacijos specialistų apmokymas dirbti su įranga. Perkama įranga turi būti pristatyta, sumontuota, paruošta eksploatacijai bei apmokytas perkančiosios organizacijos personalas per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Visas papildomas medžiagas, reikalingas tinkamam įrangos pajungimui ir paruošimui dirbti, turi pateikti tiekėjas.

- Į visų šioje specifikacijoje aprašytų komponentų kainą turi būti įskaičiuota pristatymo, montavimo, įrangos parametrų nustatymo ir pilno paruošimo eksploatacijai kaina. Programinės įrangos nustatymai turi būti atlikti pagal šablonus, suderintus su užsakovu. Visos tam reikalingos licencijos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Įrangos diegimą, konfigūravimą, garantinį aptarnavimą atliekantys specialistai privalo bendrauti lietuvių kalba.

- Reikalaujama garantinio laikotarpio trukmė nurodyta atitinkamų komponentų reikalavimų aprašyme. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti  perkančiajai organizacijai gamintojo įrangos naudojimo instrukciją lietuvių arba anglų kalbomis.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus (katalogus arba brošiūras, ar gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas) (toliau – gamintojo dokumentas), patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą specialiųjų techninių specifikacijų reikalavimams. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje privaloma nurodyti konkretų gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė ir  gamintojo dokumento puslapio, kuriame nurodytas atitikimas reikalavimui, numerį (jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nenurodoma, tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę.

- Prekė turi būti pažymėta CE ženklu, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo parengtas dokumentas „EU Declaration of conformity“  arba kitas lygiavertis gamintojo dokumentas) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo ar tiekėjo  atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad prekės atitinka Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Specialieji reikalavimai

1 pirkimo objekto dalis – Aukštos įtampos įrenginių bandymo stendas, 1 vnt.

| 1.1 Aukštos įtampos įrenginių bandymo stendas, 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1 | Paskirtis: Aukštos įtampos labai žemo dažnio (LŽD) kabelių bandymo stendas bus naudojamas 10kV kabelių su popierine, PVC ir XLPE izoliacija bandymams |  |  |
| 1.1.2 | Prietaisas turi atlikti matavimus pagal IEEE P400.2 arba lygiavertį standartą |  |  |
| 1.1.3 | Prietaisas turi turėti apsauga nuo viršįtampio ir viršsrovio, arba kitas lygiavertes apsaugas nuo perkrovos |  |  |
| 1.1.4 | Maitinimo įtampa: iš 230V±10% , 50Hz tinklo |  |  |
| 1.1.5 | Bandymo išėjimo įtampos ir jų diapazonai: - Labai žemo dažnio (True sinus wave) įtampos diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0 iki 22kVrms; - „Peak“ įtampos diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0 iki 30kVpeak ; - Nuolatinės įtampos diapazonas: be siauresnis kaip 0 iki 30kV DC. |  |  |
| 1.1.6 | Reguliuojamas išėjimo įtampos diapazonas: nuo 0 kVrms iki maksimalios įtampos. |  |  |
| 1.1.7 | Paklaida: Ne didesnė kaip ±3% |  |  |
| 1.1.8 | Testavimo įtampos dažnis: reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,01Hz iki 0,1Hz |  |  |
| 1.1.9 | Apkrova testavimo metu: ne mažesnė kaip 0,5µF esant ne mažesniam kaip 0,1Hz testavimo dažniui ir ne mažesnei kaip 22kVrms įtampai |  |  |
| 1.1.10 | Ekranas: Skaitmeninė indikacija |  |  |
| 1.1.11 | Srovė išėjime ne mažiau kaip 10mA |  |  |
| 1.1.12 | Turi būti matavimo rezultatų išsaugojimas su datos ir laiko įrašu |  |  |
| 1.1.13 | Turi būti automatinis objekto iškrovimas baigus darbą |  |  |
| 1.1.14 | Prietaiso ekranas rezultatų atvaizdavimui ne mažesnis kaip 5“ |  |  |
| 1.1.15 | Svoris: Ne daugiau kaip 35kg |  |  |
| 1.1.16 | Gabaritai: ne didesni kaip 600x400x660mm |  |  |
| 1.1.18 | Darbo temperatūra: ne siauresniame diapazone kaip nuo 0C …+50C |  |  |
| 1.1.19 | Komplektacija: - Kabelių bandymo stendas, - aukštos įtampos pajungimo kabelis su pajungimo gnybtais, - Prietaiso įžeminimo laidas, - iškrovimo lazda, - maitinimo laidas, - vartotojo instrukcija, - gamintojo kalibravimo sertifikatas |  |  |
| 1.1.20 | Garantija: ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |
| 1.1.21 | a) prietaisas turi būti paženklintas CE ženklu; b) prietaisas turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |

2 pirkimo objekto dalis – Transformatorių bandymo stendas, 1 vnt.

| - Transformatorių bandymo stendas, 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2.1 | Paskirtis: Skirtas transformatorių (1-fazės ir 3-fazių), variklių, generatorių bandymams. Prietaisas turi gebėti atlikti šiuos matavimus: apvijų varžos, transformacijos koeficiento, žadinimo srovės, fazės kampo, poliškumo ir demagnetizavimo matavimus |  |  |
| 1.2.2 | Ekranas: Ne mažesnis kaip 4,5“, ekrano raiška ne mažiau kaip 240x128 taškų |  |  |
| 1.2.3 | Stendas turi turėti ir turi būti valdomas iš prietaiso valdymo panelės |  |  |
| 1.2.4 | AC įtampos išėjimai: ne mažiau kaip 3 įtampos 40V, 10V ir 1V |  |  |
| 1.2.5 | DC srovės išėjimai: Ne mažiau kaip 2 poros Galimybė pasirinkti srovę pirmame išėjime: ne mažiau kaip 7 pasirenkamos testavimo srovių vertės: 2A, 1A, 500mA, 100mA, 50mA, 10mA, 5mA (fiksuotos). Galimybė pasirinkti srovę antrame išėjime: ne mažiau kaip 5 pasirenkamos testavimo srovių vertės 10A, 5A, 2A, 1A, 500mA (fiksuotos) |  |  |
| 1.2.6 | Transformacijos koeficiento matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0.8 ... 20000 prie 40V ir 10V AC įtampos; ne siauresnis kaip 0.8 ... 4000 prie 1 V AC įtampos. |  |  |
| 1.2.7 | Skyra: Ne mažiau kaip 5 skaitmenys |  |  |
| 1.2.8 | Transformatoriaus transformacijos koeficiento matavimo paklaida: Tipinė paklaida diapazone kai įtampa 40V AC: - Nuo 0.8 iki 999: ne didesnė kaip ±0.1% - Nuo 1 000 iki 3 999: ne didesnė kaip ±0.15% - Nuo 4 000 iki 14 999: ne didesnė kaip ±0.25% - Nuo 15 000 iki 20 000: ne didesnė kaip ±0.3% Tipinė paklaida diapazone kai įtampa 10V AC: - Nuo 0.8 iki 999: ne didesnė kaip ±0.2% - Nuo 1 000 iki 3 999: ne didesnė kaip ±0.2% - Nuo 4 000 iki 14 999: ne didesnė kaip ±0.25% - Nuo 15 000 iki 20 000: ne didesnė kaip ±0.3% Tipinė paklaida diapazone kai įtampa 1V AC: - Nuo 0.8 iki 999: ne didesnė kaip ±0.2% - Nuo 1 000 iki 4 000: ne didesnė kaip ±0.2% |  |  |
| 1.2.9 | Žadinimo srovės matavimo diapazonas: Ne siauresnis kaip 0...1A |  |  |
| 1.2.10 | Skyra: Ne blogesnė kaip 0,1mA |  |  |
| 1.2.11 | Tipinė žadinimo srovės matavimo paklaida: Ne didesnė kaip ±1% nuo nuskaitymo + 0.5mA |  |  |
| 1.2.12 | Fazės kampo matavimo diapazonas: Ne mažesnis kaip 0...360 |  |  |
| 1.2.13 | Skyra: Ne blogesnė kaip 0,01 |  |  |
| 1.2.14 | Tipinė fazės kampo matavimo paklaida: Ne didesnė kaip ±0.06º |  |  |
| 1.2.15 | Apvijų varžos matavimo diapazonas: Ne blogesnis kaip 1µΩ ... 3000Ω |  |  |
| 1.2.16 | Tipinė apvijų varžos matavimo paklaida: Ne didesnė kaip ±0.5% nuo nuskaitymo + 0.5% nuo visos skalės |  |  |
| 1.2.17 | Testavimo srovė: ne mažiau kaip 2A matuojant apvijos varžą aukštos įtampos pusėje; ne mažiau kaip 10A matuojant apvijos varžą žemos įtampos pusėje. |  |  |
| 1.2.18 | Turi būti automatinis iškrovimas po matavimo |  |  |
| 1.2.19 | Vidinė atmintis: Galimybė išsaugoti ne mažiau kaip 100 transformatorių, kiekvienam jų ne mažiau kaip po 30 matavimų |  |  |
| 1.2.20 | Turi būti Bluetooth sąsaja su kompiuteriu |  |  |
| 1.2.21 | Maitinimas: Iš Li-Ion įkraunamų akumuliatorių |  |  |
| 1.2.22 | Darbo temperatūra: Ne siauresniame diapazone kaip -20...+50C |  |  |
| 1.2.23 | Svoris: Ne daugiau kaip 2kg |  |  |
| 1.2.24 | Išmatavimai: Ne didesni kaip 200x320x60mm |  |  |
| 1.2.25 | Komplektacija: - Transformatorių bandymo stendas, - įžeminimo kabelis, - H tipo testavimo laidų komplektas 2m ilgio su gnybtais, - X tipo testavimo laidų komplektas 2m su gnybtais, - jungiamųjų laidų komplektas 2m ilgio, - programinė įranga, - maitinimo šaltinis, - akumuliatoriai, - instrukcija vartotojui, - lagaminas, - gamintojo kalibravimo sertifikatas. |  |  |
| 1.2.26 | Garantija: ne trumpiau kaip 3 metai |  |  |
| 1.2.27 | a) prietaisas turi būti paženklintas CE ženklu; b) prietaisas turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |

3 pirkimo objekto dalis – Trifazis relių tikrinimo stendas su programine įranga, 1 vnt.

| 3. Trifazis relių tikrinimo stendas su programine įranga, 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| 1.1 | Bendri reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Turi būti savidiagnostika kiekvieną kartą paleidžiant įrenginį |  |  |
|  | Visi srovės ir įtampos išėjimai turi būti visiškai apsaugoti nuo perkrovos, trumpojo jungimo ir perkaitimo bei apsaugoti nuo išorinių aukštos įtampos pereinamųjų signalų |  |  |
|  | Jei išėjimo įtampa yra didesnė nei 42 V, turi būti LED signalo indikacija. |  |  |
|  | Įvykus perkrovai ar klaidai, turi būti vaizdinė signalizacija, tačiau išėjimai neturi išsijungti. |  |  |
|  | Stiprintuvų, įėjimų ir išėjimų grupės turi būti galvaniškai atskirtos viena nuo kitos |  |  |
|  | Bandymo įrenginyje turi būti išmanusis ventiliatoriaus valdymas (t. y. sumažintas ventiliatoriaus aktyvumas, jei įrenginys veikia budėjimo režimu) |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas turi būti nuo 0 iki 50 °C |  |  |
|  | Prietaisas turi veikti nuo 5% iki 95% santykinės drėgmės ir nesikondensuoti |  |  |
|  | Prietaiso svoris neturi viršyti 14 kg |  |  |
|  | Nominali maitinimo įtampa turi būti nuo 100 iki 240 Vac esant 50 Hz dažniui |  |  |
|  | Įrenginys turi būti valdomas iš Windows ir Android operacines sistemas turinčių įrenginių. Prisijungimas prie įrenginio turi būti įmanomas per: - Du PoE Ethernet prievadai - USB - belaidis per Wi-Fi (jei įrenginyje nėra instaliuota WiFi prisijungimo įranga, įrenginys turi turėti A tipo USB prievadą, kad būtų galimybė įdėti Wi-Fi atmintuką) |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti įžeminimo jungtį. |  |  |
| 1.2 | Reikalavimai generatoriams |  |  |
| 1.2.1 | Bandymo įtaisas turi turėti įtampos ir srovės gnybtus tokius kaip 4 mm kištukus |  |  |
| 1.2.2 | Dažnio poslinkis neturi viršyti ±0,5ppm |  |  |
| 1.2.3 | Dažnio skiriamoji geba ne mažesnė kaip 5µHz |  |  |
| 1.2.4 | Fazių kampų diapazonas turi būti nuo -360° iki 360°, skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,001° |  |  |
| 1.2.5 | Turi turėti nepriklausomus srovės ir įtampos išėjimus |  |  |
| 1.3. | Reikalavimai generatoriams. Įtampos generatoriai |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti 3 įtampos išėjimus. Jie turi užtikrinti šias įtampos ir galios tiekimo konfigūracijas: |  |  |
| 1.3.1.1 | 3-fazių AC (L-N) įtampa išėjime: Ne mažiau kaip 3 x 0...300V; Tipinė galia išėjime: Ne mažiau kaip 3 x 100VA prie 100...300V įtampos. |  |  |
| 1.3.1.2 | 1-fazės AC (L-N) įtampa išėjime: Ne mažiau kaip 1 x 0...300V; Tipinė galia išėjime: 1 x 200 VA prie 100...300 V įtampos. |  |  |
| 1.3.1.3 | 1-fazės AC (L-L) įtampa išėjime: Ne mažiau kaip 1 x 0…600 V; Tipinė galia išėjime: 1 x 275 VA prie 200...600 V. |  |  |
| 1.3.1.3 | DC (L-N) įtampa išėjime: Ne mažiau kaip 4 x 0…±300 V; Tipinė galia išėjime: 1 x 420 W prie ±300V įtampos |  |  |
|  | Minimalūs įtampos tikslumo reikalavimai yra šie: Tipinė paklaida ne daugiau kaip ±0.03% nuo nuskaitymo + 0,01% nuo diapazono, kai diapazonas yra nuo 0 iki 300V. |  |  |
|  | Bendras tipinis harmoninis iškraipymas (THD+N) ne didesnis kaip 0,015 % |  |  |
|  | Įtampiniai išėjimai turi turėti du diapazonus: nuo 0 iki 150V ir nuo 0 iki 300V |  |  |
|  | Skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 5mV diapazone 0...150V ir 10 mV diapazone 0...300V |  |  |
| 1.4 | Reikalavimai generatoriams. Srovės generatoriai |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti 3 srovinius išėjimus. Jie turi užtikrinti šios srovės ir galios tiekimo konfigūracijas: |  |  |
| 1.4.1.1 | 3-fazių AC (L-N) srovė išėjime: ne mažiau kaip 3 x 0...32A: Tipinė galia išėjime: ne mažesnė kaip 3 x 430VA prie 25 A srovės. |  |  |
| 1.4.1.2 | 1-fazės AC (L-L) srovė išėjime: ne mažiau kaip 1 x 0...32A, Tipinė galia išėjime: ne mažesnė kaip 1 x 870VA prie 25A. |  |  |
| 1.4.1.3 | DC (LL-LN) srovė išėjime: ne mažiau kaip 1 x 0 ... ±90A Tipinė galia išėjime: ne mažiau kaip 1 x 700W prie ±40A |  |  |
|  | Minimalūs srovės tikslumo reikalavimai yra šie: Tipinė paklaida ne daugiau kaip ±0.05% nuo nuskaitymo + 0.02% nuo diapazono. |  |  |
|  | Bendras tipinis harmoninis iškraipymas (THD+N) ne didesnis kaip ±0,05 % |  |  |
|  | Skiriamoji geba turi būti ne blogiau kaip 1mA |  |  |
| 1.5 | Pagalbinis nuolatinės srovės maitinimas |  |  |
| 1.5.1 | Pagalbinis nuolatinės srovės maitinimas turi būti ne mažiau 50 W galios su šiais įtampos diapazonais: Ne mažiau kaip 0...264 VDC (Imaks. 0,2 A) Ne mažiau kaip 0...132 VDC (Imaks. 0,4 A) Ne mažiau kaip 0...66 VDC (Imaks. 0,8 A) |  |  |
| 1.5.2 | Pagalbinio nuolatinės srovės šaltinio tipinė paklaida ne didesnė kaip 2%. |  |  |
| 1.6 | Binariniai įėjimai |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 6 daugiafunkciniai binariniai / analoginiai įėjimai |  |  |
|  | Įėjimo charakteristikos 0...±300Vdc arba sausas kontaktas (be potencialo) |  |  |
|  | Įtampos diapazonai įėjime turi būti ne mažiau kaip du: - ne mažiau kaip 0...20V - ne mažiau kaip 0...300V |  |  |
|  | Skiriamoji geba: ne mažesnė kaip 50mV diapazone nuo 0 iki 20V; ne mažesnė kaip 500 mV diapazone nuo 20 iki 300 V. |  |  |
|  | Skenavimo dažnis ne mažiau kaip 10kHz su laiko skiriamąja geba ne mažesnė kaip 100µs |  |  |
|  | Maks. matavimo laikas: begalinis |  |  |
|  | Mažiausiai 3 galvaniškai izoliuotos įėjimų grupės |  |  |
| 1.7 | Binariniai išėjimai |  |  |
| 1.7.1 | Ne mažiau kaip 4 reliniai kontaktai, valdomi programine įranga |  |  |
| 1.7.2 | Binariniai išėjimai turi turėti Vmax kintamos srovės pertraukimo galią: Imax: 8 A / Pmax: 2000 VA prie 300V AC |  |  |
| 1.8 | Atnaujinimo galimybė |  |  |
| 1.8.1 | Aparatūrinė dalis turi turėti galimybę atnaujinamui į pažangesnį testavimo rinkinį, kurį galima valdyti naudojant kompiuterio programinę įrangą. |  |  |
| 1.9 | Sertifikatai |  |  |
| 1.9.1 | Tiekėjas arba gamintojas turi turėti galiojantį ISO 9001 sertifikatą arba lygiavertį kokybės vadybos sistemos įrodymą (pvz., kokybės valdymo priemonių, procedūrų aprašus), patvirtinantį kokybės vadybos sistemos taikymą gaminant siūlomą įrangą. |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 1.9.2 | Bandymų sistema turi būti sukurta pagal tarptautinius IEC standartus: IEC/EN 61326, IEC/EN 61000, IEC/EN 61010, IEC/EN 60068 |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 1.9.3 | TÜV-GS, TÜV NRTL sertifikatai yra būtini |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 1.9.4 | a) prietaisas turi būti paženklintas CE ženklu; b) prietaisas turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 1.10 | Saugos standartai ir elektromagnetinis suderinamumas |  |  |
| 1.10.1 | Gaminys turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyvą 2004/108/EB (atitinka CE). |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 1.10.2 | Gaminys turi atitikti žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB (atitinka CE). |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 1.11 | Į standartinį komplektą turi būti įtraukti šie priedai: |  |  |
|  | Ethernet kabelis RJ45 (1,5 m ilgio) |  |  |
|  | 12vnt x 2m ilgio matavimo laidų su 4 mm apsauginiais antgaliais abiejuose galuose. |  |  |
|  | 12vnt x 5cm ilgio lanksčių matavimo laidų adapterių su ištraukiama rankove viename gale. |  |  |
|  | 12vnt lanksčių terminalų adapterių |  |  |
|  | Minkštas nešiojimo krepšys |  |  |
| 1.12 | Programinė įranga turi būti pritaikyta: |  |  |
|  | Relių suveikimo ir grįžimo matavimams |  |  |
|  | Apsauginių relių suveikimo laikų matavimams |  |  |
|  | Maksimalios srovės apsaugų charakteristikų matavimams su grafiniu atvaizdavimu |  |  |
|  | Kiekvieno analoginio išėjimo individualiam valdymui (fazės kampo, dažnio ir amplitudės keitimui) |  |  |
| 1.13 | Papildomi reikalavimai gamintojui |  |  |
|  | Gamintojas turi turėti visą parą veikiančią telefono karštąją liniją (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę) techninei pagalbai gauti |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
|  | Gamintojas turi teikti pagalbą el. paštu su garantuotu 24 valandų atsakymo laiku (per darbo valandas) |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
|  | Garantija ne mažiau kaip 2 metai |  |  |

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma lygiaverčiu dokumentu, jei techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.

Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų pateikti nereikalaujama arba jei tam tikros reikšmės nėra garantuojamos gamintojo (pvz. šią informaciją gali pasitikrinti pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų ar pan.).

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.