Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – sinchroninis terminis analizatorius (STA) (toliau – prekė) bei su preke susijusios paslaugos.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 3, Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

# 1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Sinchroninis terminis analizatorius (STA) | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 8 |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.5.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekė turi būti pristatoma nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

# 2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Objekto pavadinimas: Sinchroninis terminis analizatorius (STA) |  |  |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Pateikti siūlomo įrenginio gamintojo pavadinimą, modelio numerį/kodą (jeigu toks yra) |  |
|  | Paskirtis* | Skirtas mėginių terminei analizei termogravimetrijos (TG), diferencinės skenuojančios kalorimetrijos (DSC) ir diferencinės termines analizės (DTA) metodais. | Tiekėjui informacijos pildyti nereikia |
|  | Komplektacija | Prekė privalo turėti visas įrenginio eksploatacijai reikalingas dalis bei priedus (privalo būti STA, vakuumo siurblys, programinė įranga, bandinių laikikliai, dujų srauto kontroleriai). |  |
|  | Prietaiso konstrukcija | Turi būti vertikali svarstyklių ir krosnies konstrukcija, kai tiriamoji medžiaga dedama ant mėginio laikiklio |  |
|  | Analizės metodai | Įranga privalo užtikrinti sinchroninės termogravimetrinės analizės (TG) ir diferencinės skenuojančios kalorimetrijos (DSC) atlikimą vienu metu tam pačiam mėginiui. |  |
|  | Mėginio temperatūros diapazonas | Nuo kambario temperatūros iki ne mažiau 1600℃ |  |
|  | Temperatūros matavimo raiška | Ne daugiau kaip 0,001 K |  |
|  | Krosnies kėlimo mechanizmas | Turi būti motorizuotas |  |
|  | Krosnies kaitinimo elementai | Silicio karbido (SiC) lydinio kaitinimo elementai arba lygiaverčiai |  |
|  | Temperatūros kėlimo greitis | Turi būti užtikrintas temperatūros kėlimo greitis ne didesnis kaip 0,001 K/min žemutinėje riboje ir ne mažesnįs kaip 50 K/min aukštutinėje riboje |  |
|  | Temperatūros tikslumas | Ne daugiau kaip ±0.3℃ |  |
|  | Svarstyklių sistema | Svarstyklių sistema privalo būti skaitmeninė, su elektronine mėginio masės kompensacija |  |
|  | Svarstyklių matavimo ruožas | Privalomas ne mažiau kaip 30 g |  |
|  | Masės matavimo raiška | Ne daugiau kaip 0,1μg visame masės matavimo diapazone |  |
|  | Svarstyklių stabilumas | Ne daugiau kaip 0,1μg/h |  |
|  | Mėginio laikiklio konstrukcija | Prekė turi būti komplektuojama su dviem atskirais mėginių laikikliais: - TG-DSC laikikliu su Cp nustatymu ir S tipo termopora; - TG-DTA laikikliu su S tipo termopora. Abu laikikliai turi būti lengvai pakeičiami vartotojo, nenaudojant jokių papildomų įrankių |  |

|  | Informacijos išvestis/prietaiso valdymas | Turi būti: 1. Integruotas ekranas, skirtas: - matavimo duomenų kreivės atvaizdavimui; - dujų srauto indikacijai; - temperatūros verčių rodymui; - laiko rodmenų rodymui. 2. Analizės paleidimas ir stabdymas turi būti atliekamas per lietimui jautrų ekraną |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šviesinė indikacija | Turi būti šviesinė indikacija, skirta matavimo režimo, kaitinimo/aušinimo režimo ir avarinio režimo (klaidų ar pavojingų situacijų) atvaizdavimui. |  |
|  | Sistemos pasiekiamas vakuumas | Ne daugiau kaip 10-2 mbar |  |
|  | Dujų srauto kontrolė | 1. Turi būti elektroniniai dujų masės srauto kontroleriai: - ne mažiau 1 vnt. apsauginėms dujoms; - ne mažiau 2 vnt. prapūtimo dujoms. 2. Kontrolerių srauto kontrolė ne mažiau 250 mL/min, skiriamoji geba ne daugiau 1 mL/min |  |
|  | Mėginio matavimo aplinka | Turi būti galimybė analizuoti mėginius: inertinėse dujose, oksiduojančioje aplinkoje, vakuume, statinėmis arba dinaminėmis sąlygomis. |  |
|  | Kalibraciniai rinkiniai | Turi būti kalibraciniai rinkiniai entalpijos ir temperatūros verčių kalibracijai, rinkinio sudėtis iš ne mažiau kaip 6 skirtingų medžiagų. |  |
|  | Mėginiai cp kalibracijai | Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. skirtingo storio safyro diskeliai Cp kalibracijai, kartu su jų grynumo sertifikatais |  |
|  | Tigliai* | Turi būti tigliai: 1. Ne mažiau kaip 12 vnt. mėginių tiglių su dangteliais, kurių tūris ne mažesnis kaip 80 μL, pagamintų iš Al₂O₃, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,7%. 2. Ne mažiau kaip 100 vnt. mėginių tiglių, kurių tūris ne mažesnis kaip 0,3 mL, pagamintų iš Al₂O₃, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,7%. 3. Ne mažiau kaip 8 vnt. mėginių tiglių, kurių tūris ne mažesnis kaip 80 μL, pagamintų iš Pt/Rh lydinio. |  |
|  | Programinė įranga | Turi būti programinė įranga sistemos valdymui, duomenų surinkimui, apdorojimui bei analizei su galiojančia licencija, leidžiančia ją naudoti neribotą laiką be papildomų mokesčių |  |
|  | Programinės įrangos galimybės | - Suderinama su „Windows 11“ operacine sistema arba lygiaverte; - Automatinis TGA kreivių terminių efektų įvertinimas (masės pokytis, DTG įvertinimas, liekamoji masė); - Automatinis DSC kreivių terminių efektų aptikimas ir įvertinimas (stiklėjimo virsmai, lydymosi ir kristalizacijos smailės, kietėjimo efektai, masės pokytis); - Šiluminės talpos (Cp) nustatymo programinė įranga; - Duomenų bazėje saugoma matavimo kreivių identifikacija ir klasifikacija (duomenų bazėje turi būti įrašai apie DSC, DSC cp, TGA signalų tipus); - Duomenų bazė turi turėti polimerų klasės ir neorganinių medžiagų įrašus, - Automatinis oksidacijos pradžios aptikimas; - Privalomi iš anksto sukonfigūruoti matavimo metodai, apimantys įvairias temperatūros programas pritaikytas kalibraciniams rinkiniams; - Privaloma galimybė vartotojui kurti naujus matavimo metodus; - Privaloma galimybė keisti vykstančios programos parametrus; - Ciklinis programavimas su temperatūros segmentų įterpimu, ištrynimu ir pridėjimu; - Privaloma programos ciklinio programavimo galimybė kurio metu galima įterpti, ištrinti, panaikinti temperatūrinio režimo segmentus; - Privaloma grafinės informacijos eksportavimo galimybė į įprastus formatus, tokius kaip PNG, JPG arba PDF; - Privalomas duomenų eksportavimas į „Excel®“ suderinamą CSV formatą; - Privalomas papildomas programinės įrangos paketas TGA duomenų kinetinei analizei naudojant Arrhenius, Friedman, Ozawa-Flynn Wall metodus, vieno žingsnio reakcijoms su keliais reakcijų tipais. Kartu su šiais tradiciniais metodais turi būti galimybė atlikti kelių žingsnių reakcijų analizę naudojant netiesinę matematiką. |  |
|  | Saugos reikalavimai | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu ir pristatoma kartu su atitikties deklaracija, patvirtinančia atitikimą ES saugos direktyvoms. |  |
|  | Instaliacija* | Privalo būti atlikta sinchroninio terminio analizatoriaus (STA) instaliacija, veiksmingumo patikrinimas bei pademonstruotas Pirkėjui sistemos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Prekės pristatymo dienos. | Tiekėjui informacijos pildyti nereikia |
|  | Mokymai* | Po instaliacijos, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų būtina pravesti ne trumpesnius nei 2 darbo dienų Pirkėjo personalo apmokymus darbui su įranga. Apmokymai turi būti pravesti 3 (trims) Pirkėjo darbuotojams, Pirkėjo patalpose, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius. | Tiekėjui informacijos pildyti nereikia |
|  | Garantija* | Sistemai ne trumpesnė kaip 1 metų garantija po instaliacijos. |  |
|  | Garantinė priežiūra | Garantinio laikotarpio metu tiekėjas turi reaguoti į gedimus per 5 darbo dienas. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus*, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymus arba internetinę nuorodą į gamintojo psl.), su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta užpildant techninės specifikacijos 2 lentelės 4 stulpelį

# „Reikalaujamos reikšmės atitikimas".

Pasiūlymo vertinimo metu kilus abejonių dėl siūlomos Prekės atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o Tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-

508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 4.4.4.1 papunktis.

# 3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.