3 pirkimo dalis. Transportavimo vėžimėlis

| Eil. Nr | Parametras | Parametro aprašymas | Siūloma parametro reikšmė, būtina pilnai ir aiškiai įrašyti visus parametrus ir reikšmes (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Transportinio vežimėlio paskirtis | Padidinto manevringumo, tinkantis pacientų apžiūrai, transportavimui ir procedūroms pusiau sėdimoje bei gulimoje padėtyje. |  |
|  | Rėmas | 1. Metalinis, padengtas epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu su antibakteriniais priedais. 2.Su apsaugomis (“bamperiais”): a)kampinėmis (visuose keturiuose kampuose), disko formos; b)išilginėmis, per abu vežimėlio šonus 3. Rėmas apačioje uždengtas plastiko gaubtais, lengvesniam valymui |  |
|  | Deguonies baliono laikiklis | 1. Horizontalus, integruotas plastikiniame važiuoklės gaubte |  |
|  | Važiuoklė | 1. Su keturiais pagrindiniais manevruojamais, 210 mm ± 10 mm skersmens ratukais; 2. Su centriniu (penktu, įmontuotu važiuoklės centre) ratuku, užtikrinančiu funkcinės lovos - vežimėlio manevringumą bei važiavimo tiesiai stabilumą. 3. Su centriniu, trijų pozicijų stabdžiu: visi ratukai laisvai sukasi apie savo ašį, nestabdomi. vienas ratukas fiksuotas važiavimui tiesiai. įjungta centrinė stabdžių sistema (visi ratukai stabdomi). 4. Stabdžių valdymo svirtys visuose vežimėlio kampuose, sumontuotos virš ratukų. |  |
|  | Valdymo būdas | 1. Aukštis, trendelenburgo ir atv.trendelenburgo pozicijos reguliuojamos hidraulinių kolonų pagalba. 2. Aukščio reguliavimo ribos: 570-900 mm (ne siauresnės už nurodytas). 3. Valdymas atliekamas spaudžiant kojinius pedalus, įrengtus abiejuose vežimėlio šonuose. |  |
|  | Čiužinio platforma | 1.Dviejų dalių. 2.Pagaminta iš HPL plastiko kompozito plokščių arba analogiškų, laidžių rentgeno spinduliams. 3. Išmatavimai: ne mažiau 1900x650 mm |  |
|  | Vežimėlio stūmimo rankenos | 1.Sumontuotos kojūgalyje ir galvūgalyje. 2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno rėmo su patogiomis stūmimo/traukimo rankenomis abiejuose galuose. 3. Vežimėlio galai lengvai nuimami/uždedami, su fiksatoriumi nuo atsitiktinio ištraukimo. 4. Stūmimo rankena kojų dalyje turi integruotą, atverčiamą laikiklį monitoriaus/kardiografo laikiklį bei dėklą dokumentams |  |
|  | Apsauginiai šoniniai rėmai | 1.Metaliniai; 2.Pakeliami į galvūgalio pusę. 3.Nulenkimo mechanizmas patogus naudoti ir nepasiekiamas pacientui. 4.Pakelto apsauginio rėmo aukštis (matuojant nuo čiužinio pagrindo) 390 mm ± 10 mm. |  |
|  | Čiužinys | 1.Čiužinio išmatavimai (ilgis ir plotis) turi atitikti siūlomo vežimėlio čiužinio platformos išmatavimus. 2.Pagrindas su fiksatoriais- stabiliai ir tvirtai fiksuoja čiužinį prie vežimėlio čiužinio platformos. 3.Čiužinio užvalkalas: plaunamas; antistatinis; atsparus vandeniui laidus orui. 4. Čiužinio storis 8cm ± 1cm. |  |
| 10. | Saugus darbinis apkrovimas | > 300 kg |  |
| 11. | Svoris be priedų | ≤130 kg |  |
| 12. | Išoriniai matmenys, (ilgis x plotis) | ≤ (2100x850 cm) mm |  |
| 13. | Nugaros dalies pasikėlimo kampas | Ne mažiau 70° |  |
| 14. | Trendelenburgo/Atv. Trendelenburgo padėties reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip +15°/- 15° |  |
| 15. | Įskaičiuoti priedai | Teleskopinis, ne mažiau 2 kablių infuzinis stovas Atlenkiama monitoriaus/dokumentų lentynėlė, tvirtinama ant vežimėlio galo. Dokumentų laikiklis. |  |
| 16. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją). |  |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; |  |