4 pirkimo dalis. Paciento transportavimo vežimėlis su motorizuota pavara

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė, būtina pilnai ir aiškiai įrašyti visus parametrus ir reikšmes (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paciento transportavimo vežimėlis su motorizuota pavara | (Įrašyti) |  |
| 1 | Tipas | Paciento transportavimo vežimėlis su motorizuota pavara su galimybe naudoti ir rankinį režimą |  |
| 2 | Paskirtis | Vežimėlis padidinto manevringumo, tinkantis pacientų transportavimui pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse |  |
| 3 | Važiuoklė | Keturi pagrindiniai manevruojantys, ≥ 20 cm skersmens ratukai ir pakeliamu/nuleidžiamu centriniu (įmontuotu važiuoklės centre) fiksuotos sukimosi krypties ratuku |  |
| 4 | Centrinė stabdžių sistema | Metaliniai stabdžiai, valdoma iš dvejų vežimėlio pusių |  |
| 5 | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | 1. Aukščio reguliavimas 58-85 cm ribose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) 2. Aukščio reguliavimas atliekamas pedalais iš dviejų vežimėlio pusių |  |
| 6 | Nugarinės dalies reguliavimas | Pakėlimo kampo reguliavimas 0-90° ribose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) |  |
| 7 | Kojų dalies reguliavimas | Pakėlimo kampo reguliavimas 0-40°ribose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) |  |
| 8 | Šoniniai ranktūriai | - Nulenkti šoniniai ranktūriai neišsikiša iš vėžimėlio kraštų - Ranktūrių ilgis 150 cm ± 3 cm |  |
| 9 | Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas, ne mažiau | ±15° |  |
| 10 | Vežimėlio išoriniai matmenys: | Ilgis: 217 cm ± 3 cm Plotis (kai ranktūriai pakeltoje padėtyje): 95 ± 3 cm Plotis (kai ranktūriai nuleistoje padėtyje): 76 ± 3 cm |  |
| 11 | Maksimali leistina apkrova | Ne mažiau 300 kg |  |
| 12 | Integruoti bamperiai | Būtina |  |
| 13 | Integruota perkėlimo lenta | Būtina |  |
| 14 | Integruotas universalus dėklas | Būtina |  |
| 15 | Įmontuotas infuzinių skysčių laikiklis | Būtina |  |
| 16 | Fiksacijos diržai krūtinės srityje | Būtini |  |
| 17 | Vieno pedalo pagalba gali būti atskirai nuleidžiamas galvūgalis ir kojūgalis | Būtina |  |
| 18 | Paciento transportavimo vežimėlis gali būti naudojamas kaip atsistatymo kėdė | Būtina |  |
| 19 | Vežimėlio čiužinys | 1. Danga atspari cheminiams valikliams 2. Čiužinio storis ne mažiau 100 mm 3. Plotis 80±5 cm, ilgis 190±5 cm 4. Galimybė nuimti čiužinio dangą. 5. Prie pagrindo tvirtinamas lipniomis juostelėmis |  |
| 20 | Motorizuotos pavaros pasirengimo darbui būsena yra atvaizduojama spalviškai LED lemputėmis | Būtina |  |
| 21 | Motorizuota pavara aktyvuojama paspaudus bent vieną rankeną ir jungiklį | Būtina |  |
| 22 | Motorizuotos pavaros greitis prisitaiko proporcingai stūmimo/traukimo jėgai | Būtina |  |
| 23 | Motorizuota pavara nustoja veikti, kuomet atleidžiamos abi rankenos ir jungikliai | Būtina |  |
| 24 | Maksimalus vežimėlio su motorizuota pavara judėjimo greitis | Ne mažiau kaip 7 km/h |  |
| 25 | Maksimali įkalnė, į kurią gali būti transportuojamas maksimalia leistina apkrova apkrautas vežimėlis | Ne mažiau 10 % |  |
| 26 | Pilnai iškrautos baterijos pilno įkrovimo laikas | Ne ilgiau kaip 8 valandos |  |
| 27 | Darbo laikas su pilnai įkrauta baterija | Ne mažiau kaip 8 valandos |  |
| 28 | LED ar lygiavertė indikacija apie baterijų įkrovimą | Būtina |  |
| 29 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |
| 30 | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
| 31 | Instaliavimas | Pateikti gamintojo įgaliojimą ir bent vieno inžinieriaus apmokymo sertifikatą atlikti įrangos instaliavimo bei remonto darbus Lietuvoje |  |
| 32 | Prietaiso naudojimo vadovas | Lietuvių kalba, pristatomas kartu su prekėmis |  |