5 pirkimo dalis. Pacientų transportavimo kėdė

| Eil.Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė, būtina pilnai ir aiškiai įrašyti visus parametrus ir reikšmes (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Paskirtis | Kėdė, skirta paciento transportavimui |  |
| 2. | Rėmas | Pagamintas iš plieno, nudažyto milteliniu būdu |  |
| 3. | Maksimalus paciento svoris | 225 kg± 5 kg |  |
| 4. | Kėdės matmenys | - Ilgis: 100 cm ± 3 cm - Plotis: 70 ± 3 cm c) Aukštis: (be intraveninių skysci4 stovo): 115 ± 3 cm |  |
| 5. | Kėdės sėdimoji dalis | - Sėdimosios dalies plotis: 52 cm± 3 cm Sėdimosios dalies aukštis (matuojant nuo grindų): 53 cm± 3cm |  |
| 6. | Ranktūriai | Su galimybe atlenkti į statmeną padėtj |  |
| 7. | Ergonomiškos stūmimo rankenos nugarinėje kėdės dalyje | - Rankenų siaurėjant į viršų plotis diapazone (40 cm - 50 cm)± 3 cm, leidžiančios išlaikyti rankas sulenktas 90° laipsnių kampu - Rankenos vertikalioje pozicijoje, tinkamos bet kokio ūgio personalo valdymui c)Rankenų aukštis nuo grindų diapazone (90 cm -115 cm)± 3cm |  |
| 9. | Centrinis stabdis | Įjungiamas vienu paspaudimu |  |
| 10. | Pėdų atramos | Atsilenkia į vertikalią padėtj, kai pacientas nukelia kojas nuo atramų |  |
| 11. | Pėdų atramų laikiklis | Nusisuka į šoną, kad netrukdytų pacientui atsisėdimo metu |  |
| 12. | Kėdes plovimas ir valymas | Gali būti plaunama aukšto slėgio vandens srove ir valoma dezinfekcinėmis priemonėmis |  |
| 13. | Kėdės ratai | Grindų netepantys ratukai |  |
| 14. | Galiniai ratai | Ratų diametras ne mažiau 30 cm |  |
| 15. | Papildomi galiniai ratukai | Būtina |  |
| 16. | Priekiniai ratai | Manevringumui ir stabilumui užtikrinti, atstumas tarp priekinių ratų turi būti didesnis už atstumą tarp galinių ratų. Ratų diametras ne mažiau 12 cm, su galimybe suktis aplink savo ašį 360° kampu |  |
| 17. | Dėklas, dokumentams, paciento istorijai susidėti | Būtina |  |
| 18. | Kojų (blauzdų) atrama | Būtina, su galimybe nulenkti po sėdimąja dalimi |  |
| 19. | Infuzinių skysčių stovas | Būtina, maksimali apkrova ne mažiau 2,5 kg |  |
| 20. | Deguonies baliono laikiklis | Būtina |  |
| 21. | Garantinis laikotarpis, aptarnavimas | Ne mažiau kaip 36 mėnesių |  |
| 22. | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |
| 23. | Instaliavimas | Pateikti gamintojo įgaliojimą ir bent vieno inžinieriaus apmokymo sertifikatą atlikti įrangos instaliavimą Lietuvoje |  |
| 24. | Įrenginio naudojimo vadovas | Lietuvių ir anglų kalba, pristatomas kartu su prekėmis |  |