TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – nanodalelių formulavimo sistema (toliau – prekė).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Nanodalelių formulavimo sistema | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 60 k. d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tiksli ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekė turi būti pristatyta pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| NANODALELIŲ FORMULAVIMO SISTEMA |  |  |  |
| 1. | Paskirtis* | Prietaisas skirtas tinkamam lipidų formuliavimo (enkapsuliavimo) paieškoms nanomedicinoje dirbant su su mažais, mikrolitrus siekiančiais tūriais ir leidžiant generuoti lipidines nanodaleles. |  |
| 2. | Formuliavimo tūris | Ne siauresnio diapazono kaip nuo 25 iki 250 µl |  |
| 3. | Kasetė | Formuliavimas turi vykti specialioje vienkartinio panaudojimo mikrofluidinėje kameroje |  |
| 4. | Medžiagos | Sistema geba dirbti su ne mažiau, kaip šių tipų medžiagomis: • Vandeninės fazės – nukleino rūgšties tirpalas preparato buferyje; • Organinės fazės – lipidų tirpalas organiniame tirpiklyje • skiedimo buferis |  |
| 5. | Formuliavimo technologija | Oro slėgiu grįstas mechanizamas arba analogiškas |  |
| 6. | Spaudimo (ang. „pressurization“) pasirinkimas | Ne mažiau, kaip 10 skirtingų slėgio lygių pasirinkimas, lemiantis galutinio produkto tūrį. |  |
| 7. | Skiedimas | Prietaisas, kaip vieną iš žingsnių pasirinkimų procese, privalo gebėti atlikti skiedimą santykiu 1:1 |  |
| 8. | Duomenų atvaizdavimas | Būtinas funkcionalumas - ekrane atvaizduojami slėgio duomenys proceso metu (vaizduojamas slėgio pokytis grafiškai) |  |
| 9. | Slėgio testas | Būtinas funkcionalumas - slėgio testas įvertinimui ar prietaise esanti oro pompa veikia tinkamai. |  |
| 10. | Svoris | Prietaiso svoris ne didesnis nei 5 kg |  |
| 11. | Matmenys (PxGxA) | Ne didesni nei 20x20x25 cm |  |
| 12. | Prietaiso konfigūracija* | Su prietaisu turi būti pateiktos suderinamos mikrofludinės kasetės lipidų formuliavimo atlikimui, ne mažiau kaip 80 vnt. |  |
| 13. | Prietaiso instaliavimas ir mokymai* | Turi būti atlikti prietaiso instaliavimo darbai bei ne mažiau kaip 2 darbuotojų apmokymai |  |
| 14. | Garantija* | Ne trumpesnė nei 24 mėnesių |  |
| 15. | Sertifikavimas | Prietaisas turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Tiekėjas privalo būti tiesiogiai įgaliotas gamintojo parduoti ir aptarnauti siūlomą prietaisą arba visą gamintojo asortimentą. Pateikti įrodantį dokumentą. |  |
| 16. | Priežiūra | Tiekėjas turi būti siūlomo prietaiso gamintojas arba turi būti tiesiogiai įgaliotas prietaiso gamintojo parduoti ir aptarnauti siūlomą prietaisą. |  |

Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. ir (arba) kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | Dokumentų pateikti kartu su pasiūlymu nereikalaujama. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.