Techninė specifikacija

Pirkimo dalis Nr.1.  Apvalių lygių krūties implantų specifikacijos (105 – 475 ml dydžio)

| Eil. nr. | Specifikacijos parametrai | Reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Implanto forma | Apvalūs implantai |
| 2. | Implanto paviršius | Lygios tekstūros silikono paviršius Ne mažiau kaip 3 sluoksniai |
| 3. | Implanto užpildas | 100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu. |
| 4. | Implanto tūris | Intervalas nuo 105 cc (ml) iki 475 cc (ml) |
| 5. | Implanto bazės plotis (skersmuo) | Implanto pločio (skersmens) intervalas nuo 8,5 iki 14,5 cm |
| 6. | Implanto projekcija | Implanto projekcijos intervalas 2,2 cm iki 5,8 cm |
| 7. | Implanto žymės | Apvalios formos implantams netaikoma |
| 8. | Klinikiniai tyrimai | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą |
| 9. | CE sertifikatas | Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją |
| 10. | Pageidaujamas kiekis | 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) vienetų. |

Pirkimo dalis Nr.2  Apvalių lygių krūties implantų specifikacijos (500 – 825 ml dydžio)

| Eil. nr. | Specifikacijos parametrai | Reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Implanto forma | Apvalūs implantai |
| 2. | Implanto paviršius | Lygios tekstūros silikono paviršius Ne mažiau kaip 3 sluoksniai |
| 3. | Implanto užpildas | 100 proc. Užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu. |
| 4. | Implanto tūris | Intervalas nuo 500 cc (ml) iki 825 cc (ml) |
| 5. | Implanto bazės plotis (skersmuo) | Implanto pločio (skersmens) intervalas nuo 12 iki 18,2 cm |
| 6. | Implanto projekcija | Implanto projekcijos intervalas 3,5 cm iki 7,2 cm |
| 7. | Implanto žymės | Apvalios formos implantams netaikoma |
| 8. | Klinikiniai tyrimai | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą |
| 9. | CE sertifikatas | Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją |
| 10. | Pageidaujamas kiekis | 30 (trisdešimt) vienetų. |

Pirkimo dalis Nr.3   Anatominių (lašo formos) nelygiu paviršiumi (poliuretaninių) krūties implantų specifikacijos (110 – 890 ml dydžio)

| Eil. nr. | Specifikacijos parametrai | Reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Implanto forma | Anatominiai (lašo formos) implantai |
| 2. | Implanto paviršius | Medicininės paskirties poliuretano putų paviršius |
| 3. | Implanto užpildas | 100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu. |
| 4. | Implanto tūris | Intervalas nuo 110 cc (ml) iki 890 cc (ml) |
| 5. | Implanto bazės plotis | Implanto bazės pločio intervalas nuo 8,5 iki 15,5 cm |
| 6 | Implanto bazės aukštis | Implanto bazės aukščio intervalas nuo 7,6 iki 15,7 cm |
| 7. | Implanto projekcija | Implanto projekcijos intervalas 3,2 cm iki 7,5 cm |
| 8. | Implanto žymės | Implanto padėtį patvirtinančios, apčiuopiamos ir ultragarsu matomos žymės |
| 9. | Klinikiniai tyrimai | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą |
| 10. | CE sertifikatas | Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją |
| 11. | Pageidaujamas kiekis | 50 (penkiasdešimt) vienetų. |

Pirkimo dalis Nr.4.   Anatominių (lašo formos) krūties implantų specifikacijos

| Eil. nr. | Specifikacijos parametrai | Reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Implanto forma | Anatomiai (lašo formos) implantai |
| 2. | Implanto paviršius | Nelygios tekstūros silikono elastomero paviršius. Ne mažiau kaip 3 sluoksniai. Nelygumų aukščio intervalas ne didesnis nei nuo 5 iki 100 µm. Nelygumų skersmens intervalas ne didesnis nei nuo 5 iki 150 µm. |
| 3. | Implanto užpildas | 100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu. |
| 4. | Implanto tūris | Intervalas nuo 105 cc (ml) iki 775 cc (ml) |
| 5. | Implanto bazės plotis | Implanto bazės pločio intervalas nuo 9,0 iki 17,0 cm |
| 6. | Implanto bazės aukštis | Implanto bazės aukščio intervalas nuo 8,0 iki 17,0 cm |
| 7. | Implanto projekcija | Implanto projekcijos intervalas nuo 3,0 cm iki 7,8 cm |
| 8. | Implanto žymės | Implanto padėtį patvirtinančios, apčiuopiamos ir ultragarsu matomos žymės |
| 9. | Klinikiniai tyrimai | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą |
| 10. | CE sertifikatas | Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją |
| 11. | Pageidaujamas kiekis | 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) vienetų. |

Pirkimo dalis Nr.5.   Krūties audinių plėtiklių specifikacijos

| Eil. nr. | Specifikacijos parametrai | Reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plėtiklio forma | Anatominė (lašo formos) |
| 2. | Plėtiklio paviršius | Nelygios tekstūros silikono elastomero paviršius. |
| 3. | Plėtiklio užpildas | 100 proc. Užpildomas nepirogeniniu, izotoniniu fiziologiniu tirpalu |
| 4. | Plėtiklio tūris | Intervalas nuo 200 cc (ml) iki 800 cc (ml) |
| 5. | Plėtiklio bazės plotis | Implanto bazės pločio intervalas nuo 10,0 iki 16,0 cm |
| 6. | Plėtiklio bazės aukštis | Implanto bazės aukščio intervalas nuo 9,0 iki 17,0 cm |
| 7. | Plėtiklio projekcija | Implanto projekcijos intervalas nuo 5,0 cm iki 7,4 cm |
| 8. | Plėtiklio fiksavimas | Yra pritvirtinti silikoniniai lopeliai plėtiklio fiksavimui tinkamoje padėtyje. |
| 9. | Plėtiklio užpildymo portas | Integruotas fiziologinio tirpalo suleidimo savaime užsisandarinantis portas |
| 10. | Klinikiniai tyrimai | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų plėtiklių saugumą |
| 11. | CE sertifikatas | Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją |
| 12. | Pageidaujamas kiekis | 50 (penkiasdešimt) vienetų. |