Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Pirkimo objektas – Klimatinė kamera (1 komplektas) (toliau – Prietaisas). Prietaisas skirtas įvairių medžiagų matmenų stabilumui nustatyti.

- Tiekėjo pristatomas Prietaisas turi būti gamykliškai naujas „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Prietaisas turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: Prietaiso pristatymas, montavimas, pajungimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų.

- Klimatinė kamera turi būti kalibruota akredituotos kalibravimo įstaigos įrangos eksploatavimo vietoje. Kalibravimo kaštai turi būti įvertinti į pasiūlymo kainą. Kalibravimo taškų skaičius: temperatūra – ne mažiau kaip 5 kalibravimo taškai, drėgnis – ne mažiau kaip 3 kalibravimo taškai.

- Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su Prietaisu darbo vietoje.

- Prietaiso pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant montavimą, pajungimą ir funkcionalumo patikrinimą.

- Kartu su pristatytu Prietaisu turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba, elektros ir šaldymo schemos.

- Prietaisui (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas turi techninio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą ir jis sutinka teikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą;

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- 1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
|  | Klimatinė kamera | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
| 1 | Kamera turi atitikti EN 1604 (arba lygiaverčio) standarto keliamus reikalavimus |  |
| 2 | Kameros tūris: ne mažiau kaip 1500 litrų |  |
| 3 | Darbinės kameros vidaus matmenys (A x P x G): ne mažiau kaip 1000 x 1000 x 650 mm | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 4 | Išoriniai matmenys (A x P x G): ne daugiau kaip 2200 x 1500 x 2100 mm | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 5 | Temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip nuo -25 °C iki +100 °C | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 6 | Drėgmės diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 30 %RH iki 90 %RH | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 7 | Temperatūros stabilumas: ≤ 0.5 °C | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 8 | Temperatūros tolygumas: ≤ 1.5 °C | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 9 | Drėgmės stabilumas: ≤ 3 %RH | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 10 | Matavimo raiška: ne blogiau kaip 0.1 °C ir 0.1 %RH | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 11 | Valdymo sistema: spalvotas lietimui jautrus ekranas, su USB ir Ethernet ar lygiavertėmis jungtimis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 12 | Programuojamos funkcijos: ne mažiau kaip 10 programų, ne mažiau kaip iki 50 segmentų, RH ir T profilių sudarymas | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 13 | Vidaus apšvietimas: ne blogiau kaip IP44 klasės šviestuvas, valdomas iš valdymo skydelio | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 14 | Konstrukcija: AISI 304 ar lygiaverčio nerūdijančio plieno vidus, dažytas cinkuotas ar lygiavertis plienas išorėje | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 15 | Izoliacija: Be CFC poliuretanas ir mineralinė vata arba lygiaverčiai | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 16 | Drėkinimo sistema: Elektroniniu būdu valdoma vonelė su kaitinimo elementais arba ultragarsinė sistema su vonele arba lygiavertė | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 17 | Vėsinimo sistema: Pusiau hermetinis kompresorius, R-454C ar lygiavertis ekologinis šaltnešis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 18 | Apsaugos funkcijos: Perkaitimo termostatas, atidarytų durų aptikimas, elektromagnetinis durų užraktas, vandens trūkumo signalas, fazių sekos stebėjimas | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 19 | Saugumo valdymas: valdiklis su klaidų žurnalu ir aliarmo pranešimais ekrane | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 20 | Ryšio sąsajos: RS-232, USB duomenų išrašymui, Ethernet programavimui ir duomenų surinkimui ar lygiavertės | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 21 | Programinės įrango funkcijos: duomenų įrašymas, vizualizavimas, grafikai, eksportas į Excel | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 22 | Jutikliai: PT-100 temperatūros jutiklis ar lygiavertis, drėgmės jutiklis, 4 papildomi PT100 ar lygiaverčiai zondai temperatūros pasiskirstymo kameroje stebėjimui su išoriniu duomenų kaupikliu arba išvestimi į prietaiso valdymo ekraną. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 23 | Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas ir ženklinimas. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |

* Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta nuoroda į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba įrangos gamintojo prekių aprašymai (techniniai dokumentai) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų Prekių / Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams (lietuvių arba anglų k.). Pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. nurodyti puslapį, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti ir pan.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.

Jei perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo papildomai pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (anglų arba lietuvių kalba), kuri patvirtina siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.

- Įrangai taikomi žalieji reikalavimai: Įranga, išskyrus programinę įrangą, turi atitikti esminius Europos Sąjungos (ES) normų reikalavimus sveikatos saugai, naudojimo saugai ir aplinkos apsaugai. Įranga ar jos komplektuojamosios dalys, kurioms pagal ES ir /ar Lietuvos teisę reikalingas CE ženklinimas, turi būti paženklintos CE ženklu ir turėti tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us ir / ar gamintojo CE atitikties deklaraciją /-jas.

______________________