| VPP-3824, TSD-920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vienkartinių priemonių darbui su automatiniu spermos analizatoriumi kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu techninė specifikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Produkto gamintojas, kodas/kataloginis numeris | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė |  | Orientacinis kiekis, pak. |  | Orientacinis kiekis, vnt. |  | Siūloma pakuotė | Siūlomas kiekis, pak. |  | Kaina Eur be PVM (pak.) |  | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur. |  | Kaina viso su PVM, Eur. |  | Siūlomos parametrų reikšmės |  |  |
| 1. | Vienkartinės priemonės darbui su automatiniu spermos analizatoriumi: | x | Siūlomos prekės suderintos darbui su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu SQA-Vision spermos analizatoriumi arba tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos sutarties pagrindu) pateikia įrangą, atitinkančią 1 priede nurodytus reikalavimus, bei visus įrangos eksploatacijai reikalingus priedus (neįskaitant šioje techninėje specifikacijoje aprašytų perkamų vienkartinių priemonių) | x |  | x |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  |
| 1.1. | Kapiliarai spermos mėginiui tirti | Medical Electronic Systems produktas, kat. nr. 01784-00 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Vienkartiniai kapiliarai, švirkšto formos, su stūmokliu. Kapiliare mėginys turi užpildyti kapiliarinę (20 mikrolitrų) zoną ir kiuvetės zonas. Specialus dangtelis sandariai uždaro kapiliarą. | 50 vnt./pak. |  | 10 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Valymo rinkinys | Medical Electronic Systems produktas, kat. nr.0115 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Skirtas spermos analizatoriaus priežiūrai. Rinkinyje turi būti: valomojo skysčio buteliukas, specialus kapiliaras valymo reagentui užlašinti, džiovinantis kapiliaras su kempinėmis, kapiliaras-šluotelė, šepetukas-šluotelė. Rinkinio naudojimo resursas- ne mažiau kaip 25-iems kartams. | 1 vnt. |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Trijų lygių kontrolinių medžiagų rinkinys | Medical Electronic Systems produktas, kat. nr.0200 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Kokybės kontrolė automatiniam ir rankiniam spermos vertinimui. Du (lygio 1 ir lygio 2) buteliukai užpildyti 4 mikronų diametro suspenduotais latekso lašeliais vandeniniame tirpale - žinomų koncentracijų. Vienas buteliukas neigiamos koncentracijos kontrolė. Kontrolėje esantys latekso lašeliai turi judėti kaip spermatozoidai ir turi būti vertinami kaip judantys spermatozoidai. | 1 vnt. |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Testinės juostelės spermos mėginio pH ir leukocitų koncentracijai nustatyti | Medical Electronic Systems produktas, kat. nr.0700 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Sausos chemijos testinė juostelė spermos mėginio pH ir leukocitų kondentracijos (WBC) vertinimui. Testinės juostelės reakcinės medžiagos: a) pH: metileno raudonasis - 0,05 mg, bromtimolio mėlynasis - 1 mg. b) leukocitų koncentracijai (WBC): 3-indolfenolio esteris - 6,00 mg, benzodiazono druskos 0,40 mL. Parametrų vertinimo lygiai: a) pH: 5,0; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 (arba lygiaverčiai) b) leukocitų koncentracija (WBC) < 1 M/ml; > 1 M/ml. Rinkinio naudojimo resursas- ne mažiau kaip 100-ui kartų. | 100 vnt./pak. |  | 10 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Spermos mėginio skiedimo reagentas | Medical Electronic Systems produktas, kat. nr. 0800 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Earle's arba lygiavertis subalansuotų druskų tirpalas, skirtas spermos mėginiui skiesti. Pageidaujama pakuotė: ne daugiau kaip 1x50 ml. | 1 x 50 ml/pak. |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Spermos mėginio skystinimo reagentas | Medical Electronic Systems produktas, katal. nr. 0900 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 20 dozių po 5 mg liofilizuoto alfa-chimotripsino. | 20 vnt./pak. |  | 5 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Rinkinys spermijų gyvybingumui tirti | Medical Electronic Systems produktas, katal. nr. A-CA-01057-00 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 5x1,5 ml buteliukai su 0,5 proc. Eozino 0,9 proc. NaCl tirpale. | 5 vnt. /pak. |  | 10 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Dengiamųjų stiklelių komplektas spermijų morfologijai tirti | Medical Electronic Systems produktas, katal. nr. VS‐CA‐01108‐00 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Stikliukų komplektas turi būti skirtas greitam spermatozoidų dažymui. Kiekvienas stiklelis padengtas išdžiovintu dažymo terpės sluoksniu, kurį spermatozoidai sugeria susilietus. Naudojamo mėginio tūris - ne daugiau kaip 4 µl. Pakuotėje ne daugiau kaip 75 stikliukai. | 75 vnt./pak. |  | 10 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Stikliukai bendrajam spermijų tyrimui | Medical Electronic Systems produktas, katal. nr. A-CA-01082-00 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Stikliukai skirti įprastiniams spermos patikrinimo procesams atlikti tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu. Skysčio kamera išsklaido spermą arba kontrolinę medžiagą tiksliai viename matymo lauke. Stiklelio kamera talpina 4 mikrolitrus mėginio. Kiekviename bloke yra dvi kameros. Kiekviena kamera ne daugiau kaip 20 mikronų gylio. Pakuotėje ne daugiau kaip 25 stikliukai. | 25 vnt./pak. |  | 20 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priedas Nr. 1

Reikalavimai spermos analizatoriui

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Įrenginys automatiniams spermos kokybės tyrimams atlikti. Mėginys ištiriamas ir analizė atliekama automatizuotu būdu, panaudojant optoelektronikos technologijas, kompiuterinius algoritmus ir video mikroskopiją |  |
| 2. | Mėginio analizės laikas | - Įprasto mėginio - ≤ 75 s; - Blogos kokybės mėginio - ≤ 135 s; - Postvazektominio mėginio - ≤ 5 min. |  |
| 3. | Tyrimui naudojami mėginiai | Tyrimui naudojami mėginiai, paimti vienkartiniuose kapiliaruose |  |
| 4. | Spermos mėginiai, tinkami tirti analizatoriuje: | - Šviežias mėginys; - Postvazektominis mėginys; - Išplautas mėginys; - Mėginys, paruoštas išplukdymo (angl. swim up) metodu; - Mėginys, paruoštas centrifugavimo su skirtingų tankių gradientais metodu; - Šaldytas mėginys. |  |
| 5. | Analizatorius tiria šiuos spermos parametrus: | - Spermos koncentraciją - Judrumą, %; - Kryptingą judėjimą į priekį, %; - Nekryptingą judėjimą, %; - Greitą/lėtą judėjimą į priekį, %; - Nejudrumą; - Normalios morfologijos spermijų dalį, %; - Judrios spermos koncentraciją; - Judėjimo greitį; - Šviežiai surinkto mėginio ilgaamžiškumą. |  |
| 6. | Kokybės kontrolė | - Vidinė: elektroninė savitikra ir autokalibracija; - Išorinė: kokybės kontrolės mėginiai tiriami kiekvieną dieną prieš tiriamųjų spermos mėginių analizę arba pagal nustatytą laboratorinį protokolą. |  |
| 7. | Lietimui jautrus skystųjų kristalų ekranas tyrimo rezultatų peržiūrai ir mėginio vizualizacijai | Būtinas, ≥24″ įstrižainės |  |
| 8. | Įrenginio svoris | ≤ 9 kg |  |
| 9. | Įrenginio gabaritiniai matmenys | - Plotis ≤ 330 mm; - Gylis ≤ 310 mm; - Aukštis ≤ 250 mm. |  |
| 10. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio žymėjimą CE ženklu, kopiją) |  |
| 11. | Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), vartotojų apmokymas bei pilnas įrangos techninis aptarnavimas visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpį | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

|  | PANAUDAI SIŪLOMŲ PRIETAISŲ APRAŠAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Perduodamo turto (Panaudos) aprašas (pavadinimas) | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Vieneto kaina (Eur su (PVM) | Kiekis | Suma (Eur su PVM) |
| 1 | Spermos analizatorius |  |  | 1 |  |
| Iš viso: (Eur su PVM): |  |  |  |  |  |

Priedas Nr. 2