ENDOSKOPINĖ SISTEMA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | BALAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinė sistema | Skirta viršutinės ir apatinės virškinimo sistemos dalies (stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir kt.) ištyrimui ir gydymui. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Monitorius (kiekis 1 vnt.) | - Medicininės paskirties; - LED arba LCD ekranas ar lygiavertis ekranas, kurio įstrižainė 65 cm (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Skiriamoji geba ≥ 1920x1080 taškų (geresnių parametrų prekei bus suteikiami balai). | T1. Interpoliacinis |  | Nr. 2. |  | 0-8 |
|  |  |  | T2. Interpoliacinis |  | Nr. 3. |  | 0-15 |
| 1.2. | Vaizdo apdorojimo įranga (vaizdo sistema) (kiekis 1 vnt.) | - Skirta naudoti su vaizdo endoskopais; - Darbo režimai: - Baltos šviesos; - Pageidautina. Siauram spektrui atvaizduoti stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi). - Pageidautina. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas. Stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina. Virtualios chromoendoskopijos parametrų pasirinkimas (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi). - Pageidautina: Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas, skirtas paryškinti tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina: HD ar lygiavertė endoskopinio vaizdo kokybė (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina: Dviejų vaizdų (išorinės įrangos perduodamo vaizdo ir endoskopinio vaizdo) rodymas tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi): - Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertė) (jei taip, bus suteikiami balai); - Du vaizdai vienas šalia kito (POP arba lygiavertė) (jei taip, bus suteikiami balai). - Vaizdo didinimas ≥ 1 režimas (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Pageidautina: Diafragmos režimai (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi): - Automatinio reguliavimo režimas (jei taip, bus suteikiami balai); - Reguliavimo pagal ryškiausią šviesiausią endoskopinio vaizdo sritį režimas (jei taip, bus suteikiami balai); - Ryškumas reguliuojamas atsižvelgiant į vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą (jei taip, bus suteikiami balai). - Pageidautina: Galimybė išsaugoti vaizdus (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina: Galimybė reguliuoti tiekiamo oro slėgį (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi). - Pageidautina įrangos meniu lietuvių kalba (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); | T3. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr.2b; 1. T4. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr. 2c; 1. T5. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr. 2d; 1. T6. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr. 3; 1. T7. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr. 4; 1. T8. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr. 5 a.; 1. T9. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr. 5 b.; 1. T 10. Interpoliacinis; Nr. 6; 0-5. T11. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr. 7 a; 1. T12. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr. 7 b; 1. T13. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr. 7 c; 1. T14. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr. 8; 1. T15. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr. 9; 1. T16. Statinis Yra/Nėra (yra 1 balas, nėra 0 balų); Nr. 10; 1. |
| 1.3. | Šviesos šaltinis (kiekis 1 vnt.) | - Atskiras įrenginys arba integruotas į vaizdo apdorojimo įrangą (vaizdo sistemą); - Pageidautina: Galimybė reguliuoti šviesos intensyvumą (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina: Šviesos šaltinis ksenoninės arba lygiavertės, LED tipo lempos arba lygiavertės ir t.t. (geresnių savybių prekei LED tipo lempoms bus suteikiami balai) | T17. Statinis Yra/Nėra (yra 2 balai, nėra 0 balų) | Nr. 2. |  | 2 |  |
|  |  |  | T18. Statinis Yra/Nėra (yra 5 balai, nėra 0 balų) | Nr. 3. |  | 5 |  |
| 1.4. | Plovimo pompa pilnai sukomplektuota darbui (kiekis 1 vnt.) | - Su galimybe reguliuoti vandens srautą; - Pageidautina (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi): Maksimalus vandens srautas: - Per instrumentinį kanalą 600 ml/min. (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Per papildomą vandens kanalą 220 ml/min. (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai) | T19. Interpoliacinis; Nr. 2 a.; 0-2. T20. Interpoliacinis; Nr. 2 b.; 0-2. |
| 1.5. | Vežimas endoskopinei įrangai, pilnai sukomplektuotas darbui (kiekis 1 vnt.) | Pageidautina: Su galimybe siūlomam monitoriui pakabinti (jei taip bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai ant siūlomo vežimo monitoriaus pakabinti nėra galimybės, bet papildomai balai nebus suteikiami) | T21. Statinis Yra/Nėra (yra 2 balai, nėra 0 balų) |  |  |  |  |
| 1.6. | Elektrochirurginis generatorius polipektomijoms (1 komplektas.) | - Pilnai sukomplektuotas, tinkantis siūlomai įrangai, turintis bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimus. - Turėti endoskopinį monopolį impulsinį ir / ar pulsinį pjovimo rėžimą. |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Įputimo įrenginys (insufliatorius) (kiekis 1 vnt.) | Įrenginys yra skirtas naudoti endoskopijos metu, pilnai sukomplektuotas, tinkantis siūlomai įrangai. |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Vakuuminis siurblys (kiekis 1 vnt.) | Pilnai sukomplektuotas, tinkantis siūlomai įrangai. |  |  |  |  |  |
| 2. | Gastroskopas (kiekis 3 vnt.) | - Techniškai suderinamas su siūloma endoskopine sistema, nurodyta techninės specifikacijos 1 punkte; - Matymo lauko kampas  140°; - Lenkimo kampai: a) aukštyn/žemyn 210°/90 °; b) kairėn/dešinėn 100°/100 °. - Įvedamos dalies išorinis diametras mm; - Darbinis gastroskopo ilgis 000 mm; - Darbinio kanalo diametras 2,8 mm (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Su papildomu vandens padavimo kanalu; - Kartu su gastroskopu pateikiami standartiniai priedai. | T22. Interpoliacinis; 6); 0-2. |
| 3. | Kolonoskopas (kiekis 2 vnt. skirtingo ilgio) | - Techniškai suderinamas su siūloma endoskopine sistema, nurodyta techninės specifikacijos 1 punkte; - Matymo lauko kampas  140°; - Lenkimo kampai: a) aukštyn/žemyn 180°/180 °; b) kairėn/dešinėn 160°/160 °. - Įvedamos dalies išorinis diametras mm; - Kolonoskopos 2 vnt. skirtingo ilgio (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime turėdamas tik vieno ilgio prekę, bet papildomai balai nebus suteikiami); - Kanalo diametras 3,7 mm (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Su papildomu vandens padavimo kanalu; - Su įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija (gal duoti balus); - Kartu su kolonoskopu pateikiami standartiniai priedai. | T23. Statinis Yra/Nėra; 5); 2. T24. Interpoliacinis; 6); 0-2. |
| 4. | Medicininės įrangos žymėjimas CE ženklu | Endoskopinės sistemos su gastroskopu ir kolonoskopu žymėjimas CE ženklu (kartu su pristatytomis prekėmis būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopijas). |  |  |  |  |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis | Suteikiamas ne mažiau kaip 24 mėnesių garantinio aptarnavimo laikotarpis (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); Garantiniu laikotarpiu nemokamai atliekamas siūlomos įrangos remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | T25. Interpoliacinis; 6); 0-5. |
| 6. | Prekių pristatymas ir t.t. | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių ir/ ar anglų kalba. |  |  |  |  |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | Interpoliacinis | X=35 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai |  |  | Y=65 |
| T1 | Monitoriaus įstrižainė (eil. Nr. 1.1. parametro 2) punktas) | 0-8 balai | Interpoliacinis |  |
| T2 | Monitoriaus skiriamoji geba (eil. Nr. 1.1. parametro 3) punktas) | 0-15 balų | Interpoliacinis |  |
| T3 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 2b) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T4 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 2c) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T5 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 2d) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T6 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 3) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T7 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 4) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T8 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 5a) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T9 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 5b) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T10 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 6) punktas) | 0-5 balų | Interpoliacinis |  |
| T11 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 7a) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T12 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 7b) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T13 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 7c) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T14 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 8) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T15 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 9) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T16 | Vaizdo apdorojimo įranga (eil. Nr. 1.2. parametro 10) punktas) | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T17 | Šviesos šaltinis (eil. Nr. 1.3. parametro 2) punktas) | 0 ar 2 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T18 | Šviesos šaltinis (eil. Nr. 1.3. parametro 3) punktas) | 0 ar 5 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T19 | Plovimo pompa (eil. Nr. 1.4. parametro 2a) punktas) | 0-2 balų | Interpoliacinis |  |
| T20 | Plovimo pompa (eil. Nr. 1.4. parametro 2b) punktas) | 0-2 balų | Interpoliacinis |  |
| T21 | Vežimas endoskopinei įrangai (eil. Nr. 1.5.) | 0 ar 2 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T22 | Gastroskopas (eil. Nr. 2. parametro 6) punktas) | 0-2 balų | Interpoliacinis |  |
| T23 | Kolonoskopas (eil. Nr. 3. parametro 5) punktas) | 0 ar 2 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T24 | Kolonoskopas (eil. Nr. 3. parametro 6) punktas) | 0-2 balų | Interpoliacinis |  |
| T25 | Garantinis laikotarpis (eil. Nr. 5.) | 0-5 balų | Interpoliacinis |  |

2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 35.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 65.

2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T.

T=T1+T2+T3+T4+T5+......+T25

2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

C=CminCpx X

### 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T1, T2, T10, T19, T20, T22, T24, T25 balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur:

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.

Tn=Tp-TminTmax-Tminx Y

### 2.2.4. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo (T(3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16)) balas apskaičiuojamas šia tvarka:

Apskaičiuojamas pasiūlymui suteikiamas (Tp) balas pagal siūloma funkcionalumą

Kriterijų (T(3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16)) balai apskaičiuojami:

T(3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16)= Tp

0 balų. Nesiūlomas funkcionalumas.

1 balas. Siūlomas T(3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16) punkte nurodomas funkcionalumas

### 2.2.5. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo (T(17,21,23)) balas apskaičiuojamas šia tvarka:

Apskaičiuojamas pasiūlymui suteikiamas (Tp) balas pagal siūloma funkcionalumą

Kriterijų (T(17,21,23)) balai apskaičiuojami:

T(17,21,23)= Tp

0 balų. Nesiūlomas funkcionalumas.

2 balai. Siūlomas T(17,21,23) punkte nurodomas funkcionalumas

### 2.2.6. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo (T18) balas apskaičiuojamas šia tvarka:

Apskaičiuojamas pasiūlymui suteikiamas (Tp) balas pagal siūloma funkcionalumą

Kriterijų (T18) balai apskaičiuojami:

T18= Tp

0 balų. Nesiūlomas funkcionalumas.

5 balai. Siūlomas T18 punkte nurodomas funkcionalumas