RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJA

DĖL PARAMEDIKO AUTOMOBILIO SIMULIACINIO STENDO PIRKIMO

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (toliau vadinama – Perkančioji organizacija), numato pirkti  paramediko automobilio simuliacinį stendą su montavimu. (toliau – Prekės) ir prašo rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

Konsultacijos tikslas:

- gauti rinkos dalyvių konsultacijas/ pastabas bei pasiūlymus dėl numatytų Prekių aiškumo (tikslumo);

- suplanuoti viešojo pirkimo biudžetą;

- atsižvelgiant į rinkos konsultacijos rezultatus,  nustatyti technines, komercines bei kitas sutarties vykdymo sąlygas bei atlikti viešąjį pirkimą.

Konsultacijos būdas: konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Rinkos dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki 2025 m. spalio 6 d. 10 val. 00 min. pateikti atsakymus į klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas.

Kainos pasiūlymas, pateiktas konsultacijai nelaikomas pirkimo pasiūlymu. Gauta iš tiekėjų informacija laikoma konfidencialia ir neviešinama.

Siekdami pasiruošti Pirkimui, prašome atsakyti į šiuos klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ar Prekių techniniai reikalavimai jūsų nuomone dirbtinai neriboja konkurencijos? (jeigu yra taisytinų parametrų, nurodyti) |  |
| 2 | Ar Prekių apimtyje jūsų nuomone yra numatyti visi būtini parametrai, siekiant įsigyti kokybišką paramediko automobilio simuliacinį stendą? |  |
|  | Jeigu ne, kokie parametrai galėtų būti papildomai numatyti |  |
| 3 | Ar Prekių apimtyje jūsų nuomone nėra numatyta perteklinių reikalavimų? |  |
|  | Jei taip, kurie reikalavimai galimai yra pertekliniai ir kodėl? |  |
| 4 | Perkančioji organizacija numato nustatyti Prekių pristatymo ir sumontavimo terminą – per 9 (devynias) savaites nuo sutarties įsigaliojimo datos. Preliminari sutarties pasirašymo data – 2025-12-09 d. Ar šis terminas Jūsų nuomone yra pakankamas? |  |
| 5 | Kokią galite pasiūlyti preliminarią Prekių kainą be PVM: |  |
| 6 | Apmokėjimo sąlygos : Perkančioji organizacija nusimato 100% išankstinį mokėjimą su išankstinio apmokėjimo grąžinimo banko garantija (ar draudimo laidavimo raštu). Ar planuojamos apmokėjimo sąlygos Jūsų nuomone yra priimtinos? Jei ne, prašome pateikti savo argumentus ir siūlymus. |  |

Prekės techninė specifikacija:

| GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS (GMP) AUTOMOBILIO SIMULIACINIS STENDAS |  |
| --- | --- |
| Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |
|  | Turi būti GMP automobilio kabinos imitacija. |
|  | Turi būti naudojamas atviro dizaino sistema, kuri leistų visai klasei matyti vykstančius scenarijus, kad mokymas būtų interaktyvus ir kolektyvinis. |
|  | Turi būti integruota temperatūros ir ventiliacijos sistema, kuri užtikrina komfortišką mokymą. |
|  | Turi būti integruotos vidaus spintelės ir lentynos. |
|  | Turi būti CPR sėdynė su vidine saugykla. |
|  | Turi būti asistento sėdynė su orine sistema. |
|  | Turi būti komandinis valdymo pultas. |
|  | Turi būti integruotas valdymo pultas (IVP) su ekranu ir ne mažiau kaip 10 valdomų kanalų su galimybė dirbti su iOS ir Android sistemomis. |
|  | IVP turi būti su valdymo pultu, kuris valdo GMP valdymo blokus (valdymas turi būti iš ekrano ir iš mygtukų (sinchronizuotas)). |
|  | GMP turi būti integruotas gamintojo valdymo pultas su ne mažiau kaip automatu, nuotėkio rele, avarinio išjungimo mygtuku su raktuku, valdymo mygtukais ne mažiau kaip 5 vnt., valdymu iš Android/iOS sistemų (turi būti pateikta nuotrauka gamintojo techninėje dokumentacijoje arba atskirai). |
|  | Turi būti integruotas apšvietimas. |
|  | Turi būti deguonies išleidimo anga ir siurbimo sistema. Tiekėjas turi nurodyti modelį. |
|  | Turi būti atliekų talpa aštrioms priemonėms. |
|  | Turi būti apsauginiai minkšti kampai. |
|  | Turi būti integruoti neštuvai/paciento lova. |
|  | Turi būti integruotas kompresorius skirta imituotam deguoniui. |
|  | Turi būti suintegruotas medicininių reikmenų komplektas. |
|  | Turi būti integruota sirenos sistema, turi būti valdoma iš IVP. |
|  | Turi būti integruota ne mažiau kaip 4 kamerų sistema su integruotu demonstravimo ekranu GMP ir su valdymu iš IVP. |
|  | Turi būti simuliacinis blokas (SB), skirtas paciento simuliavimui. |
|  | Turi būti kalbos atpažinimas. |
|  | Paciento svoris turi būti ne mažesnis kaip 20 kg. |
|  | Turi būti intubacija skaitmeninė, nosies ir burnos. |
|  | Turi būti simuliacinių žurnalų archyvavimas. |
|  | SB ūgis turi būti ne mažesnis kaip 1400 mm. |
|  | Veikimo iš akumuliatorių laikas ne trumpesnis kaip 6 val. |
|  | Turi būti Wifi ryšys, kuris susijungia su GPM mašinos sistema. |
|  | Turi būti prijungiamas krovimas GPM automobilyje. |
|  | Turi būti apčiuopiami miego, žasto, pėdos pulsai. |
|  | Turi būti širdies ir žarnyno garsai . |
|  | Turi būti plaučių garsai pilve ir nugaroje. |
|  | Turi būti spontaniškas kvėpavimas ir sinchronizuotas su kvėpavimo dažniu. |
|  | Turi būti CPR su gylio, tempo, ventiliacijos metrikomis. |
|  | Turi būti integruotas virtualus AED su simuliacija ir ne mažiau kaip 10 derivacijų EKG. |
|  | Turi būti vaistų terapijos imitacija. |
|  | Turi būti rodikliai RR, HR, TEMP, ETCO2, SpO2, ECG, MAP, BP |
|  | Turi būti tiesioginė transliacija su integruotu ekranu GMP. |
|  | Turi būti integruotas garso įrašymas (su pilnu sesijos įrašymu). |
|  | Turi būti komandinio darbo galimybė prie SB. |
|  | Turi būti automatinis mokymosi vertinimas su matuojamais veiksmais ir pasiekimais. |
|  | Turi būti automatinis simuliacijų įrašymas su įvykių ir tikslų žurnalu. |
|  | Turi būti vaistų terapijos ir fiziologinių reakcijų modeliavimas. |
|  | Turi būti integruota 3D holografinės sistemos sumontavimo vieta (turi būti galimybė nešiotis 3D holografinę sistemą). |
|  | Operacinė programa ne žemesnė kaip WIN11 64 bitų. |
|  | Atmintis ne mažesnė kaip 1 TB SSD 16 GB/s. |
|  | Operatyvioji atmintis ne mažesnė kaip 32 GB DDR4 SDRAM. |
|  | Procesorius ne mažesnis kaip i7 11000H arba lygiavertis. |
|  | Ekranas ne mažesnis kaip 15.0“ Ultra HD ne mažesnis kaip 3800 x2000. |
|  | Ekranas turi būti su IPS technologija arba lygiaverte. |
|  | Kameros rezoliucija ne mažesnė kaip 1200x700. |
|  | Akių sekimo sistemos kameros rezoliucija ne mažesnė kaip 1250x450. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip display port, Thunderbolt 4, HDMI, SD kortelių, USB Type C jungčių/sąsajų. |
|  | Turi būti suderinamas su 3D programinėmis įrangomis. |
|  | Turi būti 3D vaizdų atvaizdavimas (vaizdo projekcija išlendanti iš ekrano) nenaudojant papildomų akinių ar ant galvos montuojamų ekranų (HMD). |
|  | Turi būti pieštukas su kuriuo 3D erdvėje galima nešioti objektus. |
|  | Turi būti suderintas su programine įranga, kurios pagalba anatominiai objektai demonstruojami ore nenaudojant 3D akinių. |
|  | Turi būti ore (nenaudojant 3D akinių) demonstruojami žmogaus kūno elementai. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip smegenų modelis, raumenų modeliai su galimybe išskaidyti šiuos elementus ore į atskiras dalis ir vėl sujungti tarpusavyje. |
|  | Turi būti galimybė mokytojui norint pasiekti 2D modelių galeriją. |
|  | Turi būti integruotas žmogaus anatomijos atlasas su skirtingų anatominių 3D holografinių vaizdų demonstravimu su galimybe struktūriškai pridėti ir panaikinti elementus (venos, kraujagyslės ir t.t). |
|  | Turi būti nešiojamas automatinis transportavimo ventiliatorius/gaivinimo aparatas (NATV). |
|  | NATV kvėpavimo tūrio diapazonas nuo ne daugiau kaip 150 ml iki ne mažiau kaip 500 ml. |
|  | NATV kvėpavimo skaičius per minute diapazone nuo ne daugiau kaip 10 iki ne mažiau kaip 20 BPM. |
|  | NATV kvėpavimo srautas nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 l/min. |
|  | NATV įvesties slėgio diapazonas nuo ne daugiau kaip 45 iki ne mažiau kaip 85 PSI. |
|  | Turi būti simuliuojamas paciento monitorius. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 5 ekranai. |
|  | Paciento monitoriaus dydis turi būti ne mažesnis kaip 11”. |
|  | Valdymo planšetės dydis turi būti ne mažesnis kaip 9,5“. |
|  | Turi būti WiFi maršrutizatorius. |
|  | Turi būti EKG bangos su valdomu dažniu, ne mažiau kaip 70 vnt. bangų. |
|  | Turi būti statinis EKG su ne mažiau kaip 10 derivacijų. |
|  | Turi būti dinaminis EKG su ne mažiau kaip 10 derivacijų. |
|  | Turi būti SpO2, CO2, invazinio kraujospūdžio bangos. |
|  | Turi būti paciento paveikslėlis/nuotrauka. |
|  | Turi būti kaklo įtvarai ne mažiau kaip 2 skirtingi. |
|  | Turi būti otoskopo ir oftalmoskopo rinkinys. |
|  | Turi būti kvėpavimo takų valdymo mokymo sistema (KTVMS). |
|  | Turi būti tikroviška kvėpavimo takų anatomija apimanti ne mažiau kaip liežuvį, nosiaryklę, burnaryklę, antgerklį, liežuvio šaknį, balso stygas, trachėją, skydliaukės kremzlę, plaučius, stemplę ir skrandį. |
|  | KTVMS turi būti realistiški kvėpavimo takai. |
|  | KTVMS turi būti galvos atlošimo/smakro pakėlimo ir apatinio žandikaulio stūmimo manevrai. |
|  | KTVMS turi būti ventiliacija naudojant maišelį/vožtuvą/kaukę (BVM). |
|  | KTVMS turi būti burnos ir nosies intubacija. |
|  | KTVMS turi būti intubacija į dešinįjį pagrindinį bronchą. |
|  | KTVMS turi būti stemplės intubacija. |
|  | KTVMS turi būti skrandžio išsipūtimas (insufliacija). |
|  | Turi būti vakuuminis čiužinys. |
|  | Tiekėjas turi pateikti gamintojo patvirtiną gaminio techninę dokumentaciją, kurioje bus išvardinti visi techninės specifikacijos punktai ir pateikta gaminio nuotrauka. |
|  | Komplekte turi būti mokomosios priemonės, prietaisai, imitacinės sistemos, skirtos pilnai dirti su GMP |
|  | Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn. |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |