## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA. ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Artroskopinės įrangos komplektas
1.1. | Vežimėlis įrangai: | 1 | vnt.
1.1.1. | ≥ 4 antistatiniai ratai, ne mažiau du iš jų fiksuojami;
1.1.2. | ≥ 3 lentynos;
1.1.3. | Videokameros galvutės laikiklis;
1.1.4. | Kanalas įrangos laidams paslėpti;
1.1.5. | Centrinis el. jungiklis;
1.1.6. | Elektros maitinimo lizdai reikalingai įrangai pajungti (pilnos sistemos veikimo užtikrinimas);
1.1.7. | ≥ 2 vnt. artikuliuojami laikikliai monitoriams (plokščiaekraniam ir valdymo įrenginio monitoriui).
1.1.8. | Integruotas transformatorius, apsaugai nuo elektros įtampos šuolių.
1.2. | Plokščiaekranis monitorius: | 1 | vnt.
1.2.1. | Ekrano įstrižainė: ≥32 coliai;
1.2.2. | Vaizdo formatas: 16:9;
1.2.3. | Raiška: 4K, ≥ (3840x2160) vaizdo elementų;
1.2.4. | Ryškumas : ≥500 cd/m2;
1.2.5. | Vaizdas vaizde (PIP) funkcija;
1.2.6. | Spalvų skaičius ≥1,05 mlrd.;
1.2.7. | Pikselių tankis nemažiau 0,1700 x 0,1900 mm ribose
1.2.8. | Monitoriaus svoris ≤13 kg.;
1.2.9. | Medicininės paskirties;
1.2.10. | Paviršiaus apdorojimas – apsauga nuo akinimo.
1.3. | Vaizdo kameros galvutė su optikos prijungimo adapteriu, autoklavuojama: | 1 | vnt.
1.3.1. | Ultra aukštos raiškos 4 K (UHD4), ≥ 3 lustų;
1.3.2. | .Raiška: ≥(3840 x 2160) vaizdo elementų;
1.3.3. | Progresyvus skenavimas;
1.3.4. | Skaitmeninis priartinimas;
1.3.5. | ≥ 2 programuojami valdymo mygtukai;
1.3.6. | Kameros galvutės svoris ≤0,7 kg, kameros galvutės kabelio ilgis ≥350 cm
1.4. | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su integruotu šviesos šaltiniu ir vaizdo įrašymo įrenginiu: | 1 | vnt.
1.4.1. | Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui;
1.4.2. | Video įrašų kokybė: 4K ≥ (3840x2160) arba Full HD ≥ (1920x1080p);
1.4.3. | Signalų išvestys: ≥ 1 vnt. HD-SDI arba lygiavertė; ≥ 3 vnt. 3G HD - SDI (4K) arba lygiavertė; ≥ 1 vnt. DisplayPort tipo jungtis; ≥ 2 vnt. USB tipo jungtis;
1.4.4. | Vaizdų įrašymas/perdavimas: Išoriniai kaupikliai USB; į planšetę.
1.4.5. | Vaizdų įrašymas valdomas planšete ir/ar kameros galvos mygtukais;
1.4.6. | Bevielis interneto ryšys;
1.4.7. | Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui: ekrano įstrižainė ≥ 10“; Raiška ≥ 1920x1080 vaizdo elementų; Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas).
1.4.8. | Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus.
1.4.9. | Integuotas LED tipo šviesos šaltinis;
1.4.10. | Lempos darbo laikas ≥ 30000 valandų;
1.4.11. | Maksimalus šviesos srauto intensyvumas nemažiau ≥ 1800 lumenų;
1.4.12. | Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis ≥7000˚ K
1.4.13. | Valdymas valdymo įrenginio monitoriumi arba kameros galvos mygtukais.
1.4.14. | Šviesolaidžių jungtys ≥ 4 konfigūracijų : Olympus, Richard Wolf, Storz, ACMI ir Smith&Nephew, arba pateikiamas atitinkamas adapteris
1.5. | Vaizdo archyvavimo įrenginys | 1 | vnt.
1.5.1. | Nuotraukų ir vaizdo įrašymo įranga, archyvatorius, komplektuojamas su artroskopine ar laparoskopine įranga;
1.5.2. | Video įrašymo kokybė ≥4K; Nuotraukų ≥4K.
1.5.3. | Nuotraukų darymas vaizdo įrašymo metu;
1.5.4. | Vidinė talpa - 2 TB arba pridedamas išorinis diskas;
1.5.5. | USB 3.0 jungtis ≥4vnt.
1.5.6. | Galimybė įrašyti iš 2 įrenginių vienu metu, taip pat transliuoti įrašą į 1 ar 2 įrenginius vienu metu.
1.6. | Šeiverio konsolė | 1 | vnt.
1.6.1. | Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms;
1.6.2. | Sistemos valdymas: Lietimui jautriu arba lygiaverčiu ekranu; Kojiniu jungikliu; Darbinio instrumento rankena;
1.6.3. | Maksimalūs greičiai: rotacijos į priekį/atgal: ≥ 8000 aps./min.; osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min.;
1.6.4. | ≥ 2 jungtys instrumentų pajungimui;
1.6.5. | Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas;
1.6.6. | Sąsaja su artroskopine pompa.
1.7. | Šeiverio rankena | 3 | vnt.
1.7.1. | Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos;
1.7.2. | Valdymas ≥2 mygtukais ant rankenos viršutinės dalies;
1.7.3. | Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock)
1.7.4. | Autoklavuojama;
1.7.5. | Rankena turi būti techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole.
1.8. | Artroskopinė optika, perduodanti 4K | 3 | vnt.
1.8.1. | Vaizdo kryptis 30°
1.8.2. | Diametras 4 ±0,2 mm;
1.8.3. | Ilgis 160 ±10 mm;
1.8.4. | Autoklavuojama.
1.9. | Artroskopinė optika, perduodanti 4K | 2 | vnt.
1.9.1. | Vaizdo kryptis 30°
1.9.2. | Diametras 2,7 ±0,2 mm;
1.9.3. | Ilgis 72 ±5 mm;
1.9.4. | Autoklavuojama.
1.10. | Didelio pratekamumo diagnostinė kaniulė | 3 | vnt.
1.10.1. | Dviejų vožtuvų, rotuojanti, tinkanti darbui su siūoloma optika pratekamumo artroskopinė kaniulė, tinkanti greito jungimo 4 ±0,2 mm diametro siūlomai optikai
1.11. | Obturatorius diagnostinei kaniulei | 3 | vnt.
1.11.1. | Tinkantis didelio pratekamumo artroskopo kaniulei, distalinis galas bukas, konusinės formos
1.12. | Šviesolaidis | 5 | vnt.
1.12.1. | Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi.
1.12.2. | Ilgis ≥ 300 cm.
1.12.3. | Išorinis diametras 4,0 -5,0 mm ±0.5 mm“.
1.12.4. | Fibrooptinis.
1.13. | Vielinis sterilizavimo krepšelis optikai | 3 | vnt.
1.13.1. | Vielinis, su dangčiu ir silikoniniais laikikliais optikai. Dydis 290 x 80 x 50 mm± 2mm
1.14. | Sterilizavimo konteineris šviesolaidžiui, optikai, kaniulei ir obturatoriui | 3 | vnt.
1.14.1. | Perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu, dydis 285 x 280 x 135 mm ±10 mm
1.15. | Artroskopinis kobliacijos įrenginys su integruotu skysčių kontrolės moduliu | 1 | kompl.
1.15.1. | Darbinis dažnis 50/60 Hz;
1.15.2. | Temperatūrinis diapazonas nuo 20° C iki 60°C ±5°C.
1.15.3. | Skystųjų kristalų ekranas, rodantis koaguliacijos ir abliacijos parametrus, intrasąnarinių skysčių temperatūrą, skysčių irigacijos lygį ir klaidų pranešimus. Galima valdyti planšetės pagalba.
1.15.4. | Galimi režimai: rezekcija, kobliacija, bipolinė koaguliacija su hemostaze.
1.15.5. | Automatinis elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas;
1.15.6. | Garsinis ir vizualus signalas, pranešantis apie viršytą nustatytą temperatūrą sąnarinėje ertmėje.
1.15.7. | Elektrosaugos reikalavimai pagal IEC/EN 60601-1, Klasifikacija pagal IEC/EN 60601-2-2.
1.15.8. | Komplekte: Generatorius su laidu ir pedalu 1 vnt., Bipolinis kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas kelio ir peties artroskopijoms, su siurbimo funkcija, integruotu kabeliu. Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3-4 mm (± 0,05 mm). 10 vnt.
1.16. | Skysčių valdymo pompa | 1 | komp.
1.16.1. | 1Ratukinio tipo;
1.16.2. | Su ekranu parametrų reikšmių atvaizdavimui;
1.16.3. | Reguliuojamas įtekėjimas ir ištekėjimas;
1.16.4. | Slėgio lygis minimalus ≤10 mmHg, maksimalus ≥120 mmHg, reguliuojamas kas 5 mmHg.
1.16.5. | Komplekte žarnelių rinkinys irigacijai ≥ 30 vnt.;
1.16.6. | Komunikacija su šeiveriu.
1.16.7. | Komplekte: 5 pozicijų kojinis jungiklis pompos ir šeiverio valdymui; 20 vnt. sistemų pompai.
1.17. | Automatinis dvigubas turniketas, su baterija ir stovu. Komplekte 3 skirtingų dydžių autoklavuojamos manžetės. | 1 | kompl.
1.17.1. | Jutiminio valdymo ekranas.
1.17.2. | Integruota PB arba lygiavertė tipo baterija.
1.17.3. | Automatinis gidas displėjuje.
1.17.4. | Pilnai automatizuota įrenginio kontrolė.
1.17.5. | Audio ir vizualiniai signalai įspėja apie per žemą ar per aukštą slėgį, žemą baterijos įkrovimo lygį ir oro nutekėjimą.
1.17.6. | Sėgio reguliavimas nuo 0–100 mmHg (apatinė riba) iki ne mažiau kaip 550 mmHg (viršutinė riba), reguliuojamas žingsniu ne didesniu kaip 5 mmHg. Garsumas 45-85 dB.
1.17.7. | Manžetės komplekte: Ilgis 61 ±1cm, plotis 6 ±1 cm; Ilgis 76 ±6 cm, plotis 10 ±2 cm; Ilgis 122 ±3 cm, plotis 10 ±4 cm.
1.17.8. | Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms.
1.17.9. | CE ženklinimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams
1.17.10. | Garantinis aptarnavimas ≥ 24 mėn.
1.17.11. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KONTROLIUOJAMO UŽŠALDYMO PRIETAISAS. DIUARAI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Kontroliuojamo užšaldymo prietaisas. Diuarai.
2.1. | Kontroliuojamo užšaldymo prietaisas. Diuarai. | 1 | kompl.
2.1.1. | Paskirtis - kontroliuojamo greičio šaldymo sistema
2.1.2. | Sistemos talpa - ne mažiau nei 16 L
2.1.3. | Naudotojas turi galėti pats kurti užšaldymo programas. Prietaisas turi būti pristatytas su nemažiau nei 5 užšaldymo programomis.
2.1.4. | Programuojamas temperatūros diapozonas (ne siauresnis diapazonas už nurodytą) nuo +50°C iki -180°C.
2.1.5. | Programuogramuojamas šaldymo greitis (ne siauresnis diapazonas už nurodytą) nuo 0,1 iki 60 C/min
2.1.6. | Privalo būti instaliuotas prietaise spausdintuvas.
2.1.7. | Nerūdijantis plienas, ne mažesnės klasės nei 304.
2.1.8. | Galimas užšaldymo našumas ne mažiau nei 350 mėgintuvėlių.
2.1.9. | Su prietaisu turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 lentynos / mėgintuvėlių laikikliai: talpinanti ne mažiau nei 75 vnt. mėgintuvėlių, kurių tūris ne mažesnis nei 2ml., talpinanti ne mažiau nei 75vnt mėgintuvėlių, kurių tūris ne mažesnis nei 4ml.
2.1.10. | Prietaisas turi būti pateiktas su termoporomis atitinkamoms lentynoms.
2.1.11. | Prietaisas turi būti pateiktas su nemažiau nei 2 skysto azoto maitinimo diuarais, kurių talpa nemažesnė nei 50L. Diuarai turi būti su ratukais arba turi būti pateikti diuarų transportavimo vežimėliai.
2.1.12. | Prietaise turi būti instaliuoti kontaktai perduoti prietaiso aliarmus
2.1.13. | Liečiamuoju ekranu.Turi būti galimybė prietaisą valdyti kompiuteriu
2.1.14. | Prietaisas turi atitikti 21CFR reikalavimams
2.1.15. | Maitinimas 230 V +/- 10 %, 50 Hz
2.1.16. | Skysto azoto laikymo talpa ne mažesnė nei 20 L; Kaklelio skersmuo 50 mm± 10%; garavimas ne daugiau 0.15 l/dieną; laikiklių skaičius - ne mažiau 6.
2.1.17. | Skysto azoto transportavimo indas su sorbentu ar lygiaverte medžiaga, skysto azoto talpa ne mažiau 1,5 litro; kaklo skersmuo: ne daugiau 35 mm; Statinė azoto išlaikymo trukmė ne mažesnė nei 8d.
2.1.18. | Garantija ne mažesnė, kaip 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3786-2366 2025-09-29 14:55:30