## Pasiūlymas
PASIŪLYMO FORMA
| Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, komplektas | Kaina 1 kompl. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
1 | Defibriliatorius Nr.1: | NEPILDOMA | NEPILDOMA | NEPILDOMA | NEPILDOMA | NEPILDOMA
1.1 | Defibriliatorius Nr.1.1 |  |  | 2
1.2 | Defibriliatorius Nr.1.2 |  |  | 1
2 | Defibriliatorius Nr.2 |  |  | 1
Kaina skaičiuojama tikslumo lygiu iki šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio). Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepateikia kainų su PVM, tačiau nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ................................................................................................................................................................................ Prekėms taikomas 21% PVM tarifas. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas kitas PVM tarifas. Pastaba. Atmesdama pasiūlymus dėl per didelės pasiūlymo kainos, perkančioji organizacija vertins bendras (galutines) pasiūlymų kainas su visais mokesčiai, t. y., įskaitant tiekėjo nurodytą PVM bei dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievoles (ar teises).

## Subtiekėjai ir priedai
SUBTIEKĖJAI
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS. Tiekėjui nurodžius teikiamo pasiūlymo konfidencialią informaciją/dokumentus, kartu su pasiūlymu būtina pateikti konfidencialumą pagrindžiančius (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) argumentuotus įrodymus/dokumentus.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninės būklės tikrinimas, techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
8.1 | 1 PD:
1. Mokymai ≥ 30 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 30 slaugytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos),
3. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos).
8.2 | 2 PD:
1. Mokymai ≥ 11 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 13 slaugytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos),
3. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos).

## Defibriliatorius Nr.1
Defibriliatorius Nr.1:
Tiekėjo pasiūlymas:
Defibriliatorius Nr.1.1 |  | Viso: 2 kompl.
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas
3 | Bifazinio impulso energijos nustatymas | 1. Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2 iki 360 J;
2. Impulso energijos keitimo žingsnis, ne siauresniame kaip 2-200 J diapazone, ne didesnis kaip 50 J.
4 | Energijos perdavimo tikslumas | Ne daugiau kaip ±15% pasirinktos vertės
5 | Defibriliatoriaus darbo režimai | 1. Nesinchronizuota defibriliacija;
2. Sinchronizuota kardioversija;
3. Automatinis režimas;
4. Monitoravimo režimas.
6 | Defibriliacijos krūvio nustatymas | Valdymo elementu, įmontuotu defibriliacijos elektrode, arba prietaiso valdymo panelės pagalba
7 | Defibriliavimo patariamoji funkcija | Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė patariamoji funkcija
8 | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš akumuliatorio ar akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją (minimas akumuliatorius ar akumuliatorių komplektas turi būti komplektacijoje) | Ne mažiau 400 defibriliacijos impulsų
9 | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu vaikams ir suaugusiems (30:2, 15:2)
10 | Prietaiso automatinis testas | Būtina
11 | Stimuliacijos dažnio nustatymas | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 170 imp./min.(ppm) Paklaidos nevertinamos
12 | Stimuliavimo srovės nustatymas | Stimuliavimo srovės ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 150 mA Paklaidos nevertinamos
13 | Prietaiso ekranas | 1. Integruotas į prietaisą;
2. Spalvotas
3. Ne mažiau kaip 21 cm įstrižainės
4. Ne mažiau kaip 640x480 taškų raiškos
5. Ne mažiau 3 atvaizduojamų kreivių
14 | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau 12 derivacijų
15 | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 30 iki 300 k/min. Paklaidos nevertinamos
16 | Į prietaiso komplektaciją įtraukti paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliai | 1. SpO2 modulis;
2. Neinvazinio arterinio kraujospūdžio (AKS) modulis;
3. EKG modulis;
4. CO2 modulis.
17 | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 6 val. EKG įrašymas į vidinę atmintį
18 | Integruotas spausdintuvas | Rašantis pasirinktinai 12.5, 25 mm/s greičiu Paklaidos nevertinamos
19 | Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis | ≥ 100 mm
20 | Prietaise montuojamų akumuliatorių skaičius | Ne mažiau 2 vnt.
21 | Monitoravimo laikas iš akumuliatorių | Ne mažiau kaip 5 val. (iš akumuliatoriaus ar akumuliatorių, kurie įskaičiuoti į komplektaciją)
22 | Svoris | Ne daugiau kaip 10 kg
23 | Komplektacija | 1. Daugkartiniai, suaugusiųjų defibriliavimui skirti elektrodai - 1 kompl.;
2. Vienkartiniai defibriliavimo/stimuliacijos elektrodai – ne mažiau 2 vnt. įrenginio išbandymui;
3. Akumuliatorius lyčio jonų ar lygiavertis – ne mažiau 2 vnt.
4. Ne mažiau 5 derivacijų EKG kabelis – 1 vnt.
5. Pirštinis SpO2 daviklis – 1 vnt.
6. AKS manžečių komplektas – 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės);
7. CO2 monitoravimo priedai – 1 kompl.
8. Krepšys defibriliatoriui laikyti ir transportuoti - 1 vnt.
24 | Prietaiso atsparumas smūgiams | Pagal EN 1789 arba lygiavertį standartą
Defibriliatorius Nr.1.2 |  | Viso: 1 kompl.
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas
3 | Bifazinio impulso energijos nustatymas | 1. Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2 iki 360 J;
2. Impulso energijos keitimo žingsnis, ne siauresniame kaip 2-200 J diapazone, ne didesnis kaip 50 J.
4 | Energijos perdavimo tikslumas | Ne daugiau kaip ±15% pasirinktos vertės
5 | Defibriliatoriaus darbo režimai | 1. Nesinchronizuota defibriliacija;
2. Sinchronizuota kardioversija;
3. Automatinis režimas;
4. Monitoravimo režimas.
6 | Defibriliacijos krūvio nustatymas | Valdymo elementu, įmontuotu defibriliacijos elektrode, arba prietaiso valdymo panelės pagalba
7 | Defibriliavimo patariamoji funkcija | Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė patariamoji funkcija
8 | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš akumuliatorio ar akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją (minimas akumuliatorius ar akumuliatorių komplektas turi būti komplektacijoje) | Ne mažiau 400 defibriliacijos impulsų
9 | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu vaikams ir suaugusiems (30:2, 15:2)
10 | Prietaiso automatinis testas | Būtina
11 | Stimuliacijos dažnio nustatymas | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 170 imp./min.(ppm) Paklaidos nevertinamos
12 | Stimuliavimo srovės nustatymas | Stimuliavimo srovės ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 150 mA Paklaidos nevertinamos
13 | Prietaiso ekranas | 1. Integruotas į prietaisą;
2. Spalvotas
3. Ne mažiau kaip 21 cm įstrižainės
4. Ne mažiau kaip 640x480 taškų raiškos
5. Ne mažiau 3 atvaizduojamų kreivių
14 | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau 12 derivacijų
15 | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 30 iki 300 k/min. Paklaidos nevertinamos
16 | Į prietaiso komplektaciją įtraukti paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliai | 1. SpO2 modulis;
2. Neinvazinio arterinio kraujospūdžio (AKS) modulis;
3. EKG modulis;
17 | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 6 val. EKG įrašymas į vidinę atmintį
18 | Integruotas spausdintuvas | Rašantis pasirinktinai 12.5, 25 mm/s greičiu Paklaidos nevertinamos
19 | Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis | ≥ 100 mm
20 | Prietaise montuojamų akumuliatorių skaičius | Ne mažiau 2 vnt.
21 | Monitoravimo laikas iš akumuliatorių | Ne mažiau kaip 5 val. (iš akumuliatoriaus ar akumuliatorių, kurie įskaičiuoti į komplektaciją)
22 | Svoris | Ne daugiau kaip 10 kg
23 | Komplektacija | 1. Daugkartiniai, suaugusiųjų defibriliavimui skirti elektrodai - 1 kompl.;
2. Vienkartiniai defibriliavimo/stimuliacijos elektrodai – ne mažiau 2 vnt. įrenginio išbandymui;
3. Akumuliatorius lyčio jonų ar lygiavertis – ne mažiau 2 vnt.
4. Ne mažiau 3 derivacijų EKG kabelis – 1 vnt.
5. Pirštinis SpO2 daviklis – 1 vnt.
6. AKS manžečių komplektas – 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės);
7. Krepšys defibriliatoriui laikyti ir transportuoti - 1 vnt.
24 | Prietaiso atsparumas smūgiams | Pagal EN 1789 arba lygiavertį standartą

## Defibriliatorius Nr.2
Defibriliatorius Nr.2
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas
3 | Bifazinio impulso energijos nustatymas | 1. Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2 iki 360 J;
2. Impulso energijos keitimo žingsnis, ne siauresniame kaip 2-200 J diapazone, ne didesnis kaip 50 J.
4 | Energijos perdavimo tikslumas | Ne daugiau kaip ±15% pasirinktos vertės
5 | Defibriliatoriaus darbo režimai | 1. Nesinchronizuota defibriliacija;
2. Sinchronizuota kardioversija;
3. Automatinis režimas;
4. Monitoravimo režimas.
6 | Defibriliacijos krūvio nustatymas | Valdymo elementu, įmontuotu defibriliacijos elektrode, arba prietaiso valdymo panelės pagalba
7 | Defibriliavimo patariamoji funkcija | Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė patariamoji funkcija
8 | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš akumuliatorio ar akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją (minimas akumuliatorius ar akumuliatorių komplektas turi būti komplektacijoje) | Ne mažiau 200 defibriliacijos impulsų
9 | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki maksimalios energijos | Ne daugiau nei 10 s
10 | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu vaikams ir suaugusiems (30:2, 15:2)
11 | Prietaiso automatinis testas | Būtina
12 | Stimuliacijos dažnio nustatymas | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 170 imp./min.(ppm)
Paklaidos nevertinamos
13 | Stimuliavimo srovės nustatymas | Stimuliavimo srovės ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 150 mA
Paklaidos nevertinamos
14 | Prietaiso ekranas | 1. Integruotas į prietaisą;
2. Spalvotas
3. Ne mažiau kaip 20 cm įstrižainės
4. Ne mažiau kaip 640x480 taškų raiškos
5. Ne mažiau 3 atvaizduojamų kreivių
15 | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 30 iki 300 k/min.
Paklaidos nevertinamos
16 | EKG modulis | Būtina
17 | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 6 val. EKG įrašymas į vidinę atmintį
18 | Integruotas spausdintuvas | Rašantis pasirinktinai 12.5, 25 mm/s greičiu
Paklaidos nevertinamos
19 | Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis | ≥ 50 mm
20 | Monitoravimo laikas iš akumuliatorių | Ne mažiau kaip 5 val. (iš akumuliatoriaus ar akumuliatorių, kurie įskaičiuoti į komplektaciją)
21 | Komplektacija | 1. Daugkartiniai, suaugusiųjų defibriliavimui skirti elektrodai - 1 kompl.;
2. Vienkartiniai defibriliavimo/stimuliacijos elektrodai – ne mažiau 2 vnt. įrenginio išbandymui;
3. Pakraunamas lyčio jonų ar lygiavertis akumuliatorius – ne mažiau nei 1 vnt.
4. 3 derivacijų EKG kabelis – 1 vnt.
5. Krepšys defibriliatoriui laikyti ir transportuoti - 1 vnt.
22 | Prietaiso atsparumas smūgiams | Pagal EN 1789 arba lygiavertį standartą

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne