TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkamas Bituminio rišiklio atskyrimo iš asfalto mišinių ir atskirto rišiklio vertinimo komplektas (1 kompl.) (toliau – Įranga), skirtas bituminio rišiklio atskyrimui iš asfalto mišinių ir atskirto rišiklio vertinimui. Įrangos komplektą sudaro: Bituminio rišiklio atskyrimo komplektas; Dinaminio šlyties reometro komplektas; Penetrometro komplektas; Duktilometro komplektas.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti nauja, matuojamųjų charakteristikų naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius/būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Visa siūloma Įranga ir jos komponentai turi būti tarpusavyje suderinti, o jų naudojimas kartu numatytas gamintojo.

- Turi būti atlikta Įrangos patikra pagal gamintojo numatytą metodiką arba atliktas Įrangos kalibravimas, kurių mokestis turi būti įskaičiuotas į Įrangos kainą. Pristatant Įrangą turi būti pateikiamas kalibravimo liudijimas, gamintojo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

- Įrangos pristatymo vieta – VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo instituto Automobilių kelių mokslo laboratorija, Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama  ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Garantiniu laikotarpiu visas išlaidas, susijusias su sugedusiais komponentais, turi padengti Tiekėjas.

- Pristatymo terminas – Įranga turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą, ją išpakuoti, sumontuoti ir atlikti detalų Įrangos funkcionalumo patikrinimą. Įrangos išpakavimo, sumontavimo ir funkcionalumo patikrinimo, kalibravimo, garantinės priežiūros išlaidos turi būti įskaičiuotos į įrangos kainą.

- Tiekėjas įsipareigoja apmokyti dirbti su Įrangą ne mažiau kaip 1 perkančiosios organizacijos darbuotoją.

- Kartu su pristatyta Įranga turi būti pateiktos naudojimosi ir priežiūros instrukcijos lietuvių arba anglų kalba, taip pat tinkamą Įrangos veikimą įrodantis dokumentas (Įrangos gamintojo sertifikatas ar liudijimas ar kitas lygiavertis dokumentas).

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir tikslus modelis | Bituminio rišiklio atskyrimo komplektas - Dinaminio šlyties reometro komplektas - Penetrometro komplektas Duktilometro komplektas | Nurodomas atskirai kiekvieno komplekto Gamintojas (nurodyti): Modelis (nurodyti, jeigu yra): Kodas (nurodyti, jeigu yra): |
|  | Pagrindiniai komponentai | - Bituminio rišiklio atskyrimo komplektas; - Dinaminio šlyties reometro komplektas: - -Dinaminio šlyties reometro komplektas su visa reikalinga įranga, įskaitant reometrą, termostatą, gaubtą, kompresorių, matavimo geometrijas, liejimo formas, oro filtrus ir temperatūros kalibravimo komplektą: - -Programinės įrangos sprendinys duomenų rinkimui, analizei ir tolesniam apdorojimui bei kt. poreikiams. - -Kompiuteris duomenų apdorojimui bei duomenų paruošimo darbui. - Penetrometro komplektas - Duktilometro komplektas | TAIP/NE [nereikalinga išbraukti] |
|  | Atitikimas standartams ir bandymo metodikoms | Bituminio rišiklio atskyrimo komplektas turi atitikti EN 12697-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Dinaminio šlyties reometro komplektas turi atitikti šių arba lygiaverčių standartų reikalavimus: AL DSR-Verification FGSV 721. AASHTO T315-19. AASHTO T316 ¦ ASTM D4402. AASHTO T350-19. AASHTO T391-20. EN 14770. EN 16659. EN 17643. ISO 3219-1. ISO 3219-2. - Penetrometro komplektas turi atitikti EN 1426 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Duktilometro komplektas turi atitikti šių arba lygiaverčių standartų reikalavimus: - -EN 13398 - -EN 13589 - -EN 13703. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Parametrai | - Bituminio rišiklio atskyrimo komplektas: Pilnai automatizuotas veikimo principas – rišiklio atskyrimas iš asfalto mišinio, rišiklio tirpalo surinkimas ir regeneravimas bei užpildo džiovinimas atliekamas automatizuotai. Elektronine valdymo sistema turi būti galimybė parinkti plovimo ciklų kiekį, džiovinimo ciklų kiekį, kontroliuoti temperatūrą plovimo ir regeneravimo kamerose. Komplektas valdomas sumontuotu kompiuteriu lietimui jautriu ekranu. Bandinio cilindras (būgnas analizatoriui) į įrenginį įstatomas horizontalia padėtimi. Rišiklio atskyrimui turi būti naudojamas tetrachloritelenas . Plovimui taikomi ultragarso virpesiai. Uždaro pirmo plovimo ciklo galimybė. Smulkusis užpildas turi būti atskiriamas centrifugoje. Popierius centrifugai (ne mažiau kaip 2000 lapų). Maksimalus bandinio svoris ne mažiau kaip 3,2 kg. Maitinimas 400 V, 50 Hz. Ne mažiau kaip 3 komplektai centrifugos cilindrų ir būgnų - (sieto akučių dydis 0,063 mm) su dangčiais. - Dinaminio šlyties reometro komplektas Galimybė atlikti bandymus kontroliuojant deformacijas, įtempimus, dažnį, vertikalią apkrovą, temperatūrą, laiką. Rotacinio bandymo metu mažiausias sukimo momentas (torque) ne mažesnis nei 200 nNm. Osciliacinio bandymo metu mažiausias sukimo momentas (torque) ne mažesnis nei 100 nNm. Bandymo metu didžiausias sukimo momentas (torque) ne mažesnis nei 290 mNm. Vertikalios jėgos ribos ne mažesnės nei nuo -60 N iki 60 N. Bandymo metu suteikiami kampiniai įlinkiai/deformacijos ne mažesnio greičio ribose nei nuo 0 rad/s (0 1/min) iki 220 rad/s. Bandymo metu kampinių įlinkių/deformacijų suteikimo dažnio ribos ne mažesnės nei nuo 10-7 rad/s iki 628 rad/s. Bandymo metu suteikiamo kampinio įlinko/deformacijų ribos ne mažesnės nei nuo 0,06 µrad iki ∞. Bandymo metu temperatūros ribos ne mažesnės nei nuo -50° C iki 210° C. Įranga turi turėti pilnai automatinį temperatūros kalibravimą. Maitinimas nuo elektros tinklo: 230/50 V/Hz. Įranga valdoma kompiuteriu taikant jam numatytą gamintojo programinę įrangą (turi būti komplektacijoje). Bandymo temperatūros kontrolė: - Bandinio temperatūra užtikrinama oro šildymo/šaldymo elementais, t. y. viršutinės ir apatinės plokštelių temperatūra bandymo metu turi skirtis ne daugiau nei ±0,1° C. - Esant žemoms temperatūroms, neleidžiama susidaryti ledui. - turi būti temperatūros ir jos kitimo greičio nustatymas ir fiksavimas kiekvienam kaitinimo elementui ±0,01° C tikslumu (atlikus kalibravimą išoriniu sensoriumi). Termostatas: - Temperatūros ribos ne mažesnės nei nuo -35° C iki +200° C. - Temperatūros tikslumas ±0,03 K. - Maitinimas nuo elektros tinklo: 230/50 V/Hz. - šaldymo geba esant +20° C temperatūrai ne mažesnė nei 600 W; - šaldymo geba esant –20° C temperatūrai ne mažesnė nei 190 W; Oro tiekimo kompresorius: - Mobilus, bealyvinis, komplektuojamas su oro išvalymo priedais ir filtrais. - Maitinimas nuo elektros tinklo: 230/50 V/Hz. - Oro srauto pralaidumas ne mažesnis nei 100 l/min. - ˗ Kalibruotas temperatūros kalibravimo komplektas pritaikytas 8 mm geometrijai. - ˗ Dinaminio šlyties reometro (DSR) komplekto matavimo sistemos geometrija: - Lygiagrečios (lygios) apskritimo formos plokštelės, kurių skersmuo 4±0,1 mm, 8±0,1 mm ir 25±0,1 mm. Kiekvieno skersmens plokštelių komplektų ne mažiau nei po 2 vnt. - Bandinių paruošimo silikoninės formelės kiekvienam skersmeniui ne mažiau nei po 12 vnt. - bandinių įdėjimo ir kirpimo įrankiai; - matavimo sistemos elementų (plokštelių) pakeitimas turi būti paprastas ir greitas, t. y. nereikalaujantis papildomų įrankių ar dinaminio šlyties reometro išardymo; - bandymų metu nepertraukiamai turi būti matuojamas (fiksuojamas) atstumas tarp plokštelių. - Penetrometro komplektas Pilnai automatinis penetrometras su automatiniu bandinio paviršiaus nustatymu. Prietaisas turi automatiškai nuleisti adatą ant bandinio paviršiaus ir pradėti matavimą. Penetracijos gylis turi būti nustatomas elektronine matavimo sistema, kuri bandymo metu turi būti atskirta ir visai neįtakoti bandymo rezultatų. Penetrometras valdomas įrenginyje integruotu lietimui jautriu ekranu. Adata prieš bandymą turi būti nuleidžiama elektromechaniniu įrenginiu. Turi būti elektroninis laikmatis automatiniam adatos paleidimui ir sustabdymui. Laiko nustatymo ribos ne mažiau kaip nuo 0,1 s iki 2900 s. Penetracija matuojama skaitmeniniu būdu, ne mažesniu kaip 0,01 mm tikslumu. Adatos laikiklis. Matavimo ribos ne mažiau kaip nuo 0 iki 30 mm. Skiriamoji geba ne mažiau kaip 0,01 mm. Apkrovos dydis 100 g ±0,01 g. Galimybė nustatyti bandymo trukmę ne mažiau kaip nuo 0,1 s iki 290 s). Įrangos komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 3 bandymo indeliai ir 3 adatos. Bandymo temperatūros palaikymo įranga, atitinkanti bandymo metodo reikalavimus turi būti įrangos komplektacijoje. - Duktilometro komplektas Skaitmeninis duktilometras, valdomas programine įranga. Turi būti galimybė vienu metu tirti ne mažiau kaip 4 bandinius. Turi būti galimybė palaikyti pastovų tempimo greitį ne mažiau kaip nuo 1 iki 50 mm/min. Ilgis turi būti matuojamas skaitmeniniu būdu. Ne mažiau kaip vienas jėgos matavimo zondas. Komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. bandinių paruošimo formos pagal EN 13398 ir EN 13589 ar lygiaverčius standartus. Komplektacijoje turi būti temperatūros palaikymo įranga (termostatas su cirkuliaciniu siurbliu, temperatūros palaikymui ne mažiau kaip nuo +5 ° C iki +95° C). Komplektacijoje turi būti kompiuteris su programine įranga. Matmenys ne didesni kaip (ilgis x plotis) 1400x600 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Programinė įranga | - Dinaminio šlyties reometro (DSR) komplektas - DSR komplekto valdymui, duomenų įrašymui ir kaupimui pateikiamas kompiuteris su licencijuota programine įranga, gebanti įrašyti visus bandymo metu matuotus ir apskaičiuotus parametrus. - ˗ Kompiuteris turi palaikyti ne senesnę nei Microsoft Windows™ 10 operacinę sistemą, turėti procesorių, kurio dažnis yra 2.67 GHz arba didesnis, 8 GB RAM arba daugiau, SSD (solid-state) diską su talpa ne mažesne nei 240 GB. - ˗ Programinė įranga turi turėti: - Automatines deformacijų, įtempių, fazės kampo, dinaminio šlyties modulio ir kitas pagal standartą EN 3219 arba lygiavertį apibrėžtų aktualių parametrų nustatymo (apskaičiavimo) funkcijas. - Parengtos ir suformuotos bandymo atlikimo procedūros, kurios apibrėžtos bitumų ir bituminių rišiklių bandymus reglamentuojančiais LST EN ir AASHTO standartais. - Galimybę sukurti naujas ir koreguoti esamas bandymo procedūras. - Galimybę realiu laiku matyti matuojamųjų charakteristikų vertes kompiuterio ekrane. - Galimybę eksportuoti pradinius (neapdorotus) bandymo duomenis PDF, XML, txt arba lygiaverčiais formatais. - Galimybę prisijungti prie gamintojo numatytos nuotolinės duomenų bazės ir integruoti duomenis iš kelių reometrų į vieną bendrą duomenų bazę. - Automatinį matavimo sistemos ir kalibravimo parametrų atpažinimą. - Apsaugos ir perspėjimo sistemą, kuri informuoja vartotoją apie įrangos naudojimo riziką (pvz. nutrūkus oro tiekimui, esant techninės apžiūros būtinumui, nesuderinamumui, temperatūros nuokrypiams), ir kitus būtinus perspėjimus, apsaugančius nuo įrangos sugadinimo. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Suderinamumas | - Dinaminio šlyties reometro komplektas Visi siūloma įranga ir komponentai turi būti tarpusavyje suderinti, o jų naudojimas kartu numatytas gamintojo. Visi komplekto komponentai (pavyzdžiui, gaubtas, matavimo geometrijos) turi būti suderinti su turimu dinaminiu šlyties reometru MCR 302, t. y. turi būti galimybė naujai įsigyjamus komplekto komponentus naudoti kartu su turimu dinaminiu šlyties reometru MCR 302. | TAIP/NE [paliekama pasirenkama reikšmė] |
|  | Kalibravimas/patikra | - Dinaminio šlyties reometro komplektas - Turi būti atlikta įrangos patikra (aptarnavimas) pagal gamintojo numatytą metodiką arba atliktas įrangos kalibravimas, kurių mokestis ir visos sąnaudinės medžiagos bei priemonės turi būti įskaičiuotas į įrangos kainą. Turi būti numatyta atlikti ne mažiau kaip 10 įrangos patikrų (aptarnavimų) ir (arba) kalibravimų pagal Įrangos gamintojo numatytus techninius dokumentus (dokumentuose numatytus intervalus). | TAIP/NE [paliekama pasirenkama reikšmė] |
|  | Palaikymas ir priežiūra | - Dinaminio šlyties reometro komplektas Tiekėjas privalo užtikrinti techniškai tvarkingos įrangos funkcionavimą ir palaikymą. Tiekėjas turi užtikrinti įrangos gamintojo konsultacijas Įrangos tinkamo veikimo klausimais internetu arba telefonu ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo Įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. - Tiekėjas privalo užtikrinti visos naudojamos programinės įrangos atnaujinimus ne mažiau kaip 5 metus nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Turi būti užtikrinta galimybė išspręsti su programine įranga susijusias problemas naudojant nuotolinį palaikymą. Visi programinės įrangos palaikymo mokesčiai šiam laikotarpiui turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. - Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas Įrangos trūkumus šalina sutartyje numatyta tvarka. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Garantinis terminas | Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. | TAIP/NE [paliekama pasirenkama reikšmė] |

*Kartu su pasiūlymu Tiekėjas taip pat pateikia nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba pateikia įrangos gamintojo prekių aprašymus (techninius dokumentus) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių / Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Pageidaujama, kad šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas nurodytų konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmes (nurodytas puslapis, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyta rodyklėmis, ir /ar pabraukta ir pan.). Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.