REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ IGF-1 ir Kalcitonino NUSTATYMUI KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | __ | įrašo tiekėjas |
| 1. | Techniniai reikalavimai analizatoriui |  |  |
| 1.1. |  | Panaudai turi būti pateiktas pilnai automatizuotas analizatorius su analizatoriaus valdymo programine įranga, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, suderintu su analizatoriumi spausdintuvu, arba tyrimams atlikti gali būti suteikiama panaudos būdu naudoti perkančiosios organizacijos jau naudojama įranga​. (Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.2. |  | Panaudai pateiktas analizatorius (su programine įranga) turi būti techniškai pajėgus atlikti 1 priede įvardintus tyrimus. | įrašo tiekėjas |
| 1.3. |  | Analizatorius turi turėti vidinį brūkšninių kodų skaitytuvą mėginių identifikavimui. | įrašo tiekėjas |
| 1.4. |  | Analizatorius turi automatiškai nuskaityti brūkšninį kodą, atpažinti reagentus bei informaciją apie juos (galimų atlikti iš kiekvienos reagento talpos tyrimų kiekį arba reagento tūrį/lygį). | įrašo tiekėjas |
| 1.5. |  | Analizatoriaus mėginių laikikliai turi būti pritaikomi skirtingų dydžių mėgintuvėliams ir specialiems mėginių indeliams (tiekėjas mėginių indelius pateikia kartu su reagentais bei papildomomis priemonėmis). | įrašo tiekėjas |
| 1.6. |  | Analizatorius turi turėti krešulio mėginyje aptikimo funkciją. | įrašo tiekėjas |
| 1.7. |  | Analizatorius turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių analizatoriaus žymėjimą CE ženklu, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.8. |  | Naudojimo instrukcijos (vartotojo vadovai) kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikiami anglų kalba elektronine, o laimėjimo atveju – lietuvių ir anglų kalbomis spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 2. | Reikalavimai analizatoriaus programinei įrangai: |  |  |
| 2.1. |  | Analizatoriaus programinė įranga turi teikti informaciją apie reagentus, kalibracijos duomenis, atliktus tyrimus ir jų rezultatus. | įrašo tiekėjas |
| 2.2. |  | Analizatoriuje turi būti integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti rezultatus grafiškai. | įrašo tiekėjas |
| 2.3. |  | Gamintojo rekomenduojamas 1 priede nurodytų tyrimų kalibracijos dažnumas (naudojant tos pačios serijos reagentus) turi būti ne dažniau nei kas 2 savaites. | įrašo tiekėjas |
| 2.4. |  | Analizatoriaus programinė įranga turi turėti nuotolinio serviso modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatoriaus būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas. |
| 3. | Suderinamumas su LIS |  |  |
| 3.1. |  | Analizatorius ir/arba programinė įranga (toliau - Sistema) turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Pagal brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/arba validavime. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | įrašo tiekėjas |
| 4. | Reikalavimai tyrimams |  |  |
| 4.1 |  | Tyrimo metodikos, reagentų (tame tarpe ir kontrolinių medžiagų, kalibratorių) aprašymai kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti anglų, o kartu su prekėmis – anglų ir lietuvių kalbomis. (Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 4.2 |  | Gamintojo tyrimų metodikose turi būti pateikti (pateikiama kartu su pasiūlymu konkursui) gamintojo rekomenduojami tyrimo referentiniai (pamatiniai) dydžiai: kalcitoninui – pagal lytį, IGF-1 – pagal lytį ir pagal amžių (ne mažiau kaip nuo 1 iki 80 m.) | įrašo tiekėjas |
| 4.3. |  | Analizatorius turi turėti galimybę pateikti rezultatus SI sistemos matavimo vienetais arba turi būti pateiktas perskaičiavimo į SI sistemos matavimo vienetus (IGF-1 – nmol/l, kalcitoninas – pmol/l) koeficientas. | įrašo tiekėjas |
| 4.4. |  | Mėginio hemolizė (hemoglobino koncentracija kalcitonino tyrimui iki ne mažesnės kaip 2 g/l, IGF-1 tyrimui iki ne mažesnės kaip 5 g/l) neturi turėti įtakos tyrimų rezultatams (nurodyta tyrimo metodikose). | įrašo tiekėjas |
| 5. | Reikalavimai reagentams ir papildomoms tyrimo priemonėms: |  |  |
| 5.1. |  | Tyrimo atlikimo laikas analizatoriuje – ne ilgesnis nei 30 min. | įrašo tiekėjas |
| 5.2. |  | Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau nei 2-jų lygių, pritaikytos 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui, validuotos panaudai siūlomam analizatoriui. | įrašo tiekėjas |
| 5.3. |  | Mėginių praskiedimui, kalcitonino tyrimo rezultatui viršijant matavimo ribą, turi būti pateikti gamintojo rekomenduojami skiedikliai. Pastaba. Nustatant kalcitonino koncentraciją, apie 20 proc. mėginių yra skiedžiami. | įrašo tiekėjas |
| 5.4. |  | Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomo analizatoriaus) reagentai ir/arba papildomos priemonės, turi būti pateiktas panaudai siūlomo analizatoriaus gamintojo arba tiekėjo siūlomų reagentų ir/arba papildomų priemonių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/arba papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomu analizatoriumi. | įrašo tiekėjas |
| 5.5. |  | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas sudedamąsias priemones (reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau 2 lygių), skiediklius (jei reikalingi tyrimo atlikimui), ploviklius, papildomas priemones (pvz., specialius antgalius, specialų spausdinimo popierių, mėginių indelius) ir/arba kitas gamintojo nurodytas priemones, reikalingas 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui. | įrašo tiekėjas |
| 5.6. |  | Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, tyrimai bus atliekami apie 3 kartus per savaitę, o kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, tiriant pacientų mėginius bus atliekami vidiniai (ne mažiau kaip 2 lygių, ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę)) ir išoriniai (ne mažiau kaip 2 kartus per metus, ne mažiau kaip 2 lygių) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių bei tiriamųjų mėginių), mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitines matavimo ribas. Šie tyrimai neįskaičiuojami į atliktų tyrimų kiekį. (Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 5.7. |  | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos, kalibratoriai) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 5.8. |  | Reagentų ir papildomų priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 5.9. |  | Konkurso laimėjimo atveju tiekėjas turi pateikti visų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 6. | Įrangos techninis aptarnavimas |  |  |
| 6.1. |  | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos (aparatūrinės ir programinės) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, servisas turi būti suteikiamas iš karto, prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, į LSMUL Kauno klinikas turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir per 24 valandas pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ir sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiai atlikti tyrimus. Visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 48 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (Būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | įrašo tiekėjas |

1 priedas REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS IGF-1 ir kalcitonino tyrimų ANALIZATORIUI

Eil. Nr.; Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai; Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.; Siūloma pakuotė; Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti; Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM; PVM tarifas %; Suma, EUR be PVM 36 mėn.; Suma, EUR su PVM 36 mėn.; Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; IGF-1 tyrimai; 7500; x; x; x; x; x; x; x. 1.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekė-jas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas. 1.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekė-jas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas. 1.3.; ...; x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekė-jas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas. 1.; Kalcitonino tyrimai; 2000; x; x; x; x; x; x; x. 1.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekė-jas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas. 1.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekė-jas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas. 1.3.; ...; x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekė-jas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas. Pasiūlymo kaina iš viso:; x; x; x; x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; x.

| PASTABOS, PAPILDOMI REIKALAVIMAI: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis). |  |  |  |  |  |  |  |