## Lapas1
Atsakymai į tiekėjų teiktas pastabas, pasiūlymus rinkos konsultacijoje
1 pirkimo objekto dalis. Skaitmeninė angiografijos sistema
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos konsultacijoje tiekėjo teikti duomenys | Atsakymai į tiekėjų pateiktas pastabas, pasiūlymus
1 | Reikalavimai skaitmeninei angiografijos sistemai
1.1 | Pagrindiniai skenavimo režimai | 1. Skaitmeninė impulsinė rentgenoskopija,
2. Skaitmeninė impulsinė rentgenografija,
3. Skaitmeninė substrakcinė angiografija (DSA),
4. Erdvinė rotacinė DSA,
5. Tūrinė kompiuterinė tomografija (CBCT).
2 | Reikalavimai C tipo arkai
2.1 | Rotacinis kampas RAO/LAO galvos padėtyje | ≥ 180º/120º | Siūlome koreguoti techninės specifikacijos 2.1 p, kad galėtume dalyvautis su XXX angiografine sistema. Jeigu šio punkto nepakeisite, tuomet pirkimas bus pritaikytas išskirtinai vienam gamintojui. Galimi pakeitimo variantai: Rotacinis kampas RAO/LAO galvos padėtyje ≥ 150º/150º arba Bendras rotacinis kampas RAO/LAO galvos padėtyje ≥ 300º | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
2.2 | Pavertimo kampas CRAN/CAUD galvos padėtyje | ≥ 90º/90º | ≥50º/90º | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
2.3 | Kampinio judėjimo greitis atliekant rotacinius ir pavertimo kampo judesius galvos padėtyje | ≥ 25 º/s
2.4 | Kampinio judėjimo greitis atliekant rotacinę angiografiją | ≥ 50 º/s | ≥ 40 º/s | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
2.5 | Motorizuotas arkos pasukimas apie vertikalią ašį | ≥ 180º
2.6 | Išilginis arkos judėjimo diapazonas | ≥ 210 cm
2.7 | Arkos gylis | ≥ 89 cm
2.8 | C arkos tvirtinimo konstrukcija | Būtina, turi būti tvirtinama ant lubinės bėginės sistemos
2.9 | Automatinis arkos pozicionavimas pagal išsaugotą poziciją | Būtina
2.10 | Motorizuotas automatinis arkos pozicionavimas pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją | Būtina
3 | Reikalavimai rentgeno spindulių detektoriui
3.1 | Detektoriaus vaizdo jutiklio scintiliatorius | CsI arba lygiaverčio tipo
3.2 | Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis | ≥ 16 bitų
3.3 | Detektoriaus aktyvios matricos įstrižinis dydis | ≥ 48 cm
3.4 | Elemento atstumo žingsnis (pitch) | ≤ 160 µm | ≤ 194 µm | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
3.5 | Maksimalus kvantinis vaizdo jutiklių efektyvumas (angl. DQE prie 0 lin/mm) | ≥ 77 %
3.6 | Skiriamoji geba | ≥ 3,25 lp/mm | ≥ 2.6 lp/mm | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
3.7 | Didelės spartos rentgenografijos sekos kardiologijai | ≥ 30 kadrų/sek
3.8 | Detektoriaus gaunamų vaizdų laukų dydžiai | ≥ 6 skirtingų matmenų
4 | Reikalavimai kolimatoriui
4.1 | Diafragmų tipai | ≥ 2 tipų
4.2 | Spinduliuotės spektro filtrai | ≥ 3
4.3 | Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių | Būtina | 4.3 p. siūlome patikslinti taip, nes kitaip nėra tikslu bei netenkitume techninių reikalavimų: Sistema, leidžianti atlikti kolimavimo pakeitimus nenaudojant rentgeno spindulių, remiantis paskutinio vaizdo išlaikymo funkcija (LIH, Last Image Hold). | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
5 | Reikalavimai rentgeno generatoriui
5.1 | Maksimali galia | ≥ 100 kW
5.2 | Generuojamas įtampos diapazonas | ≥ (50 – 125) kV
5.3 | Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas | Būtina
6 | Reikalavimai rentgeno vamzdžiui
6.1 | Skysčiu aušinamas, su apsauga nuo perkaitimo | Būtina
6.2 | Židinių skaičius | ≥ 2
6.3 | Anodo šiluminė talpa | ≥ 3,7 MHU
6.4 | Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas | ≥ 0,5 MHU/min | 6.4 Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas ≥ 0,5 MHU/min. Prašome parametrą pakeisti į 0,466 MHU/min. Parametro sumažinimas 6 % neturės esminės reikšmės sistemos funkcionalumui, ar klasei, o užtikrins didesnę konkurenciją | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
6.5 | Maksimalus nuolatinis rentgeno vamzdžio aušinimo pajėgumas | ≥ 4000 W | ≥ 3500 W | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
6.6 | Tinklelinis (angl. grid) srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režimu | Būtinas
6.7 | Kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema | Būtina
7 | Reikalavimai angiografiniam paciento stalui
7.1 | Motorizuotas stalviršio judėjimas | Vertikalus, išilginis ir skersinis | Vertikalus | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
7.2 | Stalviršio (angliškai: tabletop) matmenys (neskaičiuojant šoninių bėgelių), ilgis x plotis | ≥ 280 x 45 cm
7.3 | Išilginė stalviršio eiga | ≥ 120 cm
7.4 | Skersinė stalviršio eiga | ≥ 35 cm
7.5 | Pasukimo funkcija | ≥ 240º
7.6 | Maksimali stalo apkrova | ≥ 250 kg | ≥ 240 kg | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
7.7 | Išilginis paciento padengimas rentgeno lauku | ≥ 200 cm
7.8 | Minimalus stalviršio aukštis | ≤ 78 cm
7.9 | Stalas gali judėti automatiškai į užprogramuotas pozicijas | Būtina, pozicijos pasirinkimas iš standartinių pozicijų, vartotojo sukurtų ir pagal pasirinktą referentinį vaizdą | Panaikinti šį reikalavimą | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą. Šalinama iš TS.
7.10 | Paciento stalo priedai | 1. Čiužinys pacientui pagamintas iš visko elastinės arba lygiavertės medžiagos. Čiužinio storis ≥ 5 cm - 1 vnt,
2. Paciento tvirtinimo diržai - 1 komplektas,
3. Lašinės stovas - 1 vnt,
4. Silikoninė galvos pagalvėlė - 1 vnt.
7.11 | Reikalavimai reguliuojamam porankiui | 1. Kiekis - 2 vnt, | Dėl p. 7.11.1. „Reikalavimai reguliuojamam porankiui. 1. Kiekis – 2 vnt.“ Techninėje specifikacijoje aprašytas porankis yra reikalingas radialinei prieigai kardiologinėms ir radiologinėms procedūroms. Tokio tipo porankis intervencijoms praktikoje reikalingas vienas. Jį galima tvirtinti iš bet kurios stalo pusės. Todėl šiuo atveju reikalavimas yra perteklinis. Antro tokio pačio porankio pirkimas neturi klinikinės prasmės ir tik padidins bendrą angiografinės sistemos kainą perkančiąjai organizacijai. Prašome reikalavimą keisti sekančiai: „Reikalavimai reguliuojamam porankiui. 1. Kiekis – 1 vnt.“ | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
2. Tvirtinamas prie angiografinio paciento stalo,
3. Porankio konstrukcija leidžia procedūros metu fiksuoti paciento ranką reikiamoje padėtyje (galimi fiksuotos rankos rotaciniai judesiai apie išilginę ašį bei plaštakos lenkiamieji judesiai visomis kryptimis),
3. Porankis pagamintas iš anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos.
7.12 | Stalviršis turi būti pagamintas iš anglies pluošto | Būtina
8 | Reikalavimai vartotojo sąsajai tyrimų patalpoje (operacinėje)
8.1 | Sistemos valdymo pultas su lietimui jautriu valdymu, gali būti tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje ir naudojamas šioms funkcijoms atlikti | 1. Arkos pozicijos ir kampų keitimas,
2. Kolimavimas,
3. Procedūrų tipo parinkimas,
|  | 4. Vaizdų apdorojimas, | 8.1 Sistemos valdymo pultas su lietimui jautriu valdymu, gali būti tvirtinamas, bet kurioje stalo pusėje ir naudojamas šioms funkcijoms atlikti. Papunktis 4. Vaizdų apdorojimas. Prašome šį parametrą pašalinti arba perkelti į ekonominio naudingumo kriterijus. Minima vaizdo apdorojimo funkcija daugumos gamintojų angiografuose atliekama angiografo darbo stotyje, o gaunamas vaizdas išvedamas ant monitoriaus esančio angiografo patalpoje. Šio punkto pašalinamas arba perkėlimas iš būtinųjų reikalavimų padidintų konkurenciją. | Tiekėjo reikalavimas iš TS šalinti vaizdų apdorojimo funkcionalumą nesuderinamas su perkančiosios organizacijos klinikiniais ir ekonominiais poreikiais. Toliau pateikiame išsamų paaiškinimą dėl priimto sprendimo nekoreguoti TS reikalavimo: Šiuolaikinės angiografijos sistemos yra neatsiejamos nuo integruoto vaizdų apdorojimo funkcionalumo, kuris tiesiogiai naudojamas tyrimų patalpoje (operacinėje). Būtent čia sprendimai priimami realiuoju laiku, todėl vaizdų kokybė ir galimybė juos apdoroti vietoje yra kritinė tiek pacientų saugai, tiek procedūrų sėkmei. Klinikiniai aspektai. Operacinėje gydytojui būtina turėti priemones, leidžiančias nedelsiant optimizuoti gautus vaizdus: keisti kontrastą, atlikti padidinimą, naudoti „roadmap“ funkciją, atlikti DSA analizę ar uždėti kelių projekcijų vaizdus vieną ant kito. Šių funkcijų prieinamumas tiesiogiai tyrimų patalpoje užtikrina, kad sprendimai būtų priimami akimirksniu, be papildomų uždelsimų ar poreikio siųsti vaizdus kitur apdorojimui. Tai ypač svarbu ūminėse klinikinėse situacijose – miokardo infarkto, insulto ar kraujavimo atvejais – kuomet laiko faktorius lemia paciento prognozę. Be to, vietoje atliekamas vaizdų apdorojimas leidžia sumažinti kontrastinės medžiagos kiekį bei spinduliuotės dozę, nes optimalus vaizdo paruošimas padeda išvengti perteklinių ekspozicijų. Ekonominiai aspektai. Vaizdų apdorojimo funkcionalumas operacinėje sumažina papildomų darbo vietų ar išorinių programinių sprendimų poreikį, todėl mažėja infrastruktūros, aptarnavimo ir personalo laiko sąnaudos. Kadangi procedūros vyksta greičiau, galima aptarnauti daugiau pacientų per tą patį laiką, o tai didina įstaigos paslaugų prieinamumą ir efektyvumą. Be to, mažesnės kontrastinės medžiagos sąnaudos ir trumpesnė rentgeno ekspozicija tiesiogiai lemia mažesnes ilgalaikes komplikacijų bei pakartotinių procedūrų išlaidas sveikatos sistemai. Apibendrinimas. Angiografijos sistemos ekranas su vaizdų apdorojimo funkcijomis, naudojamas tiesiogiai tyrimų patalpoje (operacinėje), yra būtinas elementas užtikrinantis procedūrų saugumą, tikslumą ir efektyvumą. Šis sprendimas leidžia gydytojui priimti greitus ir pagrįstus klinikinius sprendimus, tuo pačiu optimizuojant resursų naudojimą ir mažinant bendras sveikatos priežiūros išlaidas. Tai nėra papildomas privalumas, o būtina sąlyga šiuolaikinei intervencinei medicinai.
|  | 5. Paciento monitoriaus valdymas, | 8.1 Sistemos valdymo pultas su lietimui jautriu valdymu, gali būti tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje ir naudojamas šioms funkcijoms atlikti. Papunktis 5. Paciento monitoriaus valdymas. Prašome parametrą pakeisti į: Paciento monitoriaus valdymas, arba atskiras lietimui jautrus valdymo pultas skirtas hemodinaminio monitoriaus valdymui. Šio punkto pakeitimas padidintų konkurenciją. ______________ panaikinti | Sutinkame su tiekėjų siūlymu koreguoti TS reikalavimą, tačiau reikalavimas yra klinikiškai svarbus praktikoje, dėl to, reikalavimas perkeliamas į ekonominio naudingumo vertinimo tvarką.
8.2 | Vaizdo monitorius | 1. Turi būti tvirtinamas prie lubų, ant lengvai pozicionuojamos „rankos“ arba bėginės lubinės sistemos,
2. Ekrano įstrižainė ≥ 55“,
3. Skiriamoji geba ≥ 8 mln. taškų,
4. Maksimalus rodomų vaizdų šaltinių kiekis viename monitoriuje ≥ 8,
5. Turi būti galima keisti vaizdo šaltinių langų dydį, poziciją, kiekį, naudojant sensorinio valdymo pultą operacinėje,
|  | 6. Apsauginis monitoriaus ekranas, | 8.2 punkto, 6. Apsauginis monitoriaus ekranas. Angiografų monitoriai kaip priskiriami operacinės monitorių klasei, paprastai turi paviršius su apsauga ir juos galima dezinfekuoti. Manome parametras yra perteklinis, todėl prašome parametrą pašalinti | Sutinkame su tiekėjo siūlymu naikinti TS reikalavimą.
|  | 7. Automatinis adaptavimas prie aplinkos apšvietimo. | 8.2 punkto, 7. Automatinis adaptavimas prie aplinkos apšvietimo. Prašome paaiškinti kas turi būti adaptuojama monitoriuje priklausomai nuo aplinkos apšvietimo? ______________________ panaikinti | Sutinkame su tiekėjo siūlymu naikinti TS reikalavimą.
8.3 | Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius su akumuliatoriumi, valdomas sensoriniu sistemos valdymo pultu, tvirtinamas prie stalo ir išvedantis realaus laiko informaciją į vaizdo monitorius operacinėje ir operatoriaus patalpose | 1. EKG, | 8.3 p. siūlome panaikinti vietą apie akumuliatorių, nes tik viena sistema -t.y. XXX turi akumuliatorių, o visos kitos neturi. Beto, akumuliatoriaus buvimas neturi jokio pranašumo Siūlome taip: Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius su akumuliatoriumi, valdomas sensoriniu sistemos valdymo pultu, tvirtinamas prie stalo ir išvedantis realaus laiko informaciją į vaizdo monitorius operacinėje ir operatoriaus patalpose | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
2. AKS,
3. SpO2,
4. Temperatūra,
5. Kvėpavimo dažnis,
6. Invazinis kraujospūdis.
8.4 | Reikalavimai gyvybinių funkcijų stebėjimo sistemos programinei įrangai ir funkcionalumams | 1. EKG bangų formų,
2. Širdies susitraukimų dažnio,
3. Pulsoksimetrijos (SpO2),
4. Kvėpavimo dažnio,
5. CO2 (EtCO2),
6. Temperatūros,
7. Invazinių hemodinaminių matavimų (vožtuvų gradientai ir sritys,
8. Minutinis širdies tūris,
9. Šuntai bei invazinio ir neinvazinio kraujospūdžio matavimas ir registravimas,
10. Duomenys gali būti naudojami ataskaitų sudarymui.
9 | Reikalavimai vartotojo sąsajai operatoriaus patalpoje
9.1 | Reikalavimai angiografijos sistemos valdymo konsolei/kompiuteriui | 1. Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys, | Pakoreguoti sekančiai: 1. Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, paciento demografiniai duomenys, | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą, tačiau reikalavimas yra klinikiškai svarbus praktikoje, dėl to, reikalavimas perkeliamas į ekonominio naudingumo vertinimo tvarką.
2. Vaizdo apdorojimas – šviesumo ir kontrasto reguliavimas, vaizdo didinimas, kolimavimas, kiekybiniai matavimai (kampas, atstumas),
3. Būtina galimybė procedūros metu peržiūrėti papildomus paciento vaizdus iš vidinės atminties ar PACS archyvo. Galimybė priimti ir išsaugoti vaizdus, kurie yra persiunčiami iš PACS vaizdų archyvo (DICOM Storage SCP).
9.2 | Reikalavimai monitoriams valdymo patalpoje | 1. Kiekis - 3 vnt, | 2vnt | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
|  | 2. Įstrižainė ≥ 27“, | Dėl 9.2 poz. Ar perkančiajai organizacijai tikrai reikia 3vnt. monitorių valdymo patalpoje? Tai stipriai iškelia kainą, beto specifikacija parašyta, kad palankiau būtų Phillips, nes jų monitoriai 27“, o Siemens norint atitikti šį parametrą reikia pateikinėti 32“ monitorių, kuris yra ženkliai brangesnis. Kad būtų lygybė siūlytume keisti : 2. Įstrižainė ≥ 19“, 3. Skiriamoji geba ≥ 1 mln. taškų | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą. Tiekėjas turi visas galimybes konkurencingomis sąlygomis siūlyti reikiamos įstrižainės monitorius, dėl to, tiekėjo dalyvavimo pirkime sąlygos nėra apribojamos.
3. Skiriamoji geba ≥ 3,5 mln. taškų,
4. Maksimalus ekrano skaistis ≥ 400 cd/m2.
9.3 | DICOM formato tyrimų eksportavimas į išorines duomenų laikmenas (arba lygiaverčiai) | CD/DVD ir USB įrašymo įrenginiai
9.4 | Operatoriaus konsolės kompiuteris | 1. Kompiuteris atitinkantis gamintojo rekomentuojamus paramatrus (tiekėjas turi pateikti tik gamintojo patvirtinimą, kad Sistema bus sukomplektuota su kompiuteriu atitinkančius gamintojo rekomenduojamus parametrus programinei įrangai),
2. Klaviatūra - 1 vnt,
3. Pelė - 1 vnt.
10 | Reikalavimai duomenų ir vaizdo apdorojimo sistemai
10.1 | Vidinis archyvas rentgenografiniams vaizdams saugoti | ≥ 100000 vaizdų
10.2 | Jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo ir valdymo sistema, sudaryta iš programinės įrangos ir specializuotų algoritmų, veikiančių realiame laike, kurie gerina vaizdo kokybę ir leidžia atlikti procedūras su mažesne doze („CARE+CLEAR“, „DoseWise“, „DoseRite“ ir lygiavertės technologijos) | Būtina
10.3 | Įranga vaizdų, gautų rotacine DSA, erdvinei rekonstrukcijai | Būtina
10.4 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atlikti skenavimą ir gauti minkštųjų audinių 3D vaizdus panašius į KT (CBCT) | Būtina
10.5 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis gauti ir vaizduoti trimačius aukštos raiškos angiografinius įvairių anatomijų (galvos, pilvo, periferinių ir kt. kraujagyslių) vaizdus | Būtina
10.6 | 3D žemėlapis „Roadmap“ su automatiniu rekonstruoto trimačio vaizdo pozicionavimu pagal realaus laiko rentgeno vaizdą, priklausomai nuo arkos pozicijos, didinimo, SID | Būtina
10.7 | Specializuota aukštos raiškos stentų, srauto nukreipėjų vaizdavimo ir kitų implantų vaizdavimo įranga, veikianti 3D skenavimo režime kartu su kontrastiniu vaizdavimu
10.8 | Programinės įrangos paketas padedantis planuoti embolizacijos procedūras, automatiškai aptikti ir vaizduoti naviką maitinančias kraujagysles | Būtina
10.9 | Programinė įranga skirta punkcijoms, padedanti planuoti ir teisingai įvesti adatą naudojant fluoroskopijos vaizdą sulietą su KT, ar MRT vaizdais, vaizduoti virtualią adatos trajektoriją, vaizduoti galimas abliacijos zonas pagal planuojamą adatos poziciją | Būtina
10.10 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis vienu metu atvaizduoti dvi realaus laiko fluoroskopijos serijas | Būtina | 10.10 p. Norėjome, kad paaiškintumėte šitą techninės specifikacijos reikalavimą, nes vienu metu atvaizduoti dvi realaus laiko fluoroskopijos serijas nėra įmanoma. Galbūt galim būtų taip pakeisti šį spec. reikalavimą: Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atvaizduoti dvi realaus laiko fluoroskopijas viena paskui kitą | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
10.11 | Programinės įrangos paketas leidžiantis vartotojui pasirinktą vaizdą vaizduoti kaip papildomą sluoksnį fluoroskopiniame vaizde (įskaitant realaus laiko vaizdą) arba naudoti jį kaip referuojantį vaizdą žemėlapio „roadmap“ režime. | Būtina
10.12 | Kiekybinė kraujagyslių matavimo, segmentavimo programinė įranga (QVA) | Būtina
10.13 | DICOM sąsaja (arba lygiavertės) | 1. DICOM Storage,
2. DICOM Worklist,
3. DICOM Radiation Dose Structured Report.
11 | Reikalavimai automatiniam angiografiniam švirkštui
11.1 | Paskirtis | Automatinis kontrastinio tirpalo injektorius agniografiniams tyrimams
11.2 | Dvigubos talpos konstrukcija | ≥ 150 ml kiekvienai talpai | Viengubos konstrukcijos | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą.
11.3 | Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje | Būtina
11.4 | Vienkartinės priemonės | Komplektuojama su ne mažiau kaip 300 tyrimų (pacientų) skirtų vienkartinių priemonėnių (visos priemonės privalo būti originalios ir patvirtintos siūlomo automatinio kontrastinio tirpalo injektoriaus gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti kontrastinio tirpalo injektoriaus gamintojo patvirtinimo raštą, kad priemonės yra saugios ir tinkamos naudoti pagal paskirtį.), | 11.4 p. Mes kontrastinio tirpalo injektorių įsigyjame iš XXX, kuris ir turi bendradarbiavimo sutartį su minimais tiekėjais. Tokio patvirtinimo rašto iš injektoriaus tiekėjo neturime galimybės gauti. Galime patvirtinti nebent patys. XXX turi benradarbiavimą su XXX ir kitais aukšo lygio gamintojais, tad kokybė bus vienaip ar kitaip garantuota. Siūlome keisti taip: Komplektuojama su ne mažiau kaip 300 tyrimų (pacientų) skirtų vienkartinių priemonėnių (visos priemonės privalo būti originalios ir patvirtintos siūlomo automatinio kontrastinio tirpalo injektoriaus gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti kontrastinio tirpalo injektoriaus gamintojo patvirtinimo raštą, kad priemonės yra saugios ir tinkamos naudoti pagal paskirtį.), ___________ Dėl p. 11.4. „Vienkartinės priemonės. Komplektuojama su ne mažiau kaip 300 tyrimų (pacientų) skirtų vienkartinių priemonėnių (visos priemonės privalo būti originalios ir patvirtintos siūlomo automatinio kontrastinio tirpalo injektoriaus gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti kontrastinio tirpalo injektoriaus gamintojo patvirtinimo raštą, kad priemonės yra saugios ir tinkamos naudoti pagal paskirtį.)“. Mūsų vertinimu, techninės specifikacijos projekte įrašytas vienkartinių priemonių kiekis yra itin didelis ir galimai nesuderinamas su šių priemonių ribota galiojimo trukme. Prašome perkančiosios organizacijos pakartotinai įvertinti, ar perkamas kiekis yra reikalingas ir būtų sunaudotas per ~1.5 metų laikotarpį. Priešingu atveju nepanaudotos prekės turėtų būti utilizuojamos ir techninės specifikacijos reikalavimas būtų ekonomiškai nenaudingas. Todėl siūlome reikalavimą keisti sekančiai: Vienkartinės priemonės. Komplektuojama su ne mažiau kaip 100 tyrimų (pacientų) skirtų vienkartinių priemonėnių (visos priemonės privalo būti originalios ir patvirtintos siūlomo automatinio kontrastinio tirpalo injektoriaus gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti kontrastinio tirpalo injektoriaus gamintojo patvirtinimo raštą, kad priemonės yra saugios ir tinkamos naudoti pagal paskirtį.) | Sutinkame su tiekėjų siūlymais koreguoti TS reikalavimą.
11.5 | Komplektuojama su visais reikalingais priedais būtinais, kad prietaisą būtų galima naudoti pagal paskirtį. | Būtina
12 | Reikalavimai operaciniam šviestuvui tvirtinamam prie lubų arba lubinės konstrukcijos
12.1 | Apšvietimo stiprumas | ≥ 70000 lux
12.2 | Apšvietimo stiprumo reguliavimas | Būtina
13 | Reikalavimai apsaugos priemonėms
13.1 | Apsauginės širmos, užtikrinančios kūno apsaugą iki juosmens, tvirtinamos abiejose paciento stalo pusėse | Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb ≥ 2 vnt.
13.2 | Švinuoto stiklo ekranas su prie ekrano kabinamomis užuolaidėlėmis | Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb ≥ 1 vnt.
13.3 | Individualios apsaugos priemonės gydytojams (-joms) | 1. Komplekte su rentgeno aparatu turi būti pateikiama ne mažiau kaip 8 apsauginių priemonių komplektai, kurių kiekvienas susideda iš: liemenės, sijono ir apykaklės. Priemonių švino ekvivalentas: liemenės 0,35 - 0,50 mmPb, sijono ne mažiau kaip 0,25 mmPb, apykaklės 0,35 - 0,50 mmPb. Priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IIEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti apsauginių priemonių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu, | Dėl p. 13.3. „Reikalavimai apsaugos priemonėms. 1. Komplekte su rentgeno aparatu turi būti pateikiama ne mažiau kaip 8 apsauginių priemonių komplektai, kurių kiekvienas susideda iš: liemenės, sijono ir apykaklės. Priemonių švino ekvivalentas: liemenės 0,35 - 0,50 mmPb, sijono ne mažiau kaip 0,25 mmPb, apykaklės 0,35 - 0,50 mmPb. Priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IIEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti apsauginių priemonių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu“ Siūlome į apsauginių prijuosčių specifikaciją įtraukti specialius diržus, skirtus svorio paskirstymui. Gydytojai dirbantys operacinėse su angiografinėmis sistemomis, privalo ilgą laiko tarpą devėti sunkiasapsaugines priemones. Todėl papildomai komplektuojamas diržas svoriui paskirstyti sumažintų apkrovą stuburui ir apsauginės priemonės taptų patogesnės nešioti. Todėl prašome reikalavimą keisti sekančiai: „Reikalavimai apsaugos priemonėms. 1. Komplekte su rentgeno aparatu turi būti pateikiama ne mažiau kaip 8 apsauginių priemonių komplektai, kurių kiekvienas susideda iš: liemenės, sijono, integruoto diržo svorio paskirstymui ir apykaklės. Priemonių švino ekvivalentas: liemenės 0,35 - 0,50 mmPb, sijono ne mažiau kaip 0,25 mmPb, apykaklės 0,35 - 0,50 mmPb. Priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IIEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti apsauginių priemonių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu“ | Nesutinkame su tiekėjo reikalavimu koreguoti TS reikalavimo, nes toks pakeitimas turėtų neigiamos įtakos konkurencinei aplinkai tarp tiekėjų ir / arba gamintojų.
2. Apsaugos priemonių laikymo sistema skirta laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius). Laikymo sistema su ratukais (iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdymo mechanizmu), bei metalinėmis pakabomis skirtomis laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius).
13.4 | Apsauginiai akiniai | 1. Kiekis - 3 vnt,
2. Su korekciniais arba FIT OVER tipo lęšias (arba lygiaverčiais),
|  | 3. Akinių svoris ≤ 100 g, | ≤ 110g | Sutinkame su tiekėjų siūlymais koreguoti TS reikalavimą.
4. Priekinė apsauga ≥ 0,75 mmPb,
5. Šoninė apsauga ≥ 0,35 mmPb,
6. Komplektuojama su dirželiu ir saugojimo dėžute,
7. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti akinių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai.
14 | Reikalavimai nepertraukiamos el. srovės šaltiniui (UPS) | 1. Užtikrina sistemos (įskaitant stalo, vaizdo sistemos, monitorių, bei visų kitų šioje techninėje specifikacijoje aprašytų prietaisų veikimą) veikimą skaitmeninės impulsinės rentgenoskopijos režimo veikimą ≥ 10 minučių dingus elektros tiekimui,
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti neginčijamus įrodymus (gamintojo patvirtinimą, elektros sąnaudų skaičiavimus ar pan.), kurie patvirtintų atitiktį techninės specifikacijos 14.1 p. nustatytiems reikalavimams.
15 | Dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys | Būtina
16 | Kiti reikalavimai
16.1 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą)
16.2 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
16.3 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
16.4 | Siūlomos angiografinės sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Įranga bus instaliuojama D1.3 patalpoje (pridedamas patalpų planas) | Visi instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir patalpų paruošimo (įkaitant lubų, apšvietimo, ventiliacijos ir kt. operacinėje esančių konstrukcinių elementų) eksploatacijai kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Kaštai turi apimti ir darbus, kurie bus numatyti radiacinės saugos projekte.