TSD-877, VPP-2551
Automatinio krūtinės ląstos paspaudimų prietaiso techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)
	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Aparato konstrukcija
	Prietaisas tvirtinamas prie lentos – pagrindo, dedamo po gaivinamo paciento nugara
	

	2.
	Veikimo principas
	Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (krūtinės pakėlimas)
	

	3.
	Dekompresijų atlikimo principas
	Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos
	

	4.
	Kompresijų gylis diapazone
	Ne mažiau kaip 5 cm, bet ne daugiau kaip 6 cm (pagal LR gaivinimo algoritmą)
	

	5.
	Kompresijos-dekompresijos ciklas
	Po 50% ± 5%
	

	6.
	Kompresijų greičio nustatymo ribos
	1. Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai, bet ne mažiau 100 kartų/min ir ne daugiau kaip 120 kartų/min (pagal LR gaivinimo algoritmą);
2. Būtina galimybė pakeisti paspaudimų dažnį kompresijų metu.
	

	7.
	Pasirenkami gaivinimo režimai:
	1. Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai);
2. Pastovios kompresijos režimas;
3. Pauzės režimas (kompresijos neatliekamos);
4. Krūtinės ląstos dekompresija oro įpūtimo (ventiliavimo) metu – paspaudėjo griebtuvas pakyla ne mažiau kaip 1 cm virš krūtinės ląstos paviršiaus.
	

	8.
	Sistemos pritaikymas pacientui, stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu
	1. Plokščia nugarinė lenta (pagrindas), neturinti aštrių kampų, dedama po gulinčio paciento nugara;
2. Paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento;
3. Paciento rankų fiksavimo diržai pritvirtinti prie aparato korpuso, saugiam transportavimui.
	

	9.
	Akumuliatorius (baterija)
	1. Pakraunamas, ličio jonų polimerų (arba lygiavertis);
2. Išimamas/įdedamas be papildomų įrankių;
3. Pakrovimo lygio indikatorius ant baterijos arba ant prietaiso korpuso;
4. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus veikimo laikas ≥ 40 min.;
5. Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant akumuliatoriaus iš aparato.
	

	10.
	Aliarmų sistema
	1. Vizualiniai ir garsiniai aliarmai;
2. Aliarmo statusas atvaizduojamas ekrane arba ant prietaiso panelės.
	

	11.
	Savitikros sistema
	Automatinė patikros sistema (angl. self-test) kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui.
	

	12.
	Duomenų perdavimas į kompiuterį bevieliu būdu
	1. WiFi arba bluetooth būdu gaivinimo ir techninių duomenų perdavimas į el. paštą;
2. Ataskaitos generavimas pdf (arba lygiaverčiu) formatu.
	

	 13.
	Prietaiso svoris
	Prietaiso svoris su akumuliatoriumi (be papildomų diržų ir kitų priedų) ne daugiau 8 kg)
	

	14.
	Apsaugos klasė
	Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė nei IP43 klasė
	

	15.
	Komplektacija
	1. Krūtinės ląstos paspaudėjas su lenta-pagrindu;
2. Akumuliatoriai (darbinis ir rezervinis) – 2 vnt.;
3. Akumuliatoriaus pakrovimo laidas;
4. Krepšys aparato su priedais nešimui.
	

	16.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	17.
	Garantinis terminas
	Aparatui su visais komplektuojamais priedais suteikiamas ≥ 24 mėnesių garantinis terminas
	

	18.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudotis prietaisu įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	19.
	Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	20.
	Prekės pristatymas ir instaliavimas
	Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	



Papildomas reikalavimas:
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
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