   TVIRTINU

   VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

                                                                                 sveikatos centro direktorė

                                                                                 Neringa Tarvydienė

                                                                             2025 – 10 –
Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Medicinos įranga. Odontologinė įranga ir medicinos prietaisai“

III Pirkimo dalis 

 Panoraminis rentgeno aparatas. Techninė specifikacija
Panoraminis rentgeno aparatas (1 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai

	1.
	Paskirtis (taikymas)
	Panoraminei rentgeno diagnostikai
	

	2.
	Maitinimas iš kintamojo
įtampos tinklo
	Vienos fazės 230 V, 50 Hz
	

	3.
	Naudojamas galingumas
	Ne daugiau 3,0 kW
	

	4.
	Montuojamas ant grindų 

	Būtina
	

	5.
	Skaitmeninio jutiklio
technologija
	CMOS arba lygiavertė
	

	6.
	Jutiklio dydis
	Ne mažiau kaip 6 x 130 mm
	

	7.
	Panoraminio skaitmeninio jutiklio pilkumo spalvų

skalė
	Ne mažiau kaip 12 bitų
	

	8.
	Maksimali generatoriaus
anodine įtampa
	Ne mažiau kaip 70 kV
	

	9.
	Židinio taško dydis
	Ne daugiau 0,5 mm
	

	10.
	Maksimali generatoriaus
anodo srovė
	Ne mažesniame intervale
2-7 mA
	

	11.
	Aparato nustatymai turi būti valdomi tiesiogiai iš

kompiuterio
	Būtina
	

	12.
	Panoraminio tyrimo pasirinkimas
	1. Suaugusiojo; 

2. Vaiko.
	

	13.
	Tyrimų tipai
	Ne mažiau išvardintų tipų:

1. Standartinė panoraminė

2. Dalinė panoraminė

3. Sukandiminė

4. Sąnarių

5. Sinusų
	

	14.
	Maksimali panoraminės
ekspozicijos trukmė
	Ne daugiau 14,5 sek.
	

	15.
	Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa (toliau Programa) turi būti pritaikyta dirbti tinkle.
	Būtina, darbo vietų skaičius ne mažiau 10.
	

	16.
	Programa turi gebėti dirbti su, Win10 ir aukš. operacinėmis sistemomis
	Būtina
	

	17.
	Programa turi turėti galimybę įrašyti vaizdą JPEG arba kitu visuotinai

naudojamu skaitmeniniu formatu
	Būtina
	

	18.
	DICOM palaikomos funkcijos
	Ne mažiau išvardintų funkcijų:

1. DICOM Print
2. DICOM Worklist
3. DICOM Store
4. DICOM Query/Retrieve
	

	19.
	Apsauginė prijuostė, švino ekvivalentas ne mažiau 0,3

mm
	Būtina
	

	20.
	Kompiuteris, skirtas rentgeno valdymui
	1. Monitorius ≥ 24"

2. Pelė ir klaviatūra;
3. SSD diskas ne mažiau 500 GB;
4. Operatyvioji atmintis ne mažiau 8 GB;
5. Procesorius ne blogiau Intel Core i5 klasės;

6. USB jungtis;
7. Tinklo plokštė
	

	21.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	Būtina


	

	22.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	23.
	Kokybės kontrolės bandymai
	Tiekėjas sumontavęs ir suderinęs įrangą, privalo atlikti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus.
	

	24.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	

	25.
	Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis;

3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. 
	


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte. 
3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. 

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:
	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
	

	2.
	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
	


