   TVIRTINU

   VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

                                                                                 sveikatos centro direktorė

                                                                                 Neringa Tarvydienė

                                                                             2025 – 10 –
Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Medicinos įranga. Odontologinė įranga ir medicinos prietaisai“

V Pirkimo dalis 

 Veloergometrijos sistema. Techninė specifikacija
Veloergometrijos sistema (1 kompl.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai


	1. 
	Prietaiso paskirtis
	Skirtas Krūvio elektrokardiogramos registravimui, Rankiniam elektrokardiogramos registravimui, Automatiniam elektrokardiogramos registravimui.
	

	2. 
	Elektrokardiografas
	1 vnt.
	

	2.1. 
	Registruojama elektrokardiograma 
	12 standartinių derivacijų
	

	2.2. 
	Pasirenkami filtrai krūvio elektrokardiogramos registravimui 
	1. Pagrindinis trikdžių/artefaktų filtras;

2. Signalo išlyginimo filtras;

3. Stiprių judesių artefaktų filtras.
	

	2.3. 
	Širdies stimuliatoriaus aptikimas
	Elektrokardiografas turi širdies stimuliatoriaus aptikimo funkciją
	

	2.4. 
	Blogo elektrodo aptikimas
	Elektrokardiografas turi blogo elektrodo aptikimo funkciją
	

	2.5. 
	Elektrokardiografe įrengti indikatoriai
	1. Akumuliatoriaus būklės indikatorius;

2. Akumuliatoriaus gedimo indikatorius;

3. Prisijungimo tarp elektrokardiografo ir kompiuterio indikatorius;

4. Elektrodų prijungimo indikacija.
	

	2.6. 
	Sąsaja duomenų perdavimui belaidžiu ryšiu
	Bluetooth arba lygiavertė
	

	2.7. 
	Vidinio akumuliatoriaus užtikrinamas elektrokardiografo veikimo laikas
	Ne mažiau 5 val.
	

	3. 
	Reikalavimai krūvio mėginio (EKG) programinei įrangai
	
	

	3.1. 
	Būtinas programinės įrangos funkcionalumas:
	1. Galimybė kurti „RAMP“ tipo protokolus; 

2. Galimybė papildomai (vartotojo pasirinkimu) pamatuoti arterinio kraujo spaudimą krūvio testo metu;

3. Galimybė išsaugoti  elektrokardiogramą PDF formatu; 

4. Vieno ritmo analizės vaizdinė peržiūra; 

5. Suvestinių kompleksų vaizdinė peržiūra.
	

	3.2. 
	Parametrai, registruojami atliekant elektrokardiogramos registravimą:
	1. Aritmijos aptikimas su akustinio ir vaizdinio įspėjimų funkcija;

2. ST skaitinės reikšmės ir grafinis atvaizdavimas kreive;

3. Tikslinės apkrovos apskaičiavimas esant maksimaliam krūviui;

4. Kraujo spaudimo kitimo kreivė;

5. Metabolinis ekvivalentas;

6. QTc reikšmė.
	

	4. 
	Arterinio kraujo spaudimo matavimo prietaisas
	1 vnt.
	

	4.1. 
	Paskirtis
	Matuoti kraujo spaudimą ramybėje ir krūvio (streso) metu
	

	4.2. 
	Automatinis suderinimas ir integracija į streso EKG programine įrangą
	Būtina.
	

	4.3. 
	Manžetės medžiaga
	Be PVC ir be latekso
	

	4.4. 
	Matavimas
	
	

	4.4.1. 
	Kraujospūdžio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0 – 300 mmHg ± 20 mmHg
	

	4.4.2. 
	Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	30 – 230 k/min. ± 20 k/min
	

	4.4.3. 
	Komplekte trys skirtingo dydžio manžetės
	Būtina.
	

	5. 
	Veloergometras
	1 vnt.
	

	5.1. 
	Darbo apkrovos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	7 – 999 W ± 5 W
	

	5.2. 
	Mažiausias apkrovos žingsnis
	≤ 1 W.
	

	5.3. 
	Apsisukimų per minutę apkrova (ne mažesnis už nurodytą)
	30 – 150 aps/min ± 10 aps/min
	

	5.4. 
	Elektromagnetinė stabdžių sistema
	Būtina.
	

	5.5. 
	Vairo reguliavimo kampas
	360 ° (± 10 °).
	

	5.6. 
	Leistinas vartotojo svoris
	≥ 180 kg.
	

	5.7. 
	Lietuviška naudotojo sąsaja
	Būtina
	

	5.8. 
	Q-faktorius
	180 mm (± 10)
	

	5.9. 
	Dinaminis kalibravimas
	Būtina
	

	6. 
	Darbo vieta:
	1 kompl.
	

	6.1. 
	Reikalavimai kompiuteriui:


	1. Procesoriaus našumo indeksas (pagal viešai publikuojamus procesorių Passmark CPU mark įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) - ne mažiau kaip 14 500 (būtina nurodyti tikslų procesoriaus modelį ir našumo indeksą);

2. Prievadai: 
a) USB (arba lygiaverčiai) - ne mažiau 4 vnt.; 

b) Display Port ir/arba HDMI (arba lygiaverčiai) – ne mažiau 2 vnt.;

c) Laidinio tinklo (LAN) – 1 vnt.

3. Operatyvioji atmintis (RAM): ne mažiau 8 GB;

4. Kietasis diskas - SSD tipo (arba lygiavertis),  ne mažiau kaip 256 GB talpos;

5. Kompiuterio valdymo įrenginiai (klaviatūra ir pelė) - belaidžiai.
	

	6.2. 
	Reikalavimai monitoriui (1 vnt.):


	1. Ekrano įstrižainė ≥ 21,5 coliai;

2. Skiriamoji geba ≥ (1920x1080) vaizdo elementų.
	

	6.3. 
	Reikalavimai spausdintuvui (1 vnt.)


	1. Spausdintuvo tipas: lazerinis


	

	7. 
	Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba

2. Užpildytas prietaiso techninis pasas
	

	8. 
	CE sertifikatas arba atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	Būtina
	

	9. 
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	10. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte. 
3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. 

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:
	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
	

	2.
	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
	

	3. 
	Siūlomas kompiuteris turi atitikti EnergyStar arba lygiaverčio ženklo reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį dokumentą.
	


