1 pirkimo dalis. Naujagimių reanimacinis stalelis-1 vnt.


	Eil. 
Nr.
	Techniniai 
parametrai
	Privalomi techniniai parametrai
	Siūlomi techniniai parametrai
	Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)

	

1.
 
	Mobilus reanimacinis stalelis
	Su integruotais: radiaciniu kvarciniu šildytuvu iš viršaus, šildančiu čiužinuku, naujagimio gaivinimo aparatu, atsiurbėju, drėkintuvu, monitoriumi
	
	

	1.1.
	Stalelio išmatavimai
	Aukštis 1800 mm ± 30 mm
Plotis 600 mm ± 30 mm
Gylis 1100 mm ± 50 mm
	
	

	1.2.
	4 (keturios) nuleidžiamos, skaidraus plastiko šoninės sienelės
	Būtina
	
	

	1.3
	4 dvigubi, ne mažesni 12 cm ratukai, visi su stabdžiais
	Būtina
	
	

	1.4
	Stalelio pakrypimo kampas (Trendelenburg/antiTrendelenburg)
	±12°, nuoseklus elektrinis valdymas
	
	

	1.5
	Lovytės išmatavimai (plotis x ilgis)
	55 x75 cm ±3 cm
	
	

	1.6
	Šildantis čiužinukas
	Būtina
	
	

	1.7
	Čiužinuko pasukimo kampas
	Ne mažiau 360º
	
	

	1.8
	APGAR laikmatis
	Būtina
	
	

	1.9
	Radiacinis kvarcinis šildytuvas iš viršaus
	Bendras galingumas ne mažiau 600W, ±5
	
	

	1.10
	Temperatūros reguliavimo diapazonas
	34-38°C, intervalas 0,1ºC
	
	

	1.11
	Temperatūros matavimo diapazonas
	20-42°C
	
	

	1.12
	Šildytuvas gali būti pasukamas ne mažiau 180° kampu
	Būtina
	
	

	1.13
	Ne mažiau 3 veikimo režimų
	1. Išankstinis pašildymas
2. Rankinis režimas
3. Odos režimas (su servo kontrole)
	
	

	1.14
	Indegruotos apžiūros LED lempos intensyvumo reguliavimas
	Ne mažiau 5 lygių
	
	

	1.15
	Monitoriaus lentyna
	Būtina
	
	

	1.16
	Stalčius stalelio apačioje
	Būtina. 
	
	

	1.17
	Integruotas lašelinės stovas
	Būtina
	
	

	2.
	Integruotas spalvotas sensorinis ne mažesnis 30 cm įstrižainės monitorius
	Būtina
	
	

	2.1
	Matuojami parametrai
	1. SpO2 
2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)
3. Masimo technologija
	
	

	2.2
	SpO2 matavimo ribos
	Ne siauresnės 0-100 %, rezoliucija ± 1%
	
	

	2.3
	ŠSD matavimo ribos
	Ne siauresnės 0-240 k/min
	
	

	2.4
	Odos ir aplinkos temperatūrų, SpO2 duomenų atmintis
	Ne mažiau 7 dienų
	
	

	2.5
	Stalelio pakrypimo kampo (Trendelenburgo) indikacija monitoriuje
	Būtina
	
	

	3.
	Integruotas naujagimio gaivinimo aparatas
	Būtina
	
	

	3.1
	Maišytuvas su deguonies koncentracijos reguliavimu
	Nuo 21 iki 100%
	
	

	3.2
	Oro ir deguonies srauto matuoklis 
	Būtina
	
	

	3.3
	Manometras PIP / PEEP reguliavimui
	Būtina
	
	

	4.
	Gleivių atsiurbėjas
	Būtina
	
	

	4.1
	Indo talpa
	Ne mažiau 500 ml
	
	

	5.
	Drėkintuvas
	Būtina
	
	

	5.1
	Svoris
	Ne daugiau 3 kg
	
	

	5.2
	Dydis (aukštis/plotis/gylis)
	170 x 145 x 200 (±5) mm
	
	

	5.3
	Elektros maitinimas
	220-240V, 50/60Hz
	
	

	5.4
	Vandens rezervuaro kaitinimo elemento elektrinis galingumas
	170 W (±5)
	
	

	5.5
	Įkvėpimo ir iškvėpimo konūrų elektrinis galingumas
	22V, 30W 
	
	

	5.6
	Ekranas
	1. Spalvotas, 
2. Ne mažiau 3,5 colio
3. Automatinis apšvietimo reguliavimas
	
	

	5.7
	3 funkciniai režimai
	1. Invazinis
2. Neinvazinis
3. Nepriklausomas
	
	

	5.8
	Invazinis režimas
	Kamera: 37°C, pacientas: 39°C
	
	

	5.9
	Neinvazinis režimas
	Kamera: 31°C, pacientas 34°C
	
	

	5.10
	Nepriklausomas režimas
	Kamera: 30°C-40,5°C
Pacientas: 28°C-40,5°C
	
	

	5.11
	Įkvėpimo drėkinimo lygiai, reguliuojami rankiniu būdu
	Ne mažiau 3 lygių
	
	

	5.12
	Iškvėpimo šildymo lygiai, reguliuojami rankiniu būdu
	Ne mažiau 5 lygių
	
	

	5.13
	Automatinė elektroninė vandens lygio kontrolė
	Būtina
	
	

	5.14
	Garsinė ir vizualinė aliarmų sistema su aiškinamaisiais vaizdais
	Būtina
	
	

	5.15
	Aliarmų išjungimo funkcija
	Ne mažiau 120 sek.
	
	

	5.16
	Parametrų nustatymo atmintis
	Būtina
	
	

	5.17
	Techninis meniu
	Būtina
	
	

	5.18
	Galimybė perduoti duomenis į personalinį kompiuterį
	Būtina
	
	

	6.
	Pateikti atstovavimo įgaliojimą ir serviso įgaliojimą patvirtintą gamintojo
	Būtina
	
	

	7.
	Pateikti bent vieno inžinieriaus serviso sertifikatą
	Būtina
	
	

	8.
	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai
	Būtina
	
	

	9.
	Kartu su įranga pateikiama instrukcija
	Lietuvių ir anglų kalbomis
	
	

	10.
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	
	







