1 pirkimo dalis. Naujagimių reanimacinis stalelis-1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus reanimacinis stalelis | Su integruotais: radiaciniu kvarciniu šildytuvu iš viršaus, šildančiu čiužinuku, naujagimio gaivinimo aparatu, atsiurbėju, drėkintuvu, monitoriumi |  |  |
| 1.1. | Stalelio išmatavimai | Aukštis 1800 mm ± 30 mm Plotis 600 mm ± 30 mm Gylis 1100 mm ± 50 mm |  |  |
| 1.2. | 4 (keturios) nuleidžiamos, skaidraus plastiko šoninės sienelės | Būtina |  |  |
| 1.3 | 4 dvigubi, ne mažesni 12 cm ratukai, visi su stabdžiais | Būtina |  |  |
| 1.4 | Stalelio pakrypimo kampas (Trendelenburg/antiTrendelenburg) | ±12°, nuoseklus elektrinis valdymas |  |  |
| 1.5 | Lovytės išmatavimai (plotis x ilgis) | 55 x75 cm ±3 cm |  |  |
| 1.6 | Šildantis čiužinukas | Būtina |  |  |
| 1.7 | Čiužinuko pasukimo kampas | Ne mažiau 360º |  |  |
| 1.8 | APGAR laikmatis | Būtina |  |  |
| 1.9 | Radiacinis kvarcinis šildytuvas iš viršaus | Bendras galingumas ne mažiau 600W, ±5 |  |  |
| 1.10 | Temperatūros reguliavimo diapazonas | 34-38°C, intervalas 0,1ºC |  |  |
| 1.11 | Temperatūros matavimo diapazonas | 20-42°C |  |  |
| 1.12 | Šildytuvas gali būti pasukamas ne mažiau 180° kampu | Būtina |  |  |
| 1.13 | Ne mažiau 3 veikimo režimų | 1. Išankstinis pašildymas 2. Rankinis režimas 3. Odos režimas (su servo kontrole) |  |  |
| 1.14 | Indegruotos apžiūros LED lempos intensyvumo reguliavimas | Ne mažiau 5 lygių |  |  |
| 1.15 | Monitoriaus lentyna | Būtina |  |  |  |
| 1.16 | Stalčius stalelio apačioje | Būtina. |  |  |  |
| 1.17 | Integruotas lašelinės stovas | Būtina |  |  |  |
| 2. | Integruotas spalvotas sensorinis ne mažesnis 30 cm įstrižainės monitorius | Būtina |  |  |  |
| 2.1 | Matuojami parametrai | 1. SpO2 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 3. Masimo technologija |  |  |  |
| 2.2 | SpO2 matavimo ribos | Ne siauresnės 0-100 %, rezoliucija ± 1% |  |  |  |
| 2.3 | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės 0-240 k/min |  |  |  |
| 2.4 | Odos ir aplinkos temperatūrų, SpO2 duomenų atmintis | Ne mažiau 7 dienų |  |  |  |
| 2.5 | Stalelio pakrypimo kampo (Trendelenburgo) indikacija monitoriuje | Būtina |  |  |  |
| 3. | Integruotas naujagimio gaivinimo aparatas | Būtina |  |  |  |
| 3.1 | Maišytuvas su deguonies koncentracijos reguliavimu | Nuo 21 iki 100% |  |  |  |
| 3.2 | Oro ir deguonies srauto matuoklis | Būtina |  |  |  |
| 3.3 | Manometras PIP / PEEP reguliavimui | Būtina |  |  |  |
| 4. | Gleivių atsiurbėjas | Būtina |  |  |  |
| 4.1 | Indo talpa | Ne mažiau 500 ml |  |  |  |
| 5. | Drėkintuvas | Būtina |  |  |  |
| 5.1 | Svoris | Ne daugiau 3 kg |  |  |  |
| 5.2 | Dydis (aukštis/plotis/gylis) | 170 x 145 x 200 (±5) mm |  |  |  |
| 5.3 | Elektros maitinimas | 220-240V, 50/60Hz |  |  |  |
| 5.4 | Vandens rezervuaro kaitinimo elemento elektrinis galingumas | 170 W (±5) |  |  |  |
| 5.5 | Įkvėpimo ir iškvėpimo konūrų elektrinis galingumas | 22V, 30W |  |  |  |
| 5.6 | Ekranas | 1. Spalvotas, 2. Ne mažiau 3,5 colio 3. Automatinis apšvietimo reguliavimas |  |  |  |
| 5.7 | - funkciniai režimai | 1. Invazinis 2. Neinvazinis 3. Nepriklausomas |  |  |  |
| 5.8 | Invazinis režimas | Kamera: 37°C, pacientas: 39°C |  |  |  |
| 5.9 | Neinvazinis režimas | Kamera: 31°C, pacientas 34°C |  |  |  |
| 5.10 | Nepriklausomas režimas | Kamera: 30°C-40,5°C Pacientas: 28°C-40,5°C |  |  |  |
| 5.11 | Įkvėpimo drėkinimo lygiai, reguliuojami rankiniu būdu | Ne mažiau 3 lygių |  |  |  |
| 5.12 | Iškvėpimo šildymo lygiai, reguliuojami rankiniu būdu | Ne mažiau 5 lygių |  |  |  |
| 5.13 | Automatinė elektroninė vandens lygio kontrolė | Būtina |  |  |  |
| 5.14 | Garsinė ir vizualinė aliarmų sistema su aiškinamaisiais vaizdais | Būtina |  |  |  |
| 5.15 | Aliarmų išjungimo funkcija | Ne mažiau 120 sek. |  |  |  |
| 5.16 | Parametrų nustatymo atmintis | Būtina |  |  |  |
| 5.17 | Techninis meniu | Būtina |  |  |  |
| 5.18 | Galimybė perduoti duomenis į personalinį kompiuterį | Būtina |  |  |  |
| 6. | Pateikti atstovavimo įgaliojimą ir serviso įgaliojimą patvirtintą gamintojo | Būtina |  |  |  |
| 7. | Pateikti bent vieno inžinieriaus serviso sertifikatą | Būtina |  |  |  |
| 8. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | Būtina |  |  |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis |  |  |  |
| 10. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |