## Pasiūlymas
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Kaustika su monopoliariniu ir bipoliariniu režimu |  |  | 1 |  | 0 | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | Gamintojo įgaliojimas
7 | BPS priedai AK
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (monitorius, klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija V1
Kaustika su monopoliariniu ir bipoliariniu režimu
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Elektrochirurgijos įrenginys | Su modulinio tipo keičiamais, individualiai konfigūruojamais lizdais, skirtais prijungti įvairių standartų kabelių jungtis. Su galimybe prijungti dūmų ištraukimo sistemą
2 | Būtini pjovimo režimai: | Ne mažiau 4 skirtingų pjovimo režimų
2.1 | Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams: | 1. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui,
2. Maksimali galia ≥ 400 W.
2.2 | Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su automatine elektros lanko intensyvumo kontrole, skirtas riebaliniams audiniams ir pjovimui vandenyje: | 1. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui,
2. Maksimali galia ≥ 400 W.
2.3 | Monopoliarinis pjovimas su intensyvia hemostaze skirtas atviroms ir endoskopinėms procedūroms, reikalaujančioms labai geros pradinės hemostazės. | Būtina
Maksimali galia ≥ 240 W
2.4 | Bipoliarinis pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams | Maksimali galia ≥ 120 W
3 | Reikalavimai koaguliavimo režimams
3.1 | Monopoliarinis švelnus, minkštas koaguliavimas, apsaugantis audinius nuo karbonizavimo, sumažinantis elektrodo lipimą prie audinių. | 1. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Stop funkcija,
2. Maksimali galia ≥ 240 W.
3.2 | Monopoliarinis efektyvus, greitas koaguliavimas | 1. Su Auto Stop funkcija. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu,
2. Maksimali galia ≥ 144 W.
3.3 | Koaguliavimas tinkamas audinių preparavimui su aukšta hemostaze | 1. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu,
2. Maksimali galia ≥ 240 W.
3.4 | Monopoliarinis purškiantis, bekontaktis koaguliavimas | 1. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu,
2. Maksimali galia ≥ 175 W.
3.5 | Monopoliarinis koaguliavimas, tinkamas audinių preparavimui | 1. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu,
2. Maksimali galia ≥ 144 W.
3.6 | Koaguliavimas leidžiantis aktyvuoti du monopoliarinius elektrodus tuo pačiu metu | 1. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu,
2. Maksimali galia ≥ 240 W.
3.7 | Bipoliarinis minkštas koaguliavimas | 1. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu,
2. Su Auto Start ir Auto Stop funkcijomis,
3. Maksimali galia ≥ 240 W.
3.8 | Greitas bipoliarinis koaguliavimas, skirtas kraujagyslėms. | 1. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu,
2. Su Auto Start ir Auto Stop funkcijomis,
3. Maksimali galia ≥ 144 W.
4 | Dūmų ištraukimo sistema naudojama kartu su elektrochirurgijos įrenginiu ištraukti ir filtruoti dūmus
4.1 | Sistemos valdymas | Automatiškai iš elektrochirurgijos įrenginio
4.2 | Maksimali nusiurbimo galia | ≥ 300 litrų/ min
5 | Priedai:
5.1 | Kojinis jungiklis (su 2 pedalais ir režimų perjungimu) | 1 vnt.
5.2 | Kojinis jungiklis (su 1 pedalu ir režimų perjungimu) | 1 vnt.
5.3 | Vienkartiniai paciento elektrodai (2-jų kontaktinių zonų, efektyvus paviršiaus plotas ne daugiau 80-90 cm². Su ekvipotencialiniu žiedu) | ≥ 50 vnt.
5.4 | Kabelis vienkartiniams paciento elektrodams (≥ 5 m ilgio, daugkartinio naudojimo) | 2 vnt.
5.5 | Vežimėlis skirtas talpinti elektrochirurgijos įrenginį, ir dūmų ištraukimo sistemą | 1 vnt.
5.6 | Rankenėlė monopoliariniams elektrodams | 1. Kiekis - 2 vnt,
2. Daugkartinio naudojimo,
3. Su 2 mygtukais ir ≥ 4 m ilgio kabeliu,
4. Su 2,4 mm +/- 0,5 mm skersmens jungtimi elektrodams.
5.7 | Daugkartiniai monopoliariniai elektrodai – 4 vnt. | 1. Kiekis - 4 vnt,
2. Pagaminti iš volframo arba lygiavertės medžiagos,
3. Adatiniai, 55 - 60 mm ilgio,
4. Su 2,4 mm +/- 0,5 mm skersmens jungtimi.
5.8 | Priešfiltriai apsaugantys pagrindinį dūmų ištraukimo sistemos filtrą | ≥ 15 vnt.
5.9 | Dūmų ištraukimo vamzdeliai prijungiami prie rankenėlių monopoliariniams elektrodams (5.6 p.) | ≥ 20 vnt.

## Techninė specifikacija V2
Kaustika su monopoliariniu ir bipoliariniu režimu
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Monopolinis pjovimas
1.1 | Monopolinio pjovimo režimai:
1.1.1 | Pure“ – grynasis pjovimas be koaguliacijos efekto, (ne mažiau 100%) | Būtina
1.1.2 | „Blend“ – mišrus pjovimas su koaguliacijos efektu (ne mažiau 50%) | Būtina
1.1.3 | Pjovimas su stipriu koaguliacijos efektu (ne mažiau 25%). | Būtina
1.2 | Maksimalus galingumas/ varža
1.2.1 | „Pure“ | Galia ne mažiau 300 W, ≥ 300 Ω
1.2.2 | „Blend“ | Galia ne mažiau 200 W, ≥ 300 Ω
1.2.3 | Pjovimas su stipriu koaguliacijos efektu | Galia ne mažiau 200 W, ≥ 300 Ω
1.3 | Pjovimo režimų aktyvavimas | Elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina
1.4 | Galingumo kontrolė | Dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą
2 | Monopolinis koaguliavimas
2.1 | Monopolinio koaguliavimo režimai:
2.1.1 | Fulg“ –nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija | Būtina
2.1.2 | „Spray“-nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija | Būtina
2.1.3 | „Soft“- delikati, gilesnės skvarbos koaguliacija | Būtina
2.2 | Maksimalus galingumas/ varža
2.2.1 | „Fulg“ | Galia ne mažiau 120 W, ≥ 500 Ω
2.2.2 | „Spray“ | Galia ne mažiau 120 W, ≥ 500 Ω
2.2.3 | „Soft“ | Galia ne mažiau 120 W, ≥ 100 Ω
2.3 | Koaguliavimo režimų aktyvavimas | Elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina
2.4 | Galingumo kontrolė | Dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą
3 | Bipolinė rezekcija
3.1 | Bipolinės rezekcijos režimai | Būtina
3.1.1 | Pjovimo režimas „Cut“ | Būtina
3.1.2 | Koaguliavimo režimas „Coag“ | Būtina
3.2 | Maksimalus galingumas/ varža
3.2.1 | „Cut“ | Galia ne mažiau 200 W, ≥ 500 Ω
3.2.2 | „Coag“ | Galia ne mažiau 175 W, ≥ 100 Ω
3.3 | Galingumo kontrolė | Dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą
4 | Bipolinis rėžimas
4.1 | Bipoliniai režimai:
4.1.1 | „Low“ | Būtina
4.1.2 | „Medium“ | Būtina
4.1.3 | „High“ | Būtina
4.2 | Maksimalus galingumas/varža
4.2.1 | „Low“ | Galia ne siauresnėse ribose 1-15 W, ≥ 100 Ω
4.2.2 | „Medium“ | Galia ne siauresnėse ribose 16-40 W, ≥ 100 Ω
4.2.3 | „High“ | Galia ne siauresnėse ribose 45-95 W, ≥ 100 Ω
4.4 | Galingumo kontrolė
4.4.1 | „Low“, „Medium“, „High“ | Dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą
4.5 | Bipolinio rėžimo aktyvavimas | Automatinis arba kojine pamina
5 | Bipolinis audinių sulydymas
5.1 | Automatinis bipolinis audinių sulydymas | Arterijoms, venoms, limfagyslėms ar audiniams ≤ 7 mm diametro
5.2 | Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu | Būtina
5.3 | Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai | Būtina
5.4 | Maksimalus galingumas/varža | Galia ne mažiau: 350 W, 20 Ω
5.5 | Audinių sulydymo trukmė | Ne ilgiau nei 4 s
5.6 | Sulydymo režimo aktyvinimas | Sulydymas rankena arba kojine pamina
5.7 | Galingumo kontrolė | Automatinė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą
6 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistema arba paciento kontrolės sistema arba lygiavertė
6.1 | Neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema | Būtina
6.2 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos dažnis | Ne siauresnis nei 65-75 kHz
6.3 | Audinio paviršiaus stebimos varžos intervalas ne siauresniame diapazone kaip | Nuo 0 iki 150 Ω
6.4 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos srovės stipris | ≤ 100 µA RMS
7 | Širdies audinių abliacijos rėžimas | Būtina
8 | Papildomos prietaiso savybės
8.1 | Išėjimai | 1. Monopoliniai ne mažiau - 2;
2. Bipolinis ne mažiau – 1;
3. Bipoliniai audinių sulydymui ne mažiau – 1;
4. Neutralaus elektrodo – 1;
8.2 | Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas | Būtina
8.3 | Įdiegta technologija matuojanti audinių varžos pakitimus, tam kad išlaikyti optimalius el. srovės parametrus. | Būtina
8.4 | Ekranas | Ne mažiau 7'' LCD ar lygiavertis liečiamas ekranas
8.5 | Svoris | Ne daugiau 13 kg
9 | Priedai prie elektrochirurginio generatoriaus
9.1 | Nelimpantis bipolinis pincetas tiesus 20 cm ± 1.0 cm ilgio su 2 mm ± 0.1 mm darbiniais galiukais. Pinceto jungtis plokščia. | 3 vnt
9.2 | Nelimpantis bipolinis pincetas tiesus 22 cm ± 1.0 cm ilgio su 2 mm ± 0.1 mm darbiniais galiukais. Pinceto jungtis plokščia. | 2 vnt
9.3 | Bipolinis kabelis suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis ne trumpesnis nei 3 m. | 5 vnt
9.4 | Daugkartinio naudojimo vienkartinių neutralių elektrodų pajungimo kabelis, suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis ne trumpesnis nei 4,5 m. | 2 vnt
9.5 | Vienkartinio naudojimo monopolinės rankenėlės su dviem valdymo mygtukais. Kabelio ilgis 4,5 m ± 0,5 m, elektrodų pajungimo diametras 2,4 mm +/- 0.4 mm. Komplektuojamas su daugkartinio naudojimo peiliuko tipo elektrodu. Jungtis suderinama su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Garantuojamas sterizavimų skaučius ne mažesnis nei 50 ciklų | 5 vnt
9.6 | Bipolinis pedalas su nemažesniu nei 4,5 m kabeliu | 1 vnt
9.7 | Monopolinis pedalas | 1 vnt

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne