## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG) | 6 | %
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 3 | metai

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
| 1) Kaina (K) | 60
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 40
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 60
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 40
Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Vartotojo sąsaja aparato ekrane lietuvių kalba | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T2 | Integruoti pagalbos tekstai ir naudojimo instrukcija apie aparate naudojamus ventiliacijos režimus prietaiso ekrane pateikiamuose tekstuose | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.4 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T3 | Plaučių alveolių atvėrimo manevro asistentas, leidžiantis valdyti abu slėgio, Pinsp ir PEEP, parametrus vienu metu. Atliekant vieno iš jų korekcijas antrasis parametras kinta automatiškai, išlaikant nepakitusį varomąjį slėgį (angl „driving pressure“) | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.4 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2 ir T3 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.20, T2 = L2 = 0.40, T3 = L3 = 0.40. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^3▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymas
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
DPV aparatas naujagimių ventiliacijai |  |  | 5 |  | 0 | 0
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę
T1 | Vartotojo sąsaja aparato ekrane lietuvių kalba
T2 | Integruoti pagalbos tekstai ir naudojimo instrukcija apie aparate naudojamus ventiliacijos režimus prietaiso ekrane pateikiamuose tekstuose
T3 | Plaučių alveolių atvėrimo manevro asistentas, leidžiantis valdyti abu slėgio, Pinsp ir PEEP, parametrus vienu metu. Atliekant vieno iš jų korekcijas antrasis parametras kinta automatiškai, išlaikant nepakitusį varomąjį slėgį (angl „driving pressure“)
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas medicinos prietaiso garantinis laikotarpis* |  |  | metai
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;
4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | Gamintojo įgaliojimas
7 | BPS priedai AK
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (monitorius, klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
DPV aparatas naujagimių ventiliacijai
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Aparato paskirtis | Naujagimių, vaikų ir suaugusių dirbtinė plaučių ventiliacija
2. | Aparato naudojamos dujos | Suspaustas oras ir deguonis (tiekiamos iš ligoninės centralizuoto dujų tiekimo sistemos)
3. | Elektros maitinimas | 1. ~230V ±10%, 50Hz elektros tinklas,
2. Maitinimo šaltiniai (akumuliatoriai). Aparato veikimo laikas, maitinant iš jų ≥ 30 min.
4. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai: | 1.Invazinė ventiliacija,
2.Didelės tėkmės deguonies terapija.
5. | Ventiliacijos metodai: | 1.Tūriu kontroliuojama asistuojanti / privaloma ventiliacija,
2. Tūriu kontroliuojama sinchroninė protarpinė privaloma ventiliacija,
3. Slėgiu kontroliuojama asistuojanti / privaloma ventiliacija,
4. Slėgiu kontroliuojama sinchroninė protarpinė privaloma ventiliacija,
5. Dviejų lygių teigiamo slėgio ventiliacijos metodas (DuoPAP, PC-BiPAP, Bilevel – vienas iš paminėtų),
6. Savaiminis kvėpavimas su pagalbiniu slėgiu proporcingu paciento įkvėpimo pastangoms,
7. Savaiminis kvėpavimas nuolatiniu teigiamu slėgiu ir parama slėgiu,
8. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu slėgiu ir parama tūriu.
6. | Savybės/funkcijos | 1.Aparate įmontuotas daugkartinio naudojimo srauto matavimo daviklis (kaitinamojo siūlo arba ultragarsinis) naudojamas saugusių ar vaikų ventiliacijos metu,
2. Deguonies koncentracijos matavimo technologija-nenaudojanti riboto veikimo laiko galvaninių O2 matavimo daviklių,
3. Papildoma funkcija aktyvuojama vartotojo pasirinkimu, tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose, automatiškai reguliuojanti srautą įkvėpimo metu, užtikrinanti nustatyto kvėpavimo tūrio tiekimą pacientui mažiausiu galimu slėgiu.
9. | Pirminiai nustatymai:
9.1 | Pradiniai ventiliavimo parametrai | Automatinis parinkimas pagal paciento amžiaus grupę arba pagal apskaičiuojamą idealų kūno svorį
10. | Pagrindiniai nustatymai:
10.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas | 2 – 120 k/min
10.2 | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 2 – 2000 ml
10.3 | Maksimalus pasiekiamas srautas įkvėpime (ne mažiau kaip iki) | ³ 180 l/min
10.4 | Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0.1 – 10 s
10.5 | Įkvėpimo slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 95 cmH2O
10.6 | Maksimalaus slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 2 – 100 cmH2O
10.7 | Srauto trigero jautrumo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0,2 – 10 l/min
10.8 | Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje pasirinkimo diapazonas(ne siauresnis už nurodytą) | 0 – 50 cmH2O
10.9 | O2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 21 – 100 %
11. | Rankiniu būdu atliekamas valdymas:
11.1 | Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas | Būtina
11.2 | Vaistų purkštuvas – “nebulaizeris” | Vaistų įpurškimo įkvėpimo metu sinchronizacija
11.3 | Didelio srauto deguonies terapijos funkcija | Aparato sukuriamas deguonies srautas ne siauresniame kaip 2-80 l/min. diapazone. Deguonies koncentracijos nustatymo ribos 21-100% (ne siauresnės už nurodytas). Vartotojo nustatoma maksimalaus slėgio riba.
12. | Atodūsio funkcija | Su galimybe nustatyti laiko intervalą arba įkvėpimo ciklų skaičių tarp dviejų atodusių su nustatyti pertraukiamu PEEP lygiu
13. | Automatinė vamzdelio pasipriešinimo kompensacija | Su reguliuojamu kompensacijos lygiu ir pasirenkamais naudojamo vamzdelio parametrais (tipas, dydis)
14. | Tiesioginis parametro valdymas | Keičiant reguliuojamo parametro nustatymo vertę, atliekamas pakeitimas realiuoju laiku stebimas prietaiso ekrane. Atliekant parametro vertės keitimą, parametro pokyčio nereikia patvirtinti papildomu veiksmu
15. | Ekranas:
15.1 | Ventiliacijos proceso atvaizdavimas | Spalvotame, ≥ 39 cm įstrižainės ekrane su sensoriniu valdymu ir valdymo, bei nustatymų ratuku
15.2 | Kreivių skaičius ekrane | Vienu metu stebimos ne mažiau kaip trys, pasirenkamų parametrų kreivės
15.3 | Galimi atvaizdavimo tipai | Kreivės, trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatymų pakeitimų istorija Būtina
15.4 | Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai | Su galimybe vartotojui pasirinkti persijungimo tarp režimų laiką
16. | Matuojami parametrai:
16.1 | Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP) | Būtina
16.2 | Plato slėgis (Pplat) | Būtina
16.3 | Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP); | Būtina
16.4 | Vidutinis ir minimalus kvėpavimo takų slėgis (Pmean ir Pmin) | Būtina
16.5 | Minutinis tūris iškvėpime priverstinis ir spontaninis | Būtina
16.6 | Neigiama įkvėpimo jėga (NIF) | Būtina
16.7 | Nuotėkis | Būtina
16.8 | Kvėpavimo dažnis: bendras, priverstinis ir spontaninis | Būtina
16.9 | Įkvėpiamo deguonies koncentracija | Būtina
16.10 | Kvėpavimo tūris, iškvepiamas tūris ir spontaninio kvėpavimo metu sukurtas kvėpavimo tūris | Būtina
16.11 | Anatominio apykaitoje nedalyvaujančio oro ir iškvėpavimo tūrio santykis (VDS/VTe) | Būtina
16.12 | Per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2) | Būtina
16.13 | Vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2) | Būtina
16.14 | Okliuzijos slėgis (P0.1) | Matavimų seka atliekama vartotojo nustatytais laiko intervalais
17. | Apskaičiuojami parametrai:
17.1 | Tamprumas (angl., compliance) | Būtina
17.2 | Pasipriešinimas (angl., resistance) | Būtina
17.3 | Greitas paviršinis kvėpavimas (RSB) | Būtina
18. | Išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje ne trumpiau kaip 7-ias paras | Būtina
19. | Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema | Būtina
20. | Nuotėkio kompensavimo sistema | Kompensuojant iki 100% nustatyto kvėpavimo tūrio
21. | Daviklių kalibracija | Slėgio ir O2 daviklių automatinė kalibracija, nenutraukiant paciento ventiliacijos proceso
22. | Išmatuotų ventiliacijos parametrų perdavimas | Galimybė perduoti ventiliacijos parametrus į suderinamus paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius
23. | Aparato jungtys, skirtos duomenų perdavimui: | 1. RS232 (arba lygiavertė) jungtis – ≥ 1 vnt.
2. USB (arba lygiavertė) jungtis - ≥ 1 vnt.
3. Tinklo jungtis - ≥ 1 vnt.
4. Video signalo išvestis HDMI arba lygiavertė
24. | Reikalavimai komplektacijai
24.1 | Aparatai pastatomi ant lentynos | Aparatų valdymo ekranai montuojami atskirai nuo prietaiso korpuso, komplektuojami su elementais reikalingais ekranų tvirtinimui prie medicininio bėgelio.
24.2 | etCO2 matavimo jutiklis | Po ≥ 1 vnt. su kiekvienu aparatu, daugkartinio naudojimo
24.3 | Kiuvetės CO2 matavimui | Po ≥ 2 vnt. su kiekvienu aparatu, skirtos vaikams, daugkartinio naudojimo
24.4 | Iškvėpimo vožtuvas | Po ≥ 2 vnt. su kiekvienu aparatu, daugkartinio naudojimo
24.5 | Paciento kontūro laikiklių sistema | Po ≥ 1 vnt. su kiekvienu aparatu
24.6 | Drėkintuvas-šildytuvas tiekiamo oro/ deguonies mišinio pašildymui ir drėkinimui su automatiniu temperatūros palaikymu priklausomai nuo pasirinkto režimo. | ≥ 2 kompl. su visais priedais reikalingais darbui pradėti (kartu komplektuojamas ir drėkintuvo laikiklis tvirtinimui prie standartinio medicininio bėgelio)
Prietaiso ekrane galima rinktis iš ne mažiaua kaip trijų pasirenkamų režimų:
a) invazinio režimo: 37° C ± 0,5 ° C
b) neinvazinio/CPAP, kuriame galima rinktis iš trijų temperatūros nustatymų: 27°C ± 0,5 ° C, 29°C ±0,5°C, 31±0,5°C
c)didelės tėkmės režimo, kuriame galima rinktis iš trijų temperatūros nustatymų: 33°C ± 0,5 ° C, 35°C ±0,5°C, 37±0,5°C
24.7 | Srauto matavimo jutiklis naujagimiams | ≥ 1 vnt., daugkartinio naudojimo su jungiamuoju kabeliu, jutiklio prijungimui prie ventilaicijos aparato.

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomo medicinos prietaiso kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas prietaiso garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 2 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 9 % nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T3n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (Yra / Nėra).

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn + IEn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne