Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti sutartį Nr. SU-2136 su Lietuvos mokslo taryba
„Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo veiklos plano finansavimo sutartis 2024-2027 m.“, sudarytą remiantis
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1712 „Lietuvos
asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje [CERN] 2022-2027 m. veiksmų
planas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – aukšto dažnio skaitmeninis osciloskopas (toliau – prekės)

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir
technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d./ d.d. / m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |  |
| 1. | Aukšto dažnio skaitmeninis osciloskopas | 1 kompl. | ☐ | ☒ |  | 3 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aukšto dažnio skaitmeninis osciloskopas. |  |  |  |
| 1. | Modelis, gamintojas* | Tikslus modelis, gamintojas |  |
| 2. | Dažnių juosta | Ne mažiau kaip 30GHz |  |
| 3. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 4 kanalai |  |
| 4. | Vertikali skyra (hardware) aparatinio lygio | Ne mažiau kaip 12 bitų |  |
| 5. | Diskretizavimo dažnis | Ne mažiau kaip 150 GS/s 4 kanaluose |  |
| 6. | PCIe protokolo dekodavimas | Turi būti |  |
| 7. | Laikrodžio drebėjimo (Jitter) matavimas | Turi būti |  |
| 8. | Galimybė paleisti MATLAB kaip funkciją tiesiogiai oscilografe | Turi būti |  |
| 9. | Zoninis trigeris | Turi būti |  |
| 10. | Spektro analizės funkcija | Turi būti |  |
| 11. | Trigerio ir dekodavimo parinktys | I²C, SPI ir UART/RS-232 protokolams |  |
| 12. | Matematinės funkcijos | Ne mažiau kaip 10 matematinių funkcijų kreivių atvaizdavimas |  |
| 13. | Skaitmeniniai filtrai signalui | Turi būti |  |
| 14. | Akies diagramos atvaizdavimas | Turi būti |  |
| 15. | Aparatinio lygio (hardware) trigeris serijiniams signalams | Ne mažiau kaip 15 Gb/s |  |
| 16. | Atmintis | Ne mažiau kaip 6 Gpts |  |
| 17. | Operacinė sistema | Windows 10 arba naujesnė |  |
| 18. | Maitinimo įtampa | 230 VAC (±10%), 50Hz |  |
| 19. | Naudojama galia | Ne daugiau kaip 1300W |  |
| 20. | Sąsajos | USB, Ethernet, HDMI |  |
| 21. | Ekranas | Įstrižainė ne mažiau nei 15 colių, lietimui jautrus, 1920x1080 taškų, spalvotas. |  |
| 22. | Komplektacija | 2.92 mm adapteriai (4 vnt.), ≥500 MHz pasyviniai zondai (4 vnt.), Windows licencija, apsauginis dangtis ekranui, maitinimo kabelis, kalibravimo sertifikatas |  |
| 23. | Garantija* | Ne mažesnė kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių gamintojo garantija |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį (įrašyti konkretų papunktį).

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 12.3 punkte | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.