| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)* (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Įrenginio pavadinimas - Mobilus odontologinis įrenginys |  |  |
| 1.1.1 | Mobili odontologinė įranga susidedanti iš 2 dalių: lagamino ir karučio | Būtina | Pavadinimas , modelis, gamintojas |
| 1.1.2 | Lagaminas pritaikytas transportavimui ant karučio ir darbui tvirtinant ant karučio | Būtina |  |
| 1.1.3 | Lagaminas pritaikytas nešimui ne mažiau 2-iejų rankenų pagalba | Būtina |  |
| 1.1.4 | Lagamino svoris | Ne daugiau 13 kg |  |
| 1.1.5 | Lagamino matmenys | Ne daugiau 40x25x55 cm |  |
| 1.1.6 | Lagamine integruoti gydytojo instrumentai, kompresorius, nusiurbimo sistema, kojinis instrumentų valdymo pedalas, švaraus vandens butelis | Būtina |  |
| 1.1.7 | Gydytojo instrumentai | - 3 -jų funkcijų švirkštas - Elektrinis mikrovariklis, - Ultragarsinis skaleris - Nusiurbimo žarna |  |
| 1.1.8 | Nusiurbimo sistemos našumas | Ne mažiau 300 ltr/min |  |
| 1.1.9 | Skysčių surinkimo talpa | Ne mažiau 1 ltr |  |
| 1.1.10 | Nusiurbimo sistemos apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |
| 1.1.11 | Švaraus vandens talpa | Ne mažiau 0.7 ltr |  |
| 1.1.12 | Kompresoriaus triukšmingumas | Ne daugiau 50dB |  |
| 1.1.13 | Darbinis slėgis | 3,0 - 4,0 bar ribose su galimybe reguliuoti |  |
| 1.1.14 | Karutis su daiktadėže, ne mažiau kaip ant 4 ratukų ir 3 -imis stalčiais | Būtina |  |
| 1.1.15 | Karučio viduje turi būti ne mažiau kaip 3 stalčiai su užsifiksuojančiais dangteliais | Būtina |  |
| 1.1.16 | Karučio su daiktadėže matmenys | Ne daugiau 45x45x55 cm |  |
| 1.1.17 | Karučio su daiktadėže svoris | Ne daugiau 10 kg |  |
| 1.2 | Elektrinis mikrovariklis |  |  |
| 1.2.1 | Mikrovariklio tipas | elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su LED pašvietimu |  |
| 1.2.2 | Maksimalūs sūkiai | ne mažiau 40000 aps./min |  |
| 1.2.3 | Maksimalus sukimo momentas | ne mažiau 3,0 Ncm |  |
| 1.2.4 | Sūkių valdymas | Būtina |  |
| 1.3 | Ultragarsinis piezo elektrinis skaleris |  |  |
| 1.3.1 | Pašvietimas | su LED pašvietimu |  |
| 1.3.2 | Veikimo dažnis | Ne mažiau kaip 28-32 kHz ribose |  |
| 1.3.3 | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai. | būtina |  |
| 1.3.4 | Komplekte ne mažiau 3 -ijų instrumentų apnašų valymui | Būtina |  |
| 1.4 | Kampinis antgalis mikrovarikliui: |  |  |
|  | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. | būtina |  |
| 1.4.1 | Sūkių perdavimo santykis | Perdavimo santykis 1:1 |  |
| 1.4.2 | Grąžto fiksacija mygtuku. | būtina |  |
| 1.4.3 | Su šviesos perdavimu. | būtina |  |
| 1.4.4 | Sterilizuojamas | būtina |  |
| 1.5 | Kampinis greitinantis antgalis mikrovarikliui: |  |  |
| 1.5.1 | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. | būtina |  |
| 1.5.2 | Sūkių perdavimo santykis | Perdavimo santykis 1:5 |  |
| 1.5.3 | Grąžto fiksacija mygtuku. | būtina |  |
| 1.5.4 | Su šviesos perdavimu. | būtina |  |
| 1.5.5 | Sterilizuojamas | būtina |  |
| 1.5.6 | Grąžto aušinimas vandeniu ne mažiau kaip iš 4-ių taškų. | būtina |  |
| 1.6 | Mobili paciento kėdė: |  |  |
| 1.6.1 | Kėdė transportuojama ant ratukų kaip lagaminas arba vežimėlis | Būtina |  |
| 1.6.2 | Nugaros atlošas reguliuojamas ir sinchronizuotas su kojų atrama | Būtina |  |
| 1.6.3 | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina |  |
| 1.6.4 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 145 kg. |  |
| 1.6.5 | Paciento kėdės svoris | Ne daugiau kaip 20 kg. |  |
| 1.6.6 | Galimybė pasirinkti dangos spalvą iš kelių variantų | Būtina |  |
| 1.7 | Transportuojamas operacinis šviestuvas: |  |  |
| 1.7.1 | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 68 000 Lux esant 70 cm atstumu | Būtina |  |
| 1.7.2 | Ne mažiau kaip 4-i šviesos intensyvumo lygiai | Būtina |  |
| 1.7.3 | Spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažiau kaip 94 | Būtina |  |
| 1.7.4 | Spalvos temperatūra | 4500K +/- 100K ribose |  |
| 1.7.5 | LED šviesos lempučių tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 68000 valandų | Būtina |  |
| 1.7.6 | Nuimama ir sterilizuojama šviestuvo padėties reguliavimo rankena | Būtina |  |
| 1.7.7 | Pritaikytas tvirtinimui prie mobilios paciento kėdės kaip punkte 1.6. | Būtina |  |
| 1.7.8 | Komplekte transportavimo lagaminas | Būtina |  |
| 1.8 | Transportuojama gydytojo kėdutė: |  |  |
| 1.8.1 | Laisvai stumdoma, ne mažiau 5 ratukų | Būtina |  |
| 1.8.2 | Lengvai į tris dalis išrenkama transportavimui – kryžmė su ratukais, stūmoklis ir sėdima dalis | Būtina |  |
| 1.8.3 | Kėdutės kėlimo aukštis | Ne siauresnis intervalas kaip 550-660 mm |  |
| 1.8.4 | Kėdutės kilimo viršutinė riba | Ne žemiau 668 mm |  |
| 1.8.5 | Kėdutės svoris | Ne daugiau kaip 6 kg. |  |
| 1.8.6 | Krepšys transportavimui | Būtina |  |